Zał.  Nr 1

Pak Nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Respirator – 6 sztuk :

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2017r, podać rok  produkcji:

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deklaracja zgodności i certyfikat CE (podać nr certyfikatu) | TAK |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Respirator stacjonarny | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w sprężone powietrze z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar. Respirator musi mieć możliwość podłączenia do centralnej instalacji sprężonego powietrza | TAK |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz +/-5% | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 45 minut | TAK Podać czas pracy |  |
| - II | - TRYBY WENTYLACJI |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK |  |
|  | CMV/ Assist | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | CPAP/PSV | TAK |  |
|  | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP, i podobne. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna we wszystkich trybach wentylacji. | TAK |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu. | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK |  |
|  | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
| - III | - PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres 1–100 odd./min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 30– 2000 ml | TAK |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 –8 s | TAK |  |
|  | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:9 | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie co 1% -100% | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 80 cm/H2Omin | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 50 cmH2O | TAK |  |
|  | PEEP minimalny zakres 0 – 30 cmH2O | TAK |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O | TAK |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-30 cmH2O | TAK |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 15 sekund | TAK |  |
|  | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 15 sekund | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 15 l | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 10 cmH2O | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 50 [%] | TAK |  |
| - IV | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
|  | Wbudowany kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali | TAK Opisać, podać przekątną ekranu |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu na kg masy należnej pacjenta, Vte/IBW | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
|  | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia Duto PEEP | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |
|  | Minutowa objętość przecieku | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |
|  | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | TAK |  |
|  | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
|  | Pomiar wskaźnika RSBI | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania minimum 2 przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania 1 pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych min. 24 godziny | TAK |  |
| - V | - ALARMY |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Brak zasilania bateryjnego | TAK |  |
|  | Niskie ciśnienie gazów zasilających | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta lub rozłączenia | TAK |  |
|  | Wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Bezdechu lub niska częstotliwość oddechu | TAK |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 500 zdarzeń | TAK |  |
| - VI | INNE WYMAGANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | - Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK Opisać dokładnie jak działa zabezpieczenie |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o pomiar standardowy kapnograficzny z prezentacją krzywej na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | - Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |
|  | - Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK |  |
|  | - Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
|  | - Kompletny układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych – 10 szt. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny nebulizator. Wymagany minimalny zakres czasu: | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
|  | Szyny boczne do mocowania akcesoriów | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy- konieczne lub przyciski i pokrętło. | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do montażu na kolumnie. | Parametr nie jest wymagany |  |
|  | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format HL7. | TAK |  |
|  | Worek testowy 1 sztuka | TAK |  |
| - II | - POZOSTAŁE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie respiratora w języku polskim | TAK |  |
|  | Rurki , maski itd. 20 kpl./respirator | TAK |  |

    - Uwaga :

    - w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali/salach,

- bezpłatne przeglądy dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  36 miesięcy  (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, która biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  3 tygodnie od podpisania umowy

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

ogółem wartość netto 1 sztuki   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

ogółem wartość netto 6 sztuk  ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 6  sztuk  ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca

|  | Zał. Nr 2 -Pak Nr 2 - ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE Z OPCJĄ TRANSPORTOWĄ - 6 sztuk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ: …………………………………………………………………………………………………….. Nazwa własna: …………………………………………………………………………………………. Wytwórca (nazwa, siedziba): ……………………………………………………….………………… Fabrycznie nowe wyprodukowany nie wcześniej niż 2017r ( podać dokładnie datę ) …………………… |  |  |
|  | Zasilanie 240 V, 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2100mm (+/-30mm), Długość wewnętrzna minimum 2000 mm | Podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie więcej niż 960 mm (+/-10 mm) Szerokość wewnętrzna minimum 900mm | Podać |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metoda natrysku elektrostatycznego. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Leże segmentowe ze zdejmowanymi panelami. Segmenty leża wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla każdej pozycji leża. | Tak, podac |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy : - Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku - Zintegrowanego sterownika w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu medycznego. | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750mm (+/- 30 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” | Podać |  |
|  | - Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-65 +/- 5 | Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30 +/- 5 | Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta), sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczego dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Konstrukcja łoża oparta na trzech kolumnach umożliwiających uzyskanie przechyłu bocznego w celu uzyskania terapii ułożeniowej. | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min.12– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna pozycja ułatwiająca wejście i zejście z lóżka pacjentowi (wypoziomowanie segmentu nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) - sterowana przy pomocy jednego przycisku. | Tak |  |
|  | Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej | Tak |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron wezgłowia łóżka. | Tak |  |
|  | Podwójne koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. | Tak |  |
|  | Koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem blokowane do jazdy kierunkowej od strony wezgłowia lub nóg pacjenta. | Tak |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji. | Tak |  |
|  | Podwójne koła o średnicy 150mm gwarantują doskonałą mobilność łóżka | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu. | Tak |  |
|  | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (dla personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji. | Tak |  |
|  | Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej. | Tak |  |
|  | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami | Tak |  |
|  | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża | Tak |  |
|  | Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | - koszyk na worki urologiczne po obu stronach łóżka - 2 częściowy wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości - uchwyt na butle z tlenem montowany od strony głowy pacjenta - półka na pościel | Tak |  |
|  | 1 komplet przedłużający leże + materac Komplet uniwersalny pasujący do wszystkich łóżek lub do jednego łóżka. |  |  |
|  | kolor: |  |  |

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali/salach,

- bezpłatne przeglądy dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  36 miesięcy  (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, która biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- oraz zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym ) trzy tygodnie od podpisania umowy

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

ogółem wartość netto 1 sztuki   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

ogółem wartość netto 6 sztuk  ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 6  sztuk  ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca

Zał.  Nr 2- Pak Nr  3- Łóżka ( sala wzbudzeń ) – 4 sztuki

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2017r (podać producenta)……………………

Nazwa własna oraz numer katalogowy   ( podać ) ……………………………………………….

Kolor  uzgodniony po podpisaniu umowy

Opis :

- łóżko szpitalne posiada leże 4 segmentowe - leże 4 segmentowe posiadające 3 ruchome segmenty (oparcie pleców, ud i podudzi).

- Segmenty leża wypełnione płytą z wodoodpornego tworzywa HPL lub z siatki mocowanej na stałe. Regulacje wysokości, przechyłów wzdłużnych, segmentów oparcia pleców, ud realizowane są przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem.

- Regulacja segmentu podudzia realizowana jest przy pomocy mechanizmu zapadkowego.

- Konstrukcja łóżka wykonana jest z prostokątnych profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Łóżko posiada sterownik ręczny z możliwością blokowania wszystkich funkcji regulacyjnych przez personel medyczny.

- Łóżko posiada funkcję autokontur: jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym, funkcję CPR segmentu oparcia pleców i ud przy pomocy dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka.

- W łóżku znajduje się bateria umożliwiająca wykonanie podstawowych ruchów leżem i segmentami w czasie, gdy łóżko nie jest podłączone do zasilania sieciowego.

- Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia umieszczona jest na całej ich długości i szerokości.

- Szczyty łóżka są łatwo odejmowalne jednym ruchem.

- Łóżko wyposażone jest w koła jezdne o średnicy 125 mm, w obudowie tworzywowej, niebrudzące powierzchni, w układ centralnego hamulca zapewniający pewne blokowanie łóżka 4 kół (jedno z kół z możliwością ustawienia jako koło do jazdy kierunkowej) lub koła z indywidualną blokadą wszystkich kół (hamulec przy każdym kole).

- Boki kół osłonięte są tworzywowymi osłonami. Łóżka może zostać wyposażone dodatkowo w podwójną ramę wyciągową. Elementami odbojowymi chroniącymi łóżko przed uszkodzeniami są: krążki odbojowe łóżka elastyczne oraz listwy odbojowe po bokach łóżka.

Dane techniczne :

- Całkowita długość- 2180mm.

- Całkowita szerokość – 960 mm.

- Wymiary leża 2000x850mm

- Zakres regulacji wysokości 350 do 810 mm.

- Regulacja oparcia pleców  - 00 do 740

- Regulacja oparcia uda   - 00 do 440

- Regulacja oparcia  podudzia - 240

- Trendelenburg - 180

- Anty-Trendelenburg- 180

- Autoregresja opcja pleców – 110 mm

- Autoregresja segmentu uda – 50mm

- Średnica kół jezdnych – 125 mm

- Maksymalne obciążenie 220kg

Termin wykonania  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  trzy tygodnie od podpisania umowy

Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z panela: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format  HL7.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

ogółem wartość netto 1 sztuki   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

ogółem wartość netto 4 sztuk  ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 4 sztuk  ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca

Zał. Nr 2

Pak Nr 4 -  Wózek  do przewozu chorych – 3 sztuki

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2017r (podać producenta )………………………………

Nazwa własna oraz numer katalogowy   ( podać ) ……………………………………………….

Kolor  uzgodniony po podpisaniu umowy

Parametry techniczne :

- Konstrukcja wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym wzmocnionym żywicą epoksydową.

- Regulacja wysokości przy użyciu mechanizmu śrubowego lub hydraulicznego nożnego.

- Duże podwójne koła  antystatyczne o wymiarach minimum  150 mm.

- Hamulec centralny.

- Leże wykonane z tworzywa ABS

- Regulacja segmentu oparcia pleców dokonywana płynnie za pomocą sprężyn gazowych

Blokadą.

- Piąte koło ułatwiające manewrowanie wózkiem.

- Blokada kierunkowa.

- Zdejmowany materac.

- Barierki z tworzywa ABS składane jednym ruchem ręki, łagodnie opuszczane dzięki zastosowaniu

sprężyny gazowej.

- Uchwyt do wygodnego prowadzenia wózka.

- Uchwyt butli z tlenem

- Stojak kroplówki.

Wymiary :

- Długość minimum  190 cm.

- Szerokość minimum  73 cm.

- Wysokość regulowana hydraulicznie minimum  55-85 cm.

- Regulacja oparcia pleców dokonywana za pomocą sprężyny gazowej minimum  75°

- Bezpieczne obciążenie robocze minimum  210 kg.

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali/salach,

- bezpłatne przeglądy dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  36 miesięcy  (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, która biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- oraz zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  trzy tygodnie od podpisania umowy.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

ogółem wartość netto 1 sztuki   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

ogółem wartość netto 3sztuk  ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 3 sztuk  ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca

Zał. Nr 2 – Pak Nr 5

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
MYJNI-DEZYNFEKTORA O POJEMNOŚCI 10 TAC DIN

Nazwa urządzenia / Model:……………………………………………………………………………………

Rok produkcji:  2017

Producent: ……………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Ilość szt. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia-dezynfektor | 1 | Tak |  |
|  | - urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowef |  | Tak |  |
|  | - do zabudowy w jedną ścianę, przelotowa |  | Tak |  |
|  | - oznakowana znakiem CE |  | Tak |  |
|  | - budowa i działanie zgodne z wymaganiami norm PN-EN 15883 |  | Tak |  |
|  | - obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej |  | Tak |  |
|  | - drzwi uchylne do dołu przeszklone z blokadą uniemożliwiającą jednoczesne otwarcie drzwi po obu stronach |  | Tak |  |
|  | - podgrzewanie elektryczne |  | Tak |  |
|  | - pojemność na jeden wsad: 10 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480-485x240-254x50-60 mm zgodnych z normą DIN 58952-3 |  | Tak |  |
|  | - lub min. 4 zestawów anestezjologicznych |  | Tak |  |
|  | - dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania |  | Tak |  |
|  | - wyświetlanie nazwy programu, przebiegu programu, temperatury i komunikatów na wyświetlaczu tekstowym w języku polskim |  | Tak |  |
|  | - min. 10 stałych programów fabrycznych (w tym 5 programów wybieranych bezpośrednio dedykowanymi klawiszami) oraz zainstalowany fabrycznie i zwalidowany program do usuwania mocno utwardzonych i przywierających zabrudzeń np. z użyciem nadtlenku wodoru ze zbiornikiem do jego bezpiecznego dozowania lub każde inne rozwiązanie równoważne. |  | Tak |  |
|  | - - programy dezynfekcji termicznej (90-95ºC/5-10'). |  | Tak |  |
|  | - programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną (min. 2 programy) |  | Tak |  |
|  | - możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika |  | Tak |  |
|  | - ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji |  | Tak |  |
|  | - sygnał optyczny po zakończeniu cyklu |  | Tak |  |
|  | - monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników |  | Tak |  |
|  | - zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą poprzez wprowadzenie kodu |  | Tak |  |
|  | - dwie wydajne pompy obiegowe sterowane niezależnie od siebie o wydajności min. 250 l/min. każda, lub jedna pompa o wydajności min. 450 l/min., do natrysku wody oddzielnie w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych |  | Tak |  |
|  | - dwa agregaty suszące gorącym powietrzem lub jeden agregat suszący z regulacją temperatury suszenia, każdy wyposażony w filtry powietrza zgodne z normami |  | Tak |  |
|  | - monitorowanie oraz sygnalizowanie uszkodzenia oraz zapchania filtra , pozwalające na wymianę filtra wtedy, kiedy to konieczne. |  | Tak |  |
|  | - kondensator oparów nie zużywający wody |  | Tak |  |
|  | - min. 3 pompy dozujące środki chemiczne, każda pompa z możliwością nastawy stężenia dozowanego środka chemicznego bezpośrednio z panela sterującego dla każdego programu oddzielnie |  | Tak |  |
|  | - kontrola ilości dozowanych środków chemicznych przy pomocy przepływomierzy oraz kontrola ich poziomu w pojemnikach lub zbiornikach pośrednich centralnego systemu dozowania |  | Tak |  |
|  | - miejsce wewnątrz myjni-dezynfektora w obrębie jej podstawy, poniżej komory mycia, na min. 3 pojemniki o pojemności 5 l każdy |  | Tak |  |
|  | - wbudowana drukarka panelowa do rejestracji parametrów cyklu z zapisem: data cyklu, nr fabryczny myjni, nazwa i nr programu cyklu (temperatura, czas, faza programu i stężenie środka/dozowanie środka), potwierdzenie przeprowadzenia cyklu prawidłowego lub z błędem – w języku polskim, po stronie wyładowczej |  | Tak |  |
|  | - pompa odpływowa wody z komory mycia w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni, szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią |  | Tak |  |
|  | - przyłącza wodne: woda zimna, ciepła, demineralizowana (podać DN, wymagane ciśnienie) |  | Tak |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 400V; 50Hz; moc 10 kW (+/-20%) |  | Tak |  |
|  | - oblachowanie ze stali kwasoodpornej, zawierające listwy maskujące boczne i górne do estetycznej zabudowy myjni-dezynfektora |  | Tak |  |
| 1.1 | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych | 1 | Tak |  |
|  | - pojemność 10 tac sterylizacyjnych wg normy DIN 58952-3 |  | Tak |  |
|  | - 5 poziomów mycia, każdy o min. wysokości 70 mm, możliwość demontażu co najmniej jednego poziomu mycia w celu możliwości mycia wyrobów o wysokości min. 200 mm |  | Tak |  |
|  | - ramiona natryskowe zapewniające natrysk każdego poziomu od góry i dołu |  | Tak |  |
|  | - wykonanie: stal kwasoodporna |  | Tak |  |
| 1.2 | Wsad do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) | 1 | Tak |  |
|  | - pojemność min. 2 zestawy narzędzi |  | Tak |  |
|  | - min. 2 poziomy mycia na tace sterylizacyjne |  | Tak |  |
|  | - min. 35 przyłączy do umieszczania narzędzi rurowych |  | Tak |  |
|  | - możliwość załadunku narzędzi o maksymalnej długości min. 550 mm |  | Tak |  |
|  | - przyłącze do suszenia gorącym powietrzem |  | Tak |  |
|  | - wykonanie: stal kwasoodporna |  | Tak |  |
|  | Taca na narzędzia mikrochirurgiczne – 1 szt. |  | Tak |  |
|  | - wykonanie: blacha ze stali kwasoodpornej |  | Tak |  |
|  | - wymiary: 480 x 240 x 60 mm (d x s x w) |  | Tak |  |
|  | Pojemnik z pokrywą na bardzo drobne elementy – 1 szt. |  | Tak |  |
|  | - wykonanie: siatka ze stali kwasoodpornej |  | Tak |  |
|  | - wymiary: ok. 100 x 100 x 60 mm (d x s x w) |  | Tak |  |
|  | Pojemnik z pokrywą na bardzo drobne elementy – 1 szt. |  | Tak |  |
|  | - wykonanie: siatka ze stali kwasoodpornej |  | Tak |  |
|  | - wymiary: ok. 210 x 150 x 40 mm (d x s x w) |  | Tak |  |
|  | Bęben na światłowody i węże do odsysania – 2 szt. |  | Tak |  |
|  | - wykonanie: drut ze stali kwasoodpornej |  | Tak |  |
| 1.3 | Taca narzędziowa DIN 1/1 | 20 | Tak |  |
|  | - wymiary: ok 480 x 250 x 50-60 mm (d x s x w) |  | Tak |  |
| 1.4 | Taca narzędziowa DIN 1/2 | 4 | Tak |  |
|  | - wymiary: ok 240 x 250 x 50-60 mm (d x s x w) |  | Tak |  |
| 2 | Stacja uzdatniania wody |  | Tak |  |
| 2.1 | Filtr świecowy wstępny min. 10" | 1 | Tak |  |
| 2.1.1 | Wkład filtracyjny min. 10", 10 µm | 2 | Tak |  |
| 3 | Zmiękczacz wody jednokolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością regeneracji | 1 | Tak |  |
|  | - przepływ nominalny – min. 17 l/min |  | Tak |  |
|  | - przyłącze wody – min. 1" |  | Tak |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 230 V; 50 Hz |  | Tak |  |
|  | - regeneracja - solanką (wodny roztwór NaCl/sól w pastylkach) |  | Tak |  |
| 4 | Osmozer | 1 | Tak |  |
|  | - wydajność – min. 500 litrów na dobę |  | Tak |  |
|  | - zakres pH wody dla pracy membrany – min. 2-11 |  | Tak |  |
|  | - współpraca systemu ze zbiornikiem |  | Tak |  |
| 4.1 | Wkład filtracyjny min. 10'', 5 µm | 2 | Tak |  |
| 5 | Zbiornik magazynowy wody stojący | 1 | Tak |  |
|  | - pojemność – min. 50 l |  | Tak |  |
|  | - materiał zbiornika - polietylen |  | Tak |  |
|  | - wyposażenie |  | Tak |  |
|  | - 2 czujniki poziomu cieczy |  | Tak |  |
|  | - filtr oddechowy powietrza 0,2 µm |  | Tak |  |
|  | - zawór spustowy |  | Tak |  |
| 6 | Zespół hydroforowy do rozprowadzania wody oczyszczonej | 1 | Tak |  |
|  | - wydajność – min. 2 m³/h |  | Tak |  |
|  | - ciśnienie robocze min. 4,5 bar |  | Tak |  |
|  | - zasilanie elektryczne- 230 V; 50 Hz; max. 1 kW |  | Tak |  |
| 7 | Instalacja pomiędzy urządzeniami stacji uzdatniania wody |  | Tak |  |
|  | - zawory probiercze, rury, złączki, elementy sterowania i przewody elektryczne, manometry, instalacja łącząca stację uzdatniania wody z zaoferowaną myjnią: woda zmiękczona, woda zdemineralizowana |  | Tak |  |

Wykonawca w czasie instalacji podłączy środki chemiczne dostarczone przez Zamawiającego, wykona kalibrację przepływomierzy, dopasuje program do podłączonych środków oraz wykona test skuteczności mycia potwierdzone protokołem.

Wykonawca w czasie okresu gwarancji, na życzenie Zamakającego, jednak nie częściej niż raz w roku, zmieni podłączone środki chemiczne na dostarczone przez Zamawiającego, wykonana kalibrację przepływomierzy, dopasuje programy do podłączonych środków oraz wykona testy skuteczności mycia potwierdzone protokołem.

Pełny nieograniczony dostęp do menu serwisowego. W przypadku kodowania dostępu przekazanie kodu razem z urządzeniem. Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z aparatu: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format  HL7.

Wykonawca dostarczy i zamontuje w wskazanym miejscu prze Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w/w urządzenie do trzech tygodni od dnia podpisania umowy.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenie jest kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymaga żadnego dodatkowego zakupu. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta potwierdzających spełnienie żądanych wymagań.

Ogółem wartość netto          ……………………………….

Podatek VAT %       ……………………………….

Ogółem wartość brutto        ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca

Zał. Nr 2 – Pak Nr 6- USG

Nazwa urządzenia / Model:……………………………………………………………………………………

Rok produkcji ( aparat fabrycznie nowy 2017): …………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………………………………….

Kraj ( podać ) ..................................................................................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymóg | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Konstrukcja i konfiguracja |  |  |
| 1. | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000 | TAK |  |
| 2. | MONITOR KOLOROWY LCD, MIN. 21” O ROZDZIELCZOŚCI MIN. 1920X1080 PX | TAK |  |
| 3. | Monitor umieszczony na w pełni ruchomym ramieniu, regulacja lewo-prawo, pochył przód-tył (+/-45°) | TAK |  |
| 4. | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
| 5. | Panel dotykowy min. 10” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) | TAK |  |
| 6. | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia we wszystkich kierunkach oraz obrót min. +/- 150° | TAK |  |
| 7. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund | TAK |  |
| 8. | DYNAMIKA APARATU MIN. 270 DB | TAK |  |
| 9. | WEWNĘTRZNY DYSK TWARDY ULTRASONOGRAFU MIN. 512 GB | TAK |  |
| 10. | NAGRYWARKA DVD-R/RW ORAZ PORTY USB WBUDOWANE W APARAT POZWALAJĄCE NA ZAPIS EKSPORTOWANYCH DANYCH W FORMATACH MIN. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
| 11. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 2.0 MHz do 18.0 MHz (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) | TAK |  |
| 12. | MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WYSOKOŚCI KONSOLI MIN. 20 CM | TAK |  |
| 13. | VIDEOPRINTER CZARNO-BIAŁY MAŁEGO FORMATU, ZINTEGROWANY Z APARATEM, STEROWANY Z KONSOLI APARATU | TAK |  |
| II. | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
| 1. | Zakres głębokości penetracji do min. 30 cm | TAK |  |
| 2. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 3. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | TAK |  |
| 4. | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1400 Hz | TAK |  |
| 5 | Szeroki format obrazowania dostępny z poziomu ekranu dotykowego systemu. Umożliwia wyświetlenie obrazu na całym dostępnym obszarze monitora. Wyświetla obraz w wysokiej rozdzielczości w formacie panoramicznym 16:9 | TAK |  |
| 6. | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | TAK |  |
| 7. | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -8,2m/s do 0 oraz od 0 do +8,2 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. | TAK |  |
| 8. | Doppler kolorowy oraz spektralny | TAK |  |
| 9. | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
| 10. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm | TAK |  |
| 11. | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | TAK |  |
| 12. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | TAK |  |
| 13. | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z peł- nymi pakietami pomiarowymi do badań min.: jama brzuszna, małe narządy, położnicze, ginekologiczne, echo płodu) | TAK |  |
| 14. | Obrazowanie 3D/4D | TAK |  |
| III. | Funkcje użytkowe |  |  |
| 1. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x | TAK |  |
| 2. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
| 3. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex oraz liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | TAK |  |
| 4. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne | TAK |  |
| 5. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | TAK |  |
| 6. | MOŻLIWOŚĆ PRZESUNIĘCIA LINII BAZOWEJ NA ZATRZYMANYM SPEKTRUM DOPPLERA | TAK |  |
| 7. | MOŻLIWOŚĆ ZAPROGRAMOWANIA W APARACIE NOWYCH POMIARÓW ORAZ KALKULACJI W APLIKACJACH | TAK |  |
| 8. | POMIAR ODLEGŁOŚCI, MIN. 8 POMIARÓW | TAK |  |
| 9. | POMIAR OBWODU, POLA POWIERZCHNI, OBJĘTOŚCI | TAK |  |
| IV. | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
| 1. | Głowica convex (min. 380 elementów akustycznych); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 – 6.0 MHz, Kąt widzenia min. 70° | TAK |  |
| 2. | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych (min. 250 elementów akustycznych); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 4.0 – 9.0 MHz; Kąt widzenia min. 130°; | TAK |  |
| 3. | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 500; Długość czoła głowicy (FOV) min. 48 mm Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 4. | Głowica objętościowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min 2.0 – 6.0 MHz, liczba elementów akustycznych min 350, obsługa obrazowania 3D, 4D, kąt widzenia min 60° | TAK |  |
| VI. | Inne wymagania |  |  |
| 1. | DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych, worklista, raporty strukturalne | TAK |  |
| 2. | ZASILANIE 230V +/- 10 % | TAK |  |
| 3. | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim min. 1szt. i wersja elektroniczna na płycie CD lub pendrive | TAK |  |
| 4. | Dostawca zobowiązuje się do: dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, aktualizacji oprogramowania zainstalowanego w dostarczonym urządzeniu w okresie trwania gwarancji. | TAK |  |
| VII. | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 1. | Okres udzielanej gwarancji – minimum 36 miesiące | TAK |  |
| 2. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 3. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK |  |
| 4. | Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji, (wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej) | TAK |  |

Pełny nieograniczony dostęp do menu serwisowego. W przypadku kodowania dostępu przekazanie kodu razem z urządzeniem.

Wykonawca dostarczy i zamontuje w wskazanym miejscu prze Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w/w urządzenie do trzech tygodni od dnia podpisania umowy.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenie jest kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymaga żadnego dodatkowego zakupu. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta potwierdzających spełnienie żądanych wymagań.

Ogółem wartość netto          ……………………………….

Podatek VAT %       ……………………………….

Ogółem wartość brutto        ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca

Zał.  Nr 2

Pak Nr 7  Podgrzewacz dla pacjenta    – 3 sztuki

Fabrycznie nowe  wyprodukowany nie wcześniej niż 2017r (podać producenta )………………………………

Nazwa własna oraz numer katalogowy    ( podać ) ……………………………………………….

Opis przedmiotu zamówienia:

- Ogrzewacz kontaktowy 25 -450

- Zestaw regulacji temperatury od 25 0C do 45 0C regulacja co 1 0C

- Niezależny włącznik bezpieczeństwa – odcina zasilanie w przypadku przegrzania

- System alarmów dźwiękowych i wizualnych

- Niskie napięcie zasilania elementów grzewczych – 24V

- Materace i koce przezierne dla promieni RTG

- Materace i koce są wykonane z miękkiego, elastycznego  i lekkiego materiału,

- Materace posiadają wbudowaną warstwę redukcji ucisku na ciało pacjenta,

- Czytelny wyświetlacz temperatury zaprogramowanej, komunikat w języku polskim,

- Pokrycie zabezpieczone przed przedostaniem się płynów do wewnątrz,

- Czyszczenie i dezynfekcja za pomocą, środków

- Pokrowce zewnętrzne jednorazowe ( 100 sztuk ), także w wersji sterylnej

- 3-4 godz. pracy ciągłej z zasilania akumulatorów

- Czytelny wskaźnik naładowania akumulatora.

Termin wykonania  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym ) trzy tygodnie od dnia podpisania umowy.

Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z urządzenia: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format  HL7.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

ogółem wartość netto 1 sztuki   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

ogółem wartość netto 3 sztuk  ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 3  sztuk  ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca

Zał. Nr 2 - Pak Nr 8

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

DEFIBRYLATOR  – 2 sztuki :

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2016r, podać rok  produkcji:

DEFIBRYLATOR

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | DEFIBRYLATOR | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej |  |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej 200J max. 5 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 19 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi PRC 2010 | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360 J | TAK |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 100 do 360J | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | TAK |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |
|  | b. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | TAK |  |
|  | a.tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | TAK |  |
|  | b.natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 5 do 200 mA | TAK |  |
|  | c.zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK |  |
|  | a. Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |
|  | Eksport danych Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format HL7. | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 5 godzin | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy lub litowo – polimerowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 150 minut monitorowania | TAK |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |
|  | Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z urzadenia: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format HL7. | TAK |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | TAK |  |
|  | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 5 kg | TAK |  |
|  | Wskaźnik akumulatorowy widoczny stale na obudowie lub monitorze. |  |  |

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali/salach,

- bezpłatne przeglądy dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  36 miesięcy  (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, która biegnie od daty  podpisania protok-ołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia wyznaczonego personelu  przez Zamawiającego.

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym ) trzy tygodnie od dnia podpisania umowy.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

ogółem wartość netto 1 sztuki   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

ogółem wartość netto 2 sztuk  ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 2  sztuk  ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca

Pak Nr 9 – Aparat do resuscytacji noworodka  – 1  sztuka

Fabrycznie nowe  wyprodukowany nie wcześniej niż 2017r (podać producenta )…………………?

Nazwa własna oraz numer katalogowy    ( podać ) ……………………………………………….

Opis przedmiotu zamówienia:

- Regulacja oraz możliwość stałego ustawienia szczytowego ciśnienia wdechowego (PIP),

- Precyzyjne ustawienie ciśnienia końcowo wydechowego  (PEEP ) pozwala na wentylację przy parametrach ściśle zalecanych,

- Utrzymanie odpowiedniej czynnościowej pojemności zalegającej płuc (FRC),  bez ryzyka rozerwania  czy zapadnięcia się pęcherzyków płucnych,

- Mieszalnik tlen- powietrze  1-15 l/min

- Mocowanie do szyny,

- Komplet materiałów zużywalnych:

-  dren noworodkowy ,

-  zastawka PEEP,

-dren doprowadzający gaz,

- maski na twarz dla niemowląt w 3 rozmiar,

- płucko testowe.

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali/salach,

- bezpłatne przeglądy dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  36 miesięcy  (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, która biegnie od daty  podpisania protok-ołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia wyznaczonego personelu  przez Zamawiającego.

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym ) trzy tygodnie od dnia podpisania umowy.

Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z urządzenia: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format  HL7.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

ogółem wartość netto     ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto   ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca

Pak Nr 10 – Aparat do nie inwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów
 – 1  sztuka

Fabrycznie nowe  wyprodukowany nie wcześniej niż 2017r (podać producenta )……………

Nazwa własna oraz numer katalogowy    ( podać ) ……………………………………………….

Z możliwością podaży tlenku azotu zawiera :

- Stojak jezdny do zamocowania aparatu z wieszakiem na wodę sterylną,

- Wąż do zasilania tlenem 3m,

- Wąż do zasilania powietrzem 3m,

- Przewód zasilający 230V,

- Pułapka na wodę ze złączem podłączenia tlenu,

- Pułapka na wodę ze złączem podłączenia powietrza,

- Czujnik pomiarowy do tlenu

- Jednorazowy układ pacjenta (DPC) zawierający:

-zestaw parownika (VTC), wąż doprowadzający wodę z zaciskiem, ogrzewany wodą   wąż doprowadzający gazy oddechowe do pacjenta – 1 szt.

( kupujący wybiera zakres przepływów tego zestawu)

- Kaniula donosowa( kupujący wybiera rozmiary kaniul ) – 2szt.

- Instrukcja obsługi w języku polskim .

Zasilanie:

- 100-240VAC, 50-60Hz, około 200VA podczas rozruchu, około 80VA w trakcie

pracy (w zależności do ustawionego przepływu i temperatury),

- min15 minut z wewnętrznego akumulatora

Stężenie tlenu:

- 20 do 100% FiO2

Przepływ :

- Wysoki przepływ: 5-40 l/min, rozdzielczość : 1.0 l/min

- Niski przepływ: 1- 8 l/min, rozdzielczość 0.5 l/min

Warunki środowiskowe:

- Temperatura otoczenia: -18 to +30 ̊ C

- Wilgotność względna: 0-90% RH

Akcesoria :

- Wysoki przepływ (5-40 l/min)

- Niski przepływ (1-8 l/min)

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali/salach,

- bezpłatne przeglądy dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  36 miesięcy  (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, która biegnie od daty  podpisania protok-ołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia wyznaczonego personelu  przez Zamawiającego.

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym ) trzy tygodnie od dnia podpisania umowy.

Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z urządzenia: RS232, USB, VGA, Ethernet

Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format  HL7.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

ogółem wartość netto     ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto   ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca

Pak Nr 11 – Cieplarka  – 2  sztuka

Fabrycznie nowy  wyprodukowany nie wcześniej niż 2017r (podać producenta )………………………………

Nazwa własna oraz numer katalogowy    ( podać ) ……………………………………………….

Cieplarka stacjonarna o pojemności 30L przeznaczona do ogrzewania płynów infuzyjnych, irygacyjnych, odczynników kontrastowych oraz akcesoriów medycznych :

Parametry techniczne

Zakres temperatury: 25° C - 42° C 
Pojemność: 30l 
Pojemność do ogrzewania w przybliżeniu:

- 12 butelek á 1000 ml

- Lub 24 butelek á 500 ml

- Lub 2 worki á 5.000 ml

- Lub 3 worków á 3.000 ml

Wymiary: 350 x 630 x 400 mm 
Zasilanie: 230 V AC (±6%), 50Hz

Maksymalna wygoda: 
- łatwość obsługi i bardzo cicha praca 
- tryb gotowości 
- pokrywa z mechanizmem automatycznego domykania 
- opcjonalne rejestrowanie temperatury oraz eksport danych

### Bezpieczeństwo i wydajność:

### - elektroniczne i mechaniczne czujniki bezpieczeństwa zapobiegające  przegrzaniu

### -  przystosowane do standardów medycznych 
   - alarm optyczny i akustyczny, w przypadku niedomknięcia pokrywy 
   - energooszczędna izolacja i mechanizm kontrolowania, ogrzewania,  wentylacji

Termin wykonania  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym ) trzy tygodnie od dnia podpisania umowy.

Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z apartu: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format  HL7.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

wartość netto 1 sztuki      ……………………………….

Podatek VAT % ………………

wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

Ogółem wartość netto 2 sztuk  ……………………………….

Podatek VAT % ………………

Ogółem wartość brutto 2 sztuk  ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca

Pak Nr 12 – Tor wizyjny FullHD, pompa z histeroskopem

Fabrycznie nowy  wyprodukowany nie wcześniej niż 2017r (podać producenta )………………………………

Nazwa własna oraz numer katalogowy    ( podać ) ……………………………………………….

|  | Monitor medyczny - 1 zestaw |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor medyczny o przekątnej min. 26" | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, 16:9 | TAK |  |
|  | Kontrast 3000:1 | TAK. |  |
|  | Wejścia i wyjścia cyfrowe: DVI-D | TAK |  |
|  | Wejścia i wyjścia cyfrowe: 3G-SDI | TAK |  |
|  | Mocowanie VESA 100 | TAK |  |
|  | Głowica kamery FULL HD - 1 szt. |  |  |
|  | Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CMOS lub CCD | TAK |  |
|  | Typ głowicy: prosta z obiektywem osiowym | TAK |  |
|  | Dostępne min. 3 przyciski na głowicy kamery do obsługi funkcji kamery | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji ostrości przy pomocy przycisków | TAK |  |
|  | Funkcja zoom: cyfrowa | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w tlenku etylenu oraz w STERRAD | TAK |  |
|  | Procesor kamery FULL HD - 1 zestaw |  |  |
|  | Praca procesora kamery w standardzie min. FULL HD 1080p (1920 x 1080 pikseli, 50Hz, 16:9) | TAK |  |
|  | Procesor wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo 2 x DVI-D (1920 x 1080p). Gniazdo DVI-D wyposażone w 2 gwintowane otwory zapewniające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo od obudowy procesora kamery, w zestawie przewód wideo DVI-D / DVI-D, dł. 3 m | TAK |  |
|  | Procesor wyposażony w cyfrowe wyjście 3G-SDI | TAK |  |
|  | Dostępne 4 gniazda USB w procesorze kamery | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu wideo i zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do gniazda USB procesora kamery. W zestawie pamięć PenDrive o pojemność min. 32 GB | TAK |  |
|  | Zapis wideo w formacie: mp4 | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie: jpeg | TAK |  |
|  | Zintegrowane w procesorze kamery gniazdo do bezpośredniego podłączenia dedykowanej pompy histeroskopowej w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia płukania pompy na ekranie monitora operacyjnego. Funkcjonalność nie wymagająca zaangażowania systemy zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej procesora kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami kamery, zapis | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. Możliwość zapamiętania danych dla min. 50 pacjentów w pamięci wewnętrznej procesora kamery, w zestawie klawiatura zewnętrzna + Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z urządzenia: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format HL7. | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Dostępne dwa tryby regulacji natężenia światła w źródle światła: - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez procesor kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Źródło światła - 1 zestaw |  |  |
|  | Źródło światła LED | TAK |  |
|  | Żywotność lampy 30 000 h | TAK |  |
|  | Źródło światła wyposażone w gniazdo do bezpośredniego podłączenia z oferowanym procesorem kamery | TAK |  |
|  | Zmiana natężenia światła poprzez przyciski na oferowanej głowicy kamery oraz przyciski na panelu źródła światła | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie automatycznym tj. procesor kamery automatycznie dostosowuje natężenie światła w celu uzyskania optymalnego obrazu na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Wskaźnik paskowy lub liczbowy umieszczony na panelu urządzenia wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania wartości ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Dedykowany przycisk automatycznego ustawienia natężenia światła na wartość minimalną i automatyczny powrót do ostatniej wartości po ponownym przyciśnięciu przycisku | TAK |  |
|  | Światłowód -długość 230 - 300 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Pompa histeroskopowa - 1 zestaw |  |  |
|  | Pompa przeznaczona do zastosowania podczas procedur histeroskopowych | TAK |  |
|  | Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor z ekranem dotykowym, dostępne menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym shaverem histeroskopowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia płukania 10 - 150 mmHg | TAK |  |
|  | Wyświetlanie ciśnienia płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy pompy o programy dedykowane do procedur endourologicznych takich jak cystoskopia, URS, resekcja oraz laparoskopia | TAK |  |
|  | Wybór programu pracy z menu z listą dostępnych programów | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenów wraz z automatyczną aktywacją programów wykorzystujących dane dreny | TAK |  |
|  | Animacja wyświetlana na ekranie monitora instruująca sposób zakładania drenu | TAK |  |
|  | Dren płuczący do histeroskopii sterylny, jednorazowy - 10 szt. | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy - 1 zestaw |  |  |
|  | Wózek lub statyw jezdny do umieszczenia zestawu | TAK |  |
|  | Wyposażony w podstawę jezdną na 4 kołach, min. 2 koła wyposażone w blokadę | TAK |  |
|  | Min. 1 półka oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk | TAK |  |
|  | Wyposażony w uchwyt VESA 100 do zamocowania monitora z możliwością regulacji wysokości, pochylenia i rotacji monitora | TAK |  |
|  | Histeroskop diagnostyczno - operacyjny, przepływowy dwupłaszczowy, z wymienną optyką - 1 zestaw |  |  |
|  | Optyka histeroskopowa, wymienna: - kąt patrzenia: 30°, - długość: 300 mm, - średnica: 2,9 mm, - system soczewek wałeczkowych, - autoklawowalna, - wyposażona w oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - wyposażona w oznaczenie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach, - 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny: - kompatybilny z optyką o śr. 2,9 mm i długości 300 mm, - owalny profil przekroju, - rozmiar płaszcza ≤ 4,3 mm, - wyposażony w kanał roboczy z rozbieralnym, metalowym kranikiem oraz uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów, - z oddzielnym przyłączem LUER-lock z rozbieralnym, metalowym kranikiem do podłączenia płukania, – 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny: - kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, - owalny profil przekroju, - rozmiar płaszcza ≤ 5 mm, - wyposażony w przyłącze LUER-lock z rozbieralnym, metalowym kranikiem do podłączenia odsysania, – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wyposażenie histeroskopu przepływowego |  |  |
|  | Uszczelka zamienna do kanału roboczego histeroskopu, z otworem 0,8 mm - 10 szt. | TAK |  |
|  | Szczoteczka do czyszczenia kanałów histeroskopu - 1 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyki: - pokrywa perforowana, - dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optykę - wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45 mm (±5 mm) - Możliwość jednoczesnego umieszczenia 2 optyk w pojemniku - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, rozmiar 5 Fr, długość 34 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki tępo zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 34 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda kulkowa, monoplarna, rozmiar 5 Fr., długość 53 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pętla do polipów, monopolarna, jednorazowa, rozmiar 5 Fr., długość 34 cm, z uchwytem wielorazowym – 1 zestaw | TAK |  |
|  | Zamienna pętla do polipów, monopolarna, jednorazowa, rozmiar 5 Fr., długość 34 cm, do zastosowania z uchwytem wielorazowym - 3 szt. | TAK |  |

wartość netto 1 sztuki      ……………………………….

Podatek VAT % ………………

wartość brutto 1 sztuki  ………………………………

Podatek VAT % ……………

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca

Pak Nr 13 – 3 kanałowy  holter  EKG  – 2  sztuka

Fabrycznie nowy  wyprodukowany nie wcześniej niż 2017r(podać producenta)…………………………

Nazwa własna oraz numer katalogowy    ( podać ) ……………………………………………….

Parametry techniczne:

- prosta obsługa

- czas ciągłej rejestracji do 7 dni (bez wymiany baterii)

- rejestracja 3 kanałów EKG

- wysoka częstotliwość próbkowania sygnału EKG

- automatyczne wykrywanie impulsów stymulatora

- 7-odprowadzeniowy, ekranowany kabel pacjenta

- cyfrowa metoda zapisu sygnału

- podgląd (w czasie rzeczywistym) na ekranie komputera rejestrowanego sygnału EKG

- zapis badania do wewnętrznej pamięci rejestratora

- możliwość zaprogramowania rejestratora  przed badaniem z podaniem m. in.: czasu i daty rozpoczęcia rejestracji, imienia, nazwiska, daty urodzenia, płci, nr ID pacjenta

- diodowa sygnalizacja pracy

- automatyczna kalibracja

- przycisk znacznika zdarzeń pacjenta

- szybka transmisja danych z/do PC

- waga rejestratora

- instrukcja obsługi rejestratora w języku polskim

Termin wykonania  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym ) trzy tygodnie od dnia podpisania umowy.

Oprogramowanie PC ,aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z apartu: RS232, USB, VGA, Ethernet komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format  HL7.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

wartość netto 1 sztuki      ……………………………….

Podatek VAT % ………………

wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

Ogółem wartość netto 2 sztuki  ……………………………….

Podatek VAT % ………………

Ogółem wartość brutto 2 sztuki  ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca

Pak Nr 14 – Waga łóżkowa – 1  sztuka  - brak akceptacji dyrektora

Fabrycznie nowa  wyprodukowany nie wcześniej niż 2017r (podać producenta )………………………………

Nazwa własna oraz numer katalogowy    ( podać ) ……………………………………………….

Opis

Waga łóżkowa   elektroniczna , przeznaczona do ważenia pacjentów leżących w łóżkach.

Waga wyposażona jest w wózek transportowy, pełniący jednocześnie funkcję stojaka wyświetlacza.

Cztery moduły ważące połączone przewodami umożliwiają ich podłożenie pod łóżko o dowolnym rozstawie kół. Do unoszenia kół łóżka służy specjalny podnośnik (przystosowany do kół o średnicach od 100 do 200 mm).

Waga wyposażona jest w głowicę pomiarową z podświetlanym wyświetlaczem LCD na bazie miernika PUE C/31. Dla zabezpieczenia ciągłości pomiarów w wypadku zaniku zasilania miernik PUE C/31 wyposażony jest w akumulatory.

Parametry techniczne

| Model | WPT/4B |
| --- | --- |
| Obciążenie maksymalne, kg | 500 |
| Dokładność odczytu, g | 200 |
| Zakres tary, kg | -500 |
| Temperatura pracy, °C | 0 ÷ +40 |
| Wilgotność względna powietrza | 10 ÷ 85% RH bez kondensacji |
| Zasilanie | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym | 35 godzin (średni czas) |
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) |
| Interfejs. |  |

Posiada Atesty

Wyrób posiada znak CE.

Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z urządzenia: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format  HL7.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

Termin wykonania  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym ) trzy tygodnie od dnia podpisania umowy.

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

wartość netto 1 sztuki      ……………………………….

Podatek VAT % ………………

wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca

Pak Nr  15-  narzędzia laparoskopowe

Fabrycznie nowe wyprodukowany nie wcześniej niż2017r

| Lp. | Wykaz narzędzi laparoskopowych | Ilość sztuk | Nazwa własna oraz numer katalogowy nr str. w ofercie ( podać) | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka VAT | Ogółem wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, BEZ ZAWORU INSUFLACJI, WYPOSAŻONY W WEWNETRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.5,5MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | OBTURATOR TRÓJKATNY DO TROAKARA ŚR.5,5MM 110MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAŻONY W WEWNETRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.10MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | OBTURATOR TRÓJKĄTNY DO TROAKARA ŚR.10,0MM 110MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | KANIULA INSUFLACYJNA VERESS 100MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | WĄŻ SILIKONOWY BEZ PODGRZEW.GAZU | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | MONOPOLARNY ELEKTR. HACZYK KOŃCÓWKA TĘPA | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | UCHWYT DO ELEKTRODY MONOPOLARNEJ | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | KABEL DWUBIEGUNOWY 5/2MM | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | KABEL ELEKTRODY NEURTALNEJ 5,0 M | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | KABEL ŚWIATŁOWODOWY SR.4,8MM DLUG.2,5M | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | KLIPSOWNICA AUTOMATYCZNA CHALLENGER TIP, Z PNEUMATYCZNYM PODAWANIEM KLIPSÓW, ŚREDNICA 10MM DŁ. 370MM NA KLIPSY ML (ŚREDNIODUŻE)- W MAGAZYNKACH PO 8 SZT, WYPOSAŻONA W OBROTOWE RAMIĘ, ROZBIERALNA NA 4 ELEMENTY | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | 13.KLESZCZYKI CHWYTAJACE, SZCZĘKI ROWKOWANE, KOŃCÓWKI SZCZĘK WĄSKIE, OBIE SZCZĘKI RUCHOME, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, ZERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, SR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | 14. NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ , ŚR 5 MM , DŁ 310 MM – 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE CHWYTNE, ATRAUMATYCZNE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ REKOJESCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJESCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 17. | KOSZ DO DWÓCH OPTYK Z DODATKOWYM WSPARCIEM DO 340MM | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X4 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ REKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | OPTYKA SZEROKĄTNA ŚR.10MM 30 ST.330MM | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | FLOW 40 INSUFLATOR | 1 |  |  |  |  |  |

W/W SPRZĘT KOMPATYBILNY Z KOLUMNĄ LAPAROSKOPOWĄ AESCULAP:

Źródło światła OP940

Kamera PV470

Głowica kamery PV472

Diatermia GN300

Insuflator PG016

Niniejszym oświadczamy, że w/w sprzęt narzędzia  są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

Wykonawca zapewni na czas obowiązywania umowy bezpłatny serwis oraz przeprowadzi szkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie użytkowania w/w sprzętu.

Termin wykonania  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym ) trzy tygodnie od dnia podpisania umowy.

Nie spełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

ogółem wartość netto        ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto   ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca