Załącznik nr 3.8 do SIWZ Zad 6 Infrastruktura telemedyczna

ZADANIE 6 – INFRASTRUKTURA TELEMEDYCZNA

- Informacje ogólne

Realizacja założonych celów projektu wymaga zarówno budowy i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, jak i inwestycji w urządzenia umożliwiające zasilenia tego systemu w niezbędne dane medyczne (np. systemy diagnostyki obrazowej RTG, USG) oraz umożliwiające niezakłóconą eksploatację systemu gromadzenia, transmisji i przetwarzania danych (systemy archiwizacji danych, serwery, stacje robocze, sieć LAN).

Kompleksowa informacja medyczna pacjenta uzupełniona zostanie danymi medycznymi pozyskiwanymi poprzez dedykowane urządzenia zapisujące dane w formacie cyfrowym i przesyłające wyniki do systemu do indywidualnej dokumentacji pacjenta w systemie HIS oraz umożliwiał wgląd do danych obrazowych bezpośrednio z systemu HIS.

Wszystkie urządzenia zostaną połączone z serwerownią szpitala poprzez specjalnie zaprojektowaną i wybudowaną w ramach zamówienia sieć LAN. Dodatkowo, zaprojektowana zostanie i wykonana sieć teletechniczna do połączenia poszczególnych sal operacyjnych i zapewniającej odpowiednią przepustowość łączy dla obrazu FHD z trzech sal operacyjnych. (ZADANIE 7 – punkt 2.6).

Dane cyfrowe pochodzące z urządzeń RTG/USG oraz z kamer wideo monitoringu zainstalowanych w lampach na salach operacyjnych składowane i archiwizowane będą fizycznie na macierzy w bazie danych systemu PACS/RIS. Baza ta w połączeniu z bazami HIS zapewni możliwość udostępniania obrazowych wyników badań w ramach usług elektronicznych.

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełnienia wymagań należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku angielskim lub polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

- System RTG kostno-płucny – 1 szt.

| - LP | - OPIS PARAMETRU | - Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| GENERATOR RTG |  |  |
| 1 | Moc generatora | ≥ 50kW |
| 2 | Zakres napięć radiografii | ≥ 40-150kV |
| 3 | Częstotliwość generatora | ≥ 50 kHz |
| 4 | Maksymalna wartość mAs | ≥ 600 mAs |
| 5 | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 2 ms |
| 6 | Maksymalny prąd | ≥ 500 mA |
| 7 | Automatyka AEC | TAK |
| 8 | Programy anatomiczne | ≥750 |
| 9 | Zasilanie 3-fazowe/400V | TAK |
| 10 | Zabezpieczenia przed przegrzaniem | TAK |
| 11 | Zakres nastawień czasu | ≥0,002 ÷ 6 s |
| 12 | Minimalna wartość mAs (ładunku) | ≤ 0,5 mAs |
| 13 | Włącznik ekspozycji ręczny na kablu | TAK |
| LAMPA RTG DLA KOLUMNY PODŁOGOWEJ |  |  |
| 14 | Szybkość wirowania anody | ≥8500 obr/min |
| 15 | Wielkość małego ogniska | ≤0,6 mm |
| 16 | Wielkość dużego ogniska | ≤1,2 mm |
| 17 | Moc dla ogniska dużego | ≥25 kW |
| 18 | Moc dla ogniska małego | ≥50 kW |
| 19 | Pojemność cieplna anody | ≥200 |
| 20 | Pojemność cieplna kołpaka | ≥2500 kHU |
| 21 | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | TAK |
| KOLIMATOR |  |  |
| 22 | Kolimator manualny | TAK |
| 23 | Podświetlenie pola ekspozycji typu LED, wyłącznik czasowy | TAK |
| 24 | Taśma pomiarowa zakresu SID | TAK |
| 25 | Możliwość wprowadzenia dodatkowej filtracji. | TAK |
| 26 | System pomiaru dawki z wyświetlaniem na stacji technika | TAK |
| STÓŁ PACJENTA |  |  |
| 27 | Pochłanialność płyty stołu ekwiwalent mmAl | ≤1,2 mmAl |
| 28 | Wysokość blatu od podłogi | ≤ 75 cm |
| 29 | Odległość blat detektor | ≤ 65 mm |
| 30 | Zakres ruchu szuflady z detektorem | ≥ 55 cm |
| 31 | Ruch wzdłużny blatu pacjenta | ≥ +/-45 cm |
| 32 | Ruch poprzeczny blatu pacjenta | ≥ +/- 12 cm |
| 33 | Wymiary blatu pacjenta | ≥ 230x80 cm |
| 34 | Kratka przeciwrozproszeniowa min: R10:1; F: 115, cm (+/- 10%) | ≥40 Lp/cm |
| 35 | Komora AEC trójpolowa | TAK |
| 36 | Obciążalność płyty pacjenta | ≥ 200 kg |
| 37 | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem, zwolnieniem blokad. | TAK |
| 38 | Elektromagnetyczne hamulce | TAK |
| 39 | Szuflada w stole przystosowana do wykonywania ekspozycji za pomocą przenośnego panelu cyfrowego | TAK |
| KOLUMNA LAMPY RTG MONTOWANA NA PODŁODZE, KOLUMNA WOLNOSTOJĄCA |  |  |
| 40 | Kolumna z możliwością wykonywania badań pacjentów na łóżku, wózku inwalidzkim. | TAK |
| 41 | Wzdłużny ruch lampy na kolumnie | ≥ 130 cm |
| 42 | Pionowy ruch lampy | ≥ 150 cm |
| 43 | Wszystkie ruchy mechaniczne | TAK |
| 44 | Obrót kolumny wokół osi pionowej | +/- 90 º |
| 45 | Obrót lampy wokół osi poziomej | ± 120º |
| 46 | Najniższe położenie ogniska od podłogi | ≤ 35 cm |
| 47 | Najwyższe położenie ogniska od podłogi | ≥ 185 cm |
| STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |
| 48 | Zakres regulacji wysokości stojaka panelu Bucky | ≥ 150 cm |
| 49 | Minimalna odległość promienia centralnego od podłogi | ≤ 35 cm |
| 50 | Maksymalna odległość promienia centralnego od podłogi | ≥ 185 cm |
| 51 | Pochłanialność płyty czołowej | ≤ 1,2 mmAl |
| 52 | Szuflada w statywie przystosowana do wykonywania ekspozycji za pomocą przenośnego panelu cyfrowego | TAK |
| 53 | Kratka przeciwrozproszeniowa min: R10:1; F: ≥150 cm | ≥ 40 Lp/cm |
| 54 | Automatyka ekspozycji, komora trójpolowa | TAK |
| 55 | Odstęp płyta czołowa - detektor | ≤ 45 mm |
| 56 | Ruch w pionie - manualny | TAK |
| 57 | Hamulce mechaniczne | TAK |
| INNE |  |  |
| 58 | Uchwyt do rąk do stołu | TAK |
| 59 | Uchwyt do statywu | TAK |
| DETEKTOR CYFROWY DO STOŁU I STATYWU |  |  |
| 60 | Rozmiar matrycy detektora | ≥ 35x43cm |
| 61 | Materiał detektora | podać |
| 62 | Wielkość piksela | ≤140µm |
| 63 | Rozdzielczość detektora [pikseli] | ≥ 3000 x 2500 |
| 64 | Czas wyświetlenia zdjęcia po ekspozycji - podgląd | ≤ 7 s |
| 65 | Czas wyświetlenia zdjęcia w pełnej rozdzielczości | ≤ 9 s |
| 66 | Rozdzielczość liniowa | ≥ 3,6 Lp/mm |
| 67 | Akwizycja obrazu | ≥14bitów bit |
| 68 | Detektor przenośny | TAK |
| 69 | Waga detektora | ≤ 3,8 kg |
| STACJA TECHNIKA Z OPROGRAMOWANIEM |  |  |
| 70 | Oprogramowanie do post-procesingu , obróbki zdjęć, dane pacjenta, adnotacje, analiza obrazu, pomiary. | TAK |
| 71 | Możliwość importu eksportu danych przez urządzenia peryferyjne jak min: CD/DVD | TAK |
| 72 | Protokoły DICOM: Store, Worklist | TAK |
| 73 | Komputer o parametrach min.: procesor 2,0 GHz, 2 GB RAM, | TAK |
| 74 | Monitor typu LCD 19”do obsługi interfejsu , rozdzielczość min.1280×1024 | TAK |
| 75 | Pamięć obrazów | Min. 10 000 |

- System RTG z ramieniem C – 1 szt.

| - LP | - OPIS PARAMETRU | - Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| RAMIĘ C |  |  |
| 1 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥ 68 cm |
| 2 | Odległość SID | ≥ 95 cm |
| 3 | Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) | ≥ 75 cm |
| 4 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | ≥ 20 cm |
| 5 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 42 cm |
| 6 | Zamortyzowany ruch ramienia C w pionie | TAK |
| 7 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥ 130° |
| 8 | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | ≥ ±190° |
| 9 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | ≥ ±10° |
| 10 | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | TAK |
| 11 | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dotykowego monitora | TAK |
| 12 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |
| 13 | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK |
| 14 | Sterowanie kołami aparatu także umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK |
| 15 | Blokada kół | TAK |
| 16 | Ręczny włącznik promieniowania | TAK |
| 17 | Przycisk nożny do włączania promieniowania | TAK |
| 18 | Sygnalizacja włączonego promieniowania | TAK |
| 19 | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 87 cm |
| 20 | Masa wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów) | ≤ 280 kg |
| GENERATOR RTG |  |  |
| 21 | Maksymalna częstotliwość pracy generatora | 20 kHz |
| 22 | Moc generatora RTG | ≥ 2,0 kW |
| 23 | Akwizycja ≥ 25 obrazów/s podczas skopi ciągłej lub pulsacyjnej | TAK |
| 24 | Skopia pulsacyjna | ≤ 2 p/s ≥ 10 p/s |
| 25 | Radiografia cyfrowa | TAK |
| 26 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii | ≥ 110 kV |
| 27 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 12 mA |
| 28 | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | ≥ 12 mA |
| 29 | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | TAK |
| 30 | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | TAK |
| LAMPA I KOLIMATORY |  |  |
| 31 | Lampa 2-ogniskowa | TAK |
| 32 | Wielkość małego ogniska lub ogniska lampy jednoogniskowej | ≤ 0,6 |
| 33 | Wielkość dużego ogniska (nie dotyczy lampy jednoogniskowej) | ≤ 1,2 |
| 34 | Filtracja wewnętrzna | ≥ 2,5 mm Al |
| 35 | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK |
| 36 | Kolimator irysowy | TAK |
| 37 | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie LIH z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | TAK |
| 38 | Pojemność cieplna anody | ≥ 50 kHU |
| 39 | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1100 kHU |
| 40 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 50 kHU/min |
| WZMACNIACZ OBRAZU |  |  |
| 41 | Średnica wzmacniacza obrazu | ≥ 9" |
| 42 | Liczba pól obrazowych | ≥ 2 |
| 43 | Współczynnik DQE, nie mniejszy niż 60% | TAK |
| SYSTEM TV |  |  |
| 44 | Typ kamery: CCD lub CMOS | TAK |
| 45 | Rozdzielczość kamery | ≥ 1024x1024 |
| SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |
| 46 | Matryca przetwarzania obrazów | ≥ 1024x1024 |
| 47 | Głębia obrazu | ≥ 12 bit |
| 48 | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy | ≥ 100000 |
| 49 | Funkcja LIH (Last Image Hold) | TAK |
| 50 | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | TAK |
| 51 | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) | TAK |
| 52 | Zoom | TAK |
| 53 | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | TAK |
| 54 | System nanoszenia opisów | TAK |
| 55 | System wpisywania danych pacjenta | TAK |
| 56 | System zarządzania bazą danych z badaniami | TAK |
| 57 | Funkcja pomiaru odległości i kątów | TAK |
| 58 | Programy anatomiczne | TAK |
| WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |
| 59 | Liczba monitorów | ≥ 2 |
| 60 | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD TFT min. 19" | TAK |
| 61 | Maksymalna luminacja monitorów | ≥ 300 cd/m2 |
| 62 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK |
| 63 | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu | TAK |
| ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |  |
| 64 | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM | TAK |
| 65 | Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM | TAK |
| 66 | Funkcjonalności sieciowe DICOM min. DICOM Send, DICOM Storage Commitment | TAK |
| 67 | Drukarka na papier termiczny | TAK |
| 68 | Port USB do archiwizacji w formacie DICOM oraz w min. jednym z następujących: BMP lub JPG lub TIFF | TAK |
| WYPOSAŻENIE I WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
| 69 | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | TAK |
| 70 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | TAK |
| 71 | Celownik laserowy po stronie wzmacniacza obrazu | TAK |
| 72 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |
| 73 | Deklaracja zgodności na cały aparat | TAK |
| 74 | Min. generator, mechanika ramienia C wyprodukowane przez tego samego producenta (wytwórcy) | TAK |

- Aparat USG – 1 szt.

| - LP | - OPIS PARAMETRU | - Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | 1,0-17,0 MHz |
| 2 | Technologia cyfrowa | TAK |
| 3 | ilość niezależnych kanałów | Min. 300 000 |
| 4 | ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | Min.3 |
| 5 | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Min. 20 cali |
| 6 | Możliwość regulacji położenia i wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania | TAK |
| 7 | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania niezależnie od korpusu aparatu | min. 10 cm. |
| 8 | Możliwość obracania panelu starowania niezależnie od korpusu aparatu | TAK |
| 9 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | TAK |
| 10 | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler | Min. 2700 |
| 11 | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwości eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD | TAK |
| 12 | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z opcjonalną możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi | TAK |
| 13 | Zintegrowany dysk twardy HDD | Min. 500 GB |
| 14 | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | Min. 30 |
| 15 | Drukarka termiczna (video) czarno - biała | TAK |
| TRYB 2D (B-mode) |  |  |
| 16 | Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm] | Od max. 1 do min. 30 cm |
| 17 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. | Min. 10 x |
| 18 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE | Min. 10 x |
| 19 | Zakres dynamiki systemu [dB] | Min. 200dB |
| 20 | Gęstość linii ultrasonograficznych w trybie obrazowania 2D | Min. 500 |
| 21 | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B za pomocą jednego przycisku. | TAK |
| 22 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru powyżej 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi. | TAK |
| 23 | Tryb obrazowania z poprawa rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | TAK |
| 24 | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | TAK |
| 25 | Obrazowanie panoramiczne o długości min. 50cm. | TAK |
| TRYB M |  |  |
| 26 | Anatomiczny tryb M-mode | TAK |
| TRYB SPEKTRALNY DOPPLER PULSACYJNY (PWD) |  |  |
| 27 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu [cm/s] przy 0° kacie korekcji] | Min. 700 cm/s |
| 28 | Wielkość bramki Dopplerowskiej [cm] | Od max 0,2 do min. 20 mm |
| 29 | Kąt korekcji kata bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. 0 - +/- 89° |
| TRYB DOPPLER CIĄGŁY (CWD) |  |  |
| 30 | Sterowany pod kontrola obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej | TAK |
| TRYB DOPPLER KOLOROWY (CD) |  |  |
| 31 | Sterowany pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej | TAK |
| 32 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | TAK |
| 33 | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [obrazy/sek.] | Min. 170 |
| TRYB ANGIOLOGICZNY (DOPPLER MOCY) |  |  |
| 34 | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | TAK |
| 35 | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [obrazy/sek.] | Min. 190 |
| TRYB DOPPLER TKANKOWY (CDI) |  |  |
| 36 | Doppler tkankowy spektralny i kolorowy | TAK |
| OBRAZOWANIE |  |  |
| 37 | Obrazowanie panoramiczne | min. 60 cm |
| 38 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |
| 39 | Wykorzystanie techniki inwersji fazy w obrazowaniu harmonicznym | TAK |
| TRYB |  |  |
| 40 | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | TAK |
| 41 | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | TAK |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWE WRAZ Z PAKIETEM OBLICZENIOWYM |  |  |
| 42 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe - kardiologiczne - naczyniowe - brzuszne | TAK |
| 43 | Liczba par kursorów pomiarowych | Min. 8 |
| 44 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | TAK |
| GŁOWICA SEKTOROWA |  |  |
| 45 | Zastosowanie: do badań kardiologicznych dorosłych | TAK |
| 46 | Elektroniczna „phase array” wieloczęstotliwościowa | TAK |
| 47 | Wykonana w technologii matrycowej lub innej zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach | TAK |
| 48 | Przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B - mode) | Min. 2 |
| 49 | Przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B - mode) | Min. 2 |
| 50 | Przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler | Min. 2 |
| 51 | Liczba elementów | Min. 128 |
| 52 | Szerokość czoła głowicy | 15-20 mm |
| 53 | Maksymalna głębokość penetracji [cm] | Min. 30 cm |
| 54 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |
| 55 | Praca w trybie Dopplera ciągłego CWD | TAK |
| GŁOWICA LINIOWA |  |  |
| 56 | Zastosowanie: do badan piersi, naczyń mózgowych, mięśniowo-szkieletowych, ortopedycznych, naczyń obwodowych, małych narządów, jąder, tarczycy, żył | TAK |
| 57 | Wieloczęstotliwościowa | TAK |
| 58 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 5,0 (+/-0,5 MHz) - 10 MHz (+/-0.5 MHz) |
| 59 | Przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B - mode) | Min. 3 |
| 60 | Przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B - mode) | Min. 2 |
| 61 | Przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler | Min. 2 |
| 62 | Szerokość czoła głowicy | Max. 40 mm |
| 63 | Obrazowanie trapezowe | TAK |
| 64 | Liczba elementów | Min 128 |
| 65 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |
| GŁOWICA CONVEX |  |  |
| 66 | Zastosowanie: do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, echokardiografi płodu, głęboko położonych narządów i tkanek | TAK |
| 67 | Wykonana w technologii wielorzędowej lub zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości (ogniskowanie w płaszczyźnie obrazowania i grubości warstwy) jak głowice wielorzędowe | TAK |
| 68 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 2,0 (+/-0,5 MHz) - 6 MHz (+/-0.5 MHz) |
| 69 | Kąt pola obrazowego głowicy | Min. 70 stopni |
| 70 | Przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B - mode) | Min. 3 |
| 71 | Przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B - mode) | Min. 2 |
| 72 | Przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler | Min. 2 |
| 73 | Liczba elementów | Min. 570 lub 190 dla technologii zastępującej wielorzędową |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |
| 74 | Tryb pracy ze środkami kontrastującymi. | TAK |
| 75 | Pakiet do automatycznego wyznaczania IMT (Intima Media Thicknes) wraz automatyczną oceną ryzyka udaru | TAK |
| 76 | Zintegrowany z aparatem moduł i oprogramowanie do oceny asynchronii metodą niezależną od Dopplera tkankowego - obrazowanie metodą wektorową z automatyczną detekcją wsierdzia | TAK |
| 77 | Zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej | TAK |
| 78 | Zintegrowany z aparatem moduł Stress Echo wysiłkowy i farmakologiczny wraz z analizą segmentową | TAK |
| 79 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznową | TAK |
| 80 | Możliwość rozbudowy o zintegrowany moduł obrazowania 3D echa serca | TAK |
| 81 | Możliwość rozbudowy o zastosowanie głowic cewnikowych wewnątrz-sercowych. | TAK |
| 82 | Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi) podłączenia do sieci komputerowej LAN | TAK |
| 83 | Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund | TAK |
| 84 | Moduł elastografii | TAK |
| 85 | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu | TAK |

- Lampa operacyjna zintegrowana – 3 szt.

System rejestracji zabiegów operacyjnych będzie stanowił dodatkowe wsparcie dla wdrażanych usług świadczonych on-line. Nowoczesny system wideorejestracji pozwoli na uzyskanie kompleksowej dokumentacji medycznej pacjentów. System wdrożony zostanie w 3 salach operacyjnych znajdujących się w szpitalu.

| - LP | - OPIS PARAMETRU | - Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | System zawieszenia z lampą operacyjną typu LED | Tak |
| 2 | Dwukopułowa bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu oraz ramię pod monitor mocowane na wspólnej osi wraz z ramionami czasz lamp. Czasze okrągłe lub w formie połączonych paneli z wolnymi przestrzeniami pomiędzy nimi w celu zminimalizowania zakłóceń przepływu laminarnego. | TAK |
| 3 | Źródło światła – trójpolowa matryca diodowa złożona z min 180 diodami w różnych kolorach dla czaszy głównej i dwupolowa z min. 120 diodami w różnych kolorach dla czaszy pomocniczej. Wszystkie diody LED emitujące światło widzialne o zmiennej, regulowanej temperaturze barwowej. | TAK |
| 4 | Regulacja średnicy oświetlenia pola operacyjnego poprzez przełączenie jego rozmiaru z panelu przy przegubie jego czaszy. Średnica pola dla czaszy głównej D10 – 32cm (+/-1cm) D50 – 16cm(+/-1cm), średnica pola dla czaszy pomocniczej D10 – 30cm (+/-1cm), D50 -16cm (+/-1cm) | TAK |
| 5 | Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika umieszczonego na każdej czaszy lampy lub z boku przy każdej czaszy na ramieniu lampy. | TAK |
| 6 | Lampa wyposażona w funkcję automatycznego utrzymania natężenia oświetlenia na zadanym poziomie w trakcie zmian średnicy pola oświetlanego. | TAK |
| 7 | Średnica zewnętrzna kopuły głównej | max.75 cm |
| 8 | Średnica zewnętrzna kopuły pomocniczej | max 70 cm |
| 9 | Soczewki lampy wykonane z bezodpryskowego poliwęglanu lub szkła lub szkła akrylowego, zatopione wewnątrz oprawy lub umieszczone pod pokrywą poliwęglanową lub ze szkła akrylowego, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu. Klasa szczelności min IP54 | TAK |
| 10 | Pozycjonowanie kopuły za pomocą uchwytu w kopule. | TAK |
| 11 | Czasze wyposażone w wymienny uchwyt sterylny do przemieszczania ich przez operatora; uchwyt umieszczony w centralnej części oprawy oraz co najmniej dwa „brudne” uchwyty na bokach każdej czaszy. Uchwyty „brudne’’ zintegrowane z obudową nie zakłócające przepływu laminarnego. | TAK |
| 12 | Elektroniczna regulacja natężenia światła i przełączania średnicy pola operacyjnego z panelu umieszczonego z boku na przegubie czaszy. | TAK |
| 13 | Natężenie oświetlenia regulowane: - dla czaszy głównej od ≤50000 do 160000 luksów, w min. 5 krokach - dla czaszy pomocniczej od ≤50000 do 160000 luksów , w min. 5 krokach - możliwość ustawienia trybu oświetlenia endoskopowego „ENDO” dla obydwu czasz | TAK |
| 14 | Temperatura barwowa z możliwością regulacji w zakresie 3500-5000 ° K | TAK |
| 15 | Czasza główna przygotowana pod montaż kamery HD w geometrycznym środku czaszy. | TAK |
| 16 | Wskaźnik oddawania barw Ra dla kopuły głównej i kopuły pomocniczej | ≥ 98 |
| 17 | Wskaźnik oddawania barwy czerwonej | R9 ≥96 |
| 18 | Głębokość oświetlenia | ≥65 (L1+L2 60%Ec 2008) |
| 19 | Mocowanie kopuły lampy na 2 ruchomych ramionach o łącznej długości min. 140 cm. | TAK |
| 20 | Możliwość obrotu ramienia o 360º wokół punktu mocowania | TAK |
| 21 | Możliwość obrotu ramienia o 360º na przegubie łączącym ramiona | TAK |
| 22 | Możliwość obrotu kopuły lampy głównej o 360º wokół osi pionowej, | TAK |
| 23 | Uchwyt sterylny wymienny 2 szt./czaszę | TAK |
| 24 | Żywotność diod | > 50 000 godzin |
| 25 | Lampa wyposażona w panel sterujący wszystkimi jej parametrami umieszczony na kopule lub w bezpośredniej jej bliskości na ramieniu lampy | TAK |
| 26 | Deklaracja zgodności CE, | TAK |
| 27 | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | TAK |
| 28 | Kamera lampy przenośna ze sterownikiem o następujących parametrach: - Zoom optyczny 10x , cyfrowy 12x - Sensor 1/3” CMOS - Stabilizacja obrazu - Balans bieli automatyczny / manualny - Czułość ≤1lux - Wyjścia Y, SDI, DVI - Focus Automatyczny/manualny - Rozdzielczość: 2.000.000pixels - Format video 1080 linii (HD SDI) | TAK |

- System wideorejestracji sal operacyjnych

System umożliwi przeprowadzenie pełnej wideorejestracji oraz przesłanie sygnałów za pomocą wideo transmisji, a także sporządzenie pełnej dokumentacji elektronicznej pacjenta i przygotowanie raportów pooperacyjnych. System będzie miał możliwość połączenia się z bazą danych HIS/RIS/PACS w celu pozyskania danych pacjenta oraz późniejszego uzupełnienia dokumentacji medycznej pacjentów nagranym materiałem wideo oraz raportami z przebiegu operacji. Dostęp do nagrań będzie możliwy dla zalogowanych użytkowników systemu.

Pacjent po wizycie w szpitalu i przeprowadzonym zabiegu operacyjnym będzie miał dostęp do dokumentacji on-line poprzez Portal Pacjenta lub może zdalnie zamówić nośnik CD/DVD z materiałem wideo z przeprowadzonego zabiegu. Zawierać on będzie pełny wycinek dokumentacji, czyli zarejestrowany materiał wideo oraz raport operacyjny.

System będzie jednocześnie umożliwiał zdalną wideo transmisję materiałów za pośrednictwem sieci Internet do oddalonych lokalizacji w celach konsultacyjnych lub szkoleniowych.

| - LP | - OPIS PARAMETRU / WYMAGANIA MINIMALNE | - Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Rejestracja obrazów medycznych poprzez bezpośrednie podłączenie urządzeń diagnostycznych posiadających wyjście S-VIDEO (tor wizyjny). Obraz wykonywanego badania jest widoczny w programie. | - TAK |
| - 2 | - Zapisywanie obrazów wybranych badań w formacie BMP i JPG, kompresja obrazu video i zapisywanie w formacie DV, DivX/MPG4. | - TAK |
| - 3 | - Możliwość skonfigurowania aplikacji tak, aby w archiwizowanych plikach video umieścić dowolny obraz (np. logo jednostki wykonującej) | - TAK |
| - 4 | - Integracja z systemem rejestracji systemu szpitalnego poprzez moduł List Roboczych. Informacje o badaniach zarejestrowanych dla pacjentów są automatycznie przesyłana do programu. | - TAK |
| - 5 | - Archiwizacja badania pacjenta w zakresie opisu całego badania lub jego elementów jak również jego wyników obrazowych (obrazy statyczne oraz sekwencje video). | - TAK |
| - 6 | - Możliwość wprowadzenia danych lekarza wykonującego badanie. | - TAK |
| - 7 | - Wprowadzanie wyników badania w oparciu o predefiniowane w systemie frazy (bloki tekstowe). | - TAK |
| - 8 | - Możliwość definiowania własnych fraz opisowych. | - TAK |
| - 9 | - Wydruk wyników badania wraz z wykonanymi zdjęciami. | - TAK |
| - 10 | - Sterowanie oprogramowaniem za pomocą przycisków nożnych uruchamiających funkcje: rozpoczęcie – zakończenie zapisu video, zapisanie pojedynczego zdjęcia badania. | - TAK |
| - 11 | - Możliwość zapisania wyniku badania w formacie PDF. | - TAK |
| - 12 | - Możliwość rejestracji audio podczas zgrywania sekwencji video. | - TAK |
| - 13 | - Dźwiękowa sygnalizacja podczas wykonywania zdjęcia i sekwencji video. | - TAK |
| - 14 | - Możliwość dodania tytułu i komentarza dla każdego wykonanego zdjęcia. | - TAK |
| - 15 | - Archiwum badań obrazowych video tego samego producenta co oferowany system PACS | - TAK |

- Warunki dostawy, gwarancji i serwisu

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji | min. 60 miesięcy |
|  | Ważność licencji na oprogramowanie stacji technika i system operacyjny | bezterminowo |
|  | Autoryzowany serwis zlokalizowany na terenie Polski | TAK |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane, jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – awaria zgłoszona po godzinie 17.00 będzie podjęta następnego dnia roboczego. | ≤ 24h |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane, jako przyjazd serwisu) - działanie podjęte w momencie, kiedy czynność serwisowana zdalna nie przynosi efektu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | ≤ 48h |
|  | Czas skutecznej naprawy liczony od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu. Jeżeli naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 5 dni roboczych liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | ≤ 3 dni robocze |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych liczona od dnia instalacji | TAK |
|  | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji | TAK |
|  | Oferowane oprogramowania, systemy operacyjne, aplikacyjne będą dostarczone w najnowszej wersji obowiązujące w 2017 r., a następnie w wersjach aktualizujących (jeśli dotyczy) - w okresie udzielonej gwarancji. | TAK |
|  | Instrukcje obsługi dla oferowanego systemu w języku polskim (1 kpl) wraz z dostawą w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. | TAK |
|  | Raporty serwisowe i karty pracy w języku polskim | TAK |
|  | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK |
|  | Wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) | TAK |
|  | Wyroby medyczne oznaczone znakiem CE i dopuszczone do obrotu i użytkowania. | TAK |