## Arkusz1
Zał Nr 2
Pakiet Nr 1 Zespolenia śródszpikowe i płytki blokowane
L.p | Wymagania Zamawiającego - asortyment | liczba szt | wartość jedn. netto za szt. | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | Gwoździe śródszpikowe - materiał tytan. Gwoździe i elementy blokujące - średnice kodowane kolorami ułatwiające identyfikację i dobór implantów. Materiał wykonania – tytan.
2. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany. Długość 270-390mm (ze skokiem co 15mm). Średnica 9 -11mm (ze skokiem co 1mm). W części dalszej co najmniej 4 otwory ustawione w co najmniej 3 płaszczyznach w tym co najmniej 2 otwory gwintowane. Profilowane zagięcie części bliższej w stosunku do środkowej około 9-10°. Zagięcie części dalszej w stosunku do środkowej. Spłaszczenie na powierzchni gwoździa w części środkowej i dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. | 40
3. | Wkręt korowy blokujący samogwintujący o średnicy Ø 4,0; 4,5; 5,0 i 5,5mm. Długość 20-60 mm. | 150
4. | Śruba zaślepiająca, kaniulowana pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. | 40
5. | Śruba kompresyjna do wykonania osiowego docisku śródoperacyjnego odłamów. | 40
6. | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny w wersji kaniulowanej. Dedykowany do implantacji z bocznej powierzchni szczytu krętarza z możliwością implantacji jako statyczno-dynamiczno-kompresyjny lub rekonstrukcyjny ze skośnym położeniem śrub. Długość 340-440mm (ze skokiem co 20mm). Średnica 10-12mm (ze skokiem co 1mm). Wersja prawa / lewa. W części dalszej co najmniej 4 otwory ustawione w 4 płaszczyznach w tym 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory gwintowane. | 20
7. | Wkręt korowy blokujący samogwintujący o średnicy Ø 5,0 i 5,5mm. Długość 30-60 mm. | 80
8. | Wkręt rekonstrukcyjny blokujący samowiercąco-samogwintujący. Średnica Ø 7,5mm. Długość 60-120 mm. | 15
9. | Kaniulowana śruba zaślepiająca pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. | 20
10. | Śruba kompresyjna do wykonania osiowego docisku śródoperacyjnego odłamów. | 20
11. | Gwóźdź śródszpikowy, kaniulowany, krótki do złamań złożonych bliższego końca kości udowej - tyu Gamma. Długość 180 i 200mm. Średnica 10-12mm (ze skokiem co 1mm). Wersja uniwersalna prawo-lewa. W części bliższej 1 otwór dla śruby szyjkowej średnicy 10,5 lub 11mm oraz 1 otwór dla łącznika derotacyjnego. Opcjonalnie długość gwoździa 280 - 420mm ( ze skokiem co 20mm). Średnica 10-12mm (ze skokiem co 1mm). Wersja prawa / lewa. | 40
12. | Śruba szyjkowa samogwintująca z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy. Średnica Ø 10,5 lub 11mm. Długość 70-120 mm | 40
13. | Łącznik derotacyjny z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy. Średnica Ø 5,0 lub 6,5mm. Długość 70-120 mm. | 40
14. | Wkręt korowy blokujący samogwintujący o średnica Ø 4,5 lub 5,0 i 5,5mm. Długość 30 -70 mm. | 80
15. | Śruba zaślepiająca koniec bliższy gwoździa i śrubę szyjkową | 40
16. | Śruba kompresyjna blokująca położenie śruby szyjkowej | 40
17. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, kaniulowany. Długość 150mm lub w zakresie 200-300mm. Średnica 6-9mm (ze skokiem co 1mm). W części bliższej co najmniej 4 otwory ustawione w 3 płaszczyznach w tym co najmniej 2 otwory gwintowane. W części dalszej co najmniej 3 otwory ustawione w 2 płaszczyznach. | 20
18. | Wkręt korowy blokujący samogwintującyo średnicy Ø 3,0; 3,5; 4,0 i 4,5mm. Długość 20-60 mm. | 80
19. | Śruba M 6mm zaślepiająca koniec bliższy pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-5mm stopniowane co 2,5mm. | 20
20. | Gwóźdź śródszpikowy kondylarny, uniwersalny tytanowy przeznaczony do leczenia złamań kości udowej prawej i lewej, używany przy metodzie wstecznej. Długość 200-360 mm, Ø 10-12mm, w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach, W części dalszej min. 8 otworów. Wkręt blokujący z gniazdami typu Torx. W komplecie wkręty blokujące i zaślepiające, nakrętki lub zestaw blokujący. | 2
21. | Płytki kształtowe, blokowane z gwintem walcowym na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał wykonania – tytan.
22. | Płytka blokowana, anatomiczna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa . Wąska lub szeroka, prawa i lewa. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | 10
23. | Płytki blokowane, anatomiczna do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowe . Wersja prawa i lewa. | 2
24. | Płytka blokowana, anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej. Wersja główkowa lub trzonowa Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | 10
25. | Płytka kształtowa blokowana X i T lub śródkostna do korekcji pierwszej kości śródstopia. Wersja lewa i prawa | 1
26. | Wkręt blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 2,4mm, L= 10-40mm | 100
27. | Wkręt blokowany, kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks Ø 2,4mm, L= 10-40mm | 50
28. | Wkręt korowy, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks Ø 2,7mm, L= 10-40mm. | 30
29. | Płytka tytanowa, prosta, rekonstrukcyjna, blokowana, 4-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. | 20
30. | Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 5 do 12 otworów. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. | 10
31. | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3 do 8 otworów. W części nasadowej minimum 9 otworów blokowanych. | 10
32. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony grzbietowo-bocznej Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 3 do 6 otworów blokowanych. W części nasadowej minimum 6 otworów blokowanych. | 10
33. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 3 do 6 otworów. W części nasadowej 4 otwory blokowane. | 10
34. | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 2 do 10 otworów blokowanych. W części nasadowej minimum 8 otworów blokowanych. Zakończenie płytki kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego. | 5
35. | Płytka anatomiczna, blokowana obojczykowa "S" 3 - 8 otworów lub trzonowa "S" 6 - 10 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie. Wersja prawa i lewa. | 20
36. | Płytka kształtowa blokowana do obojczyka z hakiem. Wersja prawa/lewa. Liczba otworów blokowanych w płycie od 5 do 8. Zakres wysokości haka 12-18mm. | 4
37. | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 12 otworów. W części nasadowej min. 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym min. 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. | 40
38. | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. | 30
39. | Płytka kształtowa, blokowana, wąska "L", do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. | 5
40. | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej "T". W części trzonowej od 4 do 8 otworów pod wkręty blokowane 3,5mm. Wersja prawa i lewa. | 5
41. | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej - tylna W części trzonowej 4 lub 6 otworów pod wkręty blokowane 3,5mm. | 1
42. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 2 do 8 otworów blokowanych oraz otwory kompresyjne, w tym jeden wydłużony. W części nasadowej minimum 7 otworów blokowanych. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | 30
43. | Płytka kształtowa blokowana do pięty. Wersja prawa/lewa. Minimum 13 otworów blokowanych. Płytka z zaczepami lub bez zaczepów | 10
44. | Wkręt samogwintujący do otworów blokowanych Ø 3,5mm z częścią gwintowaną walcową. Gniazdo wkrętów torx. Długość 12-60 mm. | 500
45. | Wkręt korowy samogwintujące Ø 3,5 z łbem kulistym. Gniazdo wkrętów torx. Długość 14-40 mm. | 100
46. | Płytka prosta, szeroka, blokowana z ograniczonym kontaktem. Od 6 do 16 otworów z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. | 20
47. | Płytka anatomiczna boczna do dalszej nasady kości udowej od 4 do 10 otworów blokowanych lub do bliższej nasady kości piszczelowej od 3 do 8 otworów blokowanych. Wersja prawa i lewa. | 7
48. | Płytka anatomiczna, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości udowej, prawa/lewa. W części nasadowej minimum 3 otwory wielokierunkowe | 4
49. | Płytka anatomiczna, piszczelowa bliższa, przyśrodkowa od 4 do 10 otworów pd wkręty blokowane 5,0mm. Wersja prawa i lewa. | 4
50. | Wkręt korowy blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks i gwintowaną główką Ø 5,0 mm, L= 16 - 90mm | 200
51. | Wkręt korowy tytanowy z gniazdem typu torks Ø 4,5mm, L= 20- 70 mm | 50
52. | Wkręt blokowany kaniulowany, tytanowy,samowiercący i samogwintujący z gniazdem typu torks i gwintowaną główką Ø 7,3mm, L= 50- 95mm. | 20
53. | Na czas trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do implantacji wszczepów oraz utworzy depozyt implantów w pełnym typoszeregu. Zamawiający wymaga zapewnia systemu napędu akumulatorowego (na okres obowiązywania umowy) do wszczepiania zamawianych implantów. Instrumentarium do implantacji płytek blokowanych wraz z nakładkami celującymi i statywem do składowania i sterylizacji. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w jednostkach zewnętrznych, minimum 3 razy w roku personelu medycznego Zamawiającego na koszt Wykonawcy w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów ortopedycznych. Zapewnia serwisu instrumentarium przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca użyczy instrumentarium do usuwania płytek blokowanych przez cały okres obowiązywania umowy i rok po zakończeniu umowy. Zamawiający może zażądać próbek oferowanych produktów do weryfikacji zgodności z ofertą, przed ostatecznym wyborem oferenta. Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę implantów. Bank implantów jest własnością Wykonawcy do momentu zużycia przez zamawiającego w procesie leczniczym.
Razem
Wykonawca zostaje zobowiązany do stworzenia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozytu towaru oraz dostarczenia pełnego instrumentarium opisanego wyżej w terminie do 21 dni od chwili podpisania umowy (dodatkowe wymagania opisane są w wzorze umowy).
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Pakiet Nr 2 Implanty chirurgiczne - osteosynteza
L.p | Opis | liczba szt | wartość jedn. netto za szt. | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
Płytki, wkręty i druty
1. | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący wykonany ze stopu tytanu - typu Herbet z gniazdem typu troks Ø 2,0/3,0 mm; Ø 2,5/3,2 mm: Ø 3,0/4,0 mm i Ø 4,0/5,0 mm | 20
2. | Podkładka stalowa pod wkręty | 20
3. | Gwóźdź Kirschnera gwintowany Ø 1,5-2,5mm L= 150 -250mm | 100
4. | Gwóźdź Kirschnera Ø 0,8-3,0mm L= 150 - 310mm | 400
5. | Grot Steinmanna | 20
6. | Drut kostny do cerklarzu Ø 0,8- 2,0mm | 1
7. | Płytka rynnowa stalowa, 3 - 8 otworów | 1
8. | Wkręt do kości kostkowy samogwintujący Ø 4,5mm L= 40-70mm | 50
9. | Wkręt do kości gąbczastej Ø 6,5mm z gwintem pełnym lub częściowym | 20
10. | Wkręt kaniulowany samogwintujący Ø 4,5 - 5,0mm | 10
11. | Wkręt kaniulowany do kości gąbczastej, samogwintujący Ø 7,0mm, gwint 16 lub 32mm | 15
12. | Płytka tytanowa, dystansowa klinowa, blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 7 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5÷15mm. Płytka z gwintowanym otworem na środku klina ułatwiający jej aplikację. Wersja lewa i prawa. | 15
13. | Wkręt korowy blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks i gwintem walcowym na główce Ø 5,0 mm, L= 40 - 90mm | 60
14. | Wkręt blokowany, gąbczasty z gniazdem typu torks i gwintem walcowym na główce Ø 6,5mm. | 50
Pozostałe
15. | Opaska zaciskowa jednokomorowa | 2
16. | Opaska zaciskowa dwukomorowa | 1
17. | Opaska Esmarch szerokość 6-10 cm, długość 5mb | 1
18. | Wiertła chirurgiczne | 50
19. | Wiertła kaniulowane do w.w wkrętów | 10
20. | Rozwiertak śródszpikow, giętki | 2
21. | Wkrętak do w.w wkrętów | 2
22. | Wkrętak kaniulowany do w.w wkrętów | 2
23. | Pojedyńczy zasilacz do opasek zaciskowych z własną sprężarką, zasilaniem bateryjnym i programowaniem elektronicznym - zakres ciśnienia w mankiecie 60-550mmHg o przyrostach max co 5mmHg. | 1
24. | Wiertła do rozwiercania łbów uszkodzonych wkrętów- sterylne | 5
Razem
Na czs trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do implantacji oraz utworzy depozyt implantów w pełnym typoszeregu. Zamawiający wymaga zapewnienia na okres obowiązywania umowy instrumentarium do implantacji implantów chirurgiczno- osteosyntezy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w jednostkach zewnętrznych minimum 3 razy w roku personelu medycznego Zamawiającego na koszt Wykonawcy w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów ortopedycznych. Zapewnia serwisu instrumentarium przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający może zażądać próbek oferowanych produktów do weryfikacji zgodności z ofertą, przed ostatecznym wyborem Wykonawcy. Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę implantów. Bank implantów jest własnością Wykonawcy do momentu zużycia przez Zamawiającego w procesie leczniczym.
Wykonawca zostaje zobowiązany do stworzenia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozytu towaru oraz dostarczenia pełnego instrumentarium opisanego wyżej w terminie do 21 dni od chwili podpisania umowy (dodatkowe wymagania opisane są w wzorze umowy).
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Pakiet 3 Medycyna Sportowa - Wszczepy stosowane w medycynie sportowej z instrumentarium
Lp. | Opis | liczba | wartość jedn. netto za szt/ kpl | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego | 150
2. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone - implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona do 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego | 2
3. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba interferencyjna, kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 7-11mm, długość 20-25-30-35mm | 130
4. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruby interferencyjne PEEK, średnica 7-10mm, długość 20-25mm | 32
5. | Obszycie przeszczepu - Prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. Opakowanie 12 szt. | 4
6. | Zestaw - uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik; prowadnica oraz wiertło 1,4mm w zestawie z kotwicą | 2
7. | Zestaw do szycia łąkotki all inside, implant typu all suture: nitka z fabrycznie przygotowanym węzłem, wprowadzana na podwójnym podajniku z ogranicznikiem głębokości; podajnik w wersji prostej i zakrzywionej | 10
8. | Wiertło o średnicy 2,4mm i długości około 40cm zakończone oczkiem | 20
9. | Zestaw 2 miękkich kotwic o średnicy 1,4mm wykonanych z poliestru, w zestawie jednorazowe instrumentarium | 5
10. | Kotwica tytanowa o średnicy 3,0mm z jedną wzmocnioną nicią #2 | 1
11. | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, aplikator z rotacyjną głowicą umożliwiającą kontrolę napięcia nitek | 5
12. | Kotwica o średnicy 2,9mm wykonana z plecionki poliestrowej z dwiema różnokolorowymi, wzmocnionymi nićmi #2 | 100
13. | Kotwica PEEK do tenodezy w rozmiarach 5-9mm x 10-16mm | 5
14. | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego nawiercania, bezwęzłowa, z możliwościa wprowadzenia i niezależnego napięciado 8 nitek, średnica 4,5 mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwjająca kontrolę napięcia nitek | 30
15. | Kotwica tytanowa o średnicy 5,0mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 z igłami | 20
16. | Kotwica tytanowa o średnicy 6,5mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 z igłami | 5
17. | Kotwica o średnicy 1,0mm wykonana z plecionki poliestrowej z jedną wzmocnioną nicią 2-0 z igłami. W zestawie z kotwicą sterylne wiertło z ogranicznikiem głębokości | 5
18. | Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej | 15
19. | Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową | 2
20. | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 6,35mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową | 2
21. | Nić niewchłanialna #2 o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. Opakowanie 12 szt. | 1
22. | Zestaw do grawitacyjnej separacji płytek krwi umożliwiający odzyskanie ponad 90% trombocytów o ponad 9-cio krotnej koncentracji i uzyskanie nie mniej niż 3ml zawiesiny PRP o bardzo wysokiej koncentracji płytek oraz czynników wzrostu. | 30
23. | Zestaw do separacji autologicznej trombiny. | 2
24. | Zestaw do grawitacyjnej separacji komórek macierzystych ze szpiku kostnego | 4
25. | Punch artroskopowy ( do wyboru z katalogu ) | 5
Razem
Na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do wykonywania zabiegów z użyciem jego implantów nieodpłatnie. Nieodpłatne użyczenie wirówki do separacji PRP na czas trwania umowy oraz przeprowadzenia bezpłatnch przeglądów dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej. W razie wystąpienia awarii w okresie gwarancji, Wykonawca usunie usterkę w ciągu max 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faxem, e-mail), a w przypadku przedłużającej się naprawy wstawi nieodpłatnie sprawne urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż naprawiane urządzenie. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń personelu w jednostkach zewnętrznych co najmniej 3x/roku przez okres trwania umowy .
Wykonawca zostaje zobowiązany do stworzenia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozytu towaru oraz dostarczenia pełnego instrumentarium opisanego wyżej w terminie do 21 dni od chwili podpisania umowy (dodatkowe wymagania opisane są w wzorze umowy).
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Pakiet 4-Endoproteza biodrowa
Lp. | Opis | liczba szt | wartość jedn. netto za szt. | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | Trzpień bezcementowy, nieanatomiczny, ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | 350
2. | Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115 mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni, trzpień w wersji standardowej oraz wersji High Offset (o odsuniętej bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki), stożek 12/14. | 30
3. | Korek do blokowania kanału kości | 30
4. | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizacje oraz wtórną osteointegracje. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8mm w rozmiarze 4-12 | 65
5. | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm; w opcji panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) oraz panewka bezcementowa wielootworowa na 8-12 śrub w zalezności o d rozmiaru. Rozmiary panewki 48-72mm | 400
6. | Zaślepka panewki | 400
7. | Sruby do kości gąbczastej od długości od 20mm do 70mm, co 5mm | 100
8. | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu GVF lub o wysokiej gęstości „cross linked poliethylen”, wyposażona w marker oraz specjalny kołnierz umożliwiający ukształtowanie implantu pod odpowiedni rozmiar panewki oraz zapewniający lepszą presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego o rozmiarach od 40mm do 53mm dla średnicy głowy 28mm. | 30
9. | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66; o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 56-66mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm z dziesięciostopniową reorientacją | 400
10. | Wkładka w całości ceramiczna (biolox delta) 38-72mm o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36mm (36mm od rozmiaru panewki 52mm) | 20
11. | Głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | 50
12. | Głowa metalowa o średnicy 28mm, 36mm i 40 mm wysokopolerowana, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 5 długości szyjki dla rozmiaru 36, 6 długości szyjki dla rozmiaru 40, konus 12/14 | 350
13. | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), składająca się z metalowej gowy wewnętrznej o średnicy 22.225 mm w 2 dł. szyjki lub 28mm w 5 dł. szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępnej w rozmiarach 39-65mm co 1 mm dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm oraz w rozmiarach 39mm - 57mm dla głowy wewnętrznej o średnicy 22.225mm; głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14. | 50
14. | Wkładka polyetylenowa zatrzaskowa do panewek w rozmiarach od 52 do 76 ze skokiem co 2mm, neutralny lub z orientacją +4 10 na głowę wewnętrzną 28 oraz 32mm oraz w rozmiarach 56-68 dla głowy 36 i orientacji +4 10. | 10
15. | Cement z gentamycyną lub bez 20g lub 40g. | 40
16. | Cement kostny z gentamycyną oraz strzykawką do podawania | 35
17. | Ostrza do napędu dostarczonego przez Dostawcę w ramach wypożyczenia | 100
Razem
Każdy implant pakowany jest osobno . Wykonawca zobowiązny jest do zapewnienia banku implantów na cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca nieodpłatnie zapewni min. 2 komplety instrumentarium niezbędnych do kompleksowego przeprowadzenia zabiegów z użyciem jego implantów oraz zapewni nieodpłatnie serwis instrumentariu. Wykonawca na czas tyrwania umowy zapewni nieodpłatnie minimum 1 komplet napędów ortopedycznych akumulatorowych koniecznych do wykonania endoprotezoplastyki. Wykonawca nieodpłatnie dostarczy program informatyczny do przedoperacyjnego planowania zabiegów endoprotezoplastyki. Zleceniobiorca nieodpłatnie dostarczy program informatyczny do przedoperacyjnego planowania zabiegów endoprotezoplastyki bioder wraz ze szkoleniem i licencją na czas trwania umowy. Wykonawca zapewni szkolenie personelu medycznego oddziału Urazowo Ortopedycznego w placówkach zewnętrznych, min 3x w roku przez okres trwania umowy.
Wykonawca zostaje zobowiązany do stworzenia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozytu towaru oraz dostarczenia pełnego instrumentarium opisanego wyżej w terminie do 21 dni od chwili podpisania umowy.
Pakiet 5-Elektroda artroskopowa
L.P. | Opis | liczba szt | wartość jedn. netto za szt. | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1 | Elektroda boczna, o średnicy 3,5 mm, dwuczęściowa, do waporyzatora Vapr3, początkowa moc ablacji min. 120W, koagulacji min. 90W; maksymalna moc ablacji min. 180W, koagulacji min. 120W | 70
Kompatybilna z posiadanym Waporyzatorem VAPR 3 DePuy Mitek Johnson
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Pak Nr 6 -Płytki LCP, śróby blokowane
L.p | Opis | liczba | wartość jedn. netto za szt/ kpl | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | Płyta do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna,grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewaj kończyny oraz płyty kolumnowe - prosta i L. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe. Ilość otworów w części dalszej od 5 do 7 otworów.Tytan . Płyty z możliwością wieloosiowego blokowania śrub. Tytan. Jeden śrubokręt do śrub 2.3 i 2.7 - krzyżakowy. Blokowanie śruby w płycie poprzez wytworzenie gwintu w otworze płyty, poliaxialność +/- 15 stopni. Blokowanie śruby w płycie nie wymaga użycia śrubokręta dynamometrycznego. Płyty dłoniowe standardowe o dł. 56-76mm - grubość 2mm, plyty dłoniowe długie o dł. 100 - 189mm - grubość w części nasadowej 2mm a w części trzonowej 3mm, płyty grzbietowe o dł. 60-81mm - grubość 1.5mm, płyty kolumnowe - grubośc 1mm. | szt. | 80
2. | śruby blokowane 2,7 mm, od 10 mm - 26 mm. Tytan | szt. | 300
3. | śruby blokowane 2,3 mm, od 10 mm - 38 mm, tytan | szt. | 200
4. | śruby korowe 2,7 mm, od 10 mm - 26 mm. Tytan | szt. | 40
5. | śruby korowe 2,3 mm, od 10 mm - 38 mm. Tytan | szt. | 40
6. | płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202, 228, 254, 280, 306mm. 7 otworów gwintowanych w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. Tytan | szt. | 5
7 | Śruba blokowana średnica 4,0 L=14 - 95 mm. Tytan | szt. | 35
8 | Śruba korowa średnica 3,5 L=10 - 95 mm. Tytan | szt. | 5
9 | Śruba gąbczasta średnica 4,0 L=10 - 95 mm. Tytan | szt. | 5
10 | Płyta do dalszej nasady kości strzałkowej, anatomiczna, ilość otworów 3-12. Płyta z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera . W płycie otwory okrągłe, niegwintowane, uniwersalne -dostosowane do śrub blokowanych i korowych. Gwint w otworach pod śruby blokowane tworzony jest w momencie wkręcania się śruby. Otwory niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. Możliwość wkręcenia poliaxialnej śruby poprzez wyrzeźbienie gwintu w otworze płyty i ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W odcinku dalszym płyty anatomicznej grubość 1,3mm, w trzonie 2mm. Szerokość płyty 12mm w części trzonowej. Materiał tytan. | szt. | 25
11 | Płyta do strzałki, prosta, ilość otworów w trzonie 2-16. Płyta z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera . W płycie otwory okrągłe uniwersalne dostosowane do śrub blokowanych i korowych. Gwint w otworach pod śruby blokowane tworzony jest w momencie wkręcania się śruby. Otwory niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. Możliwość wkręcenia poliaxialnej śruby poprzez wyrzeźbienie gwintu w otworze płyty i ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Grubość płyty max 2mm. Materiał tytan. | szt. | 25
12 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 350
13 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 50
14 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 3.0 i ø 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby Ø3.0 od 12 do 40 mm w odstępach co 2 mm, długość śruby Ø4.0 od 20 do 50mm w odstępach co 2mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10. | szt. | 40
15 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 i ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby 2,0mm - ø 1.6 i śruby 2,5mm - ø 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7. | szt. | 40
16 | gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany, w rozmiarze: krótki - 180mm oraz długi - od 240 do 480mm o kątach 120,125,130 stopni. Wygięcie gwoździa 4° na Valgus. Przodowygięcie gwoździa o promieniu 1.5m. Gwóźdź o grubości 15,5 mm w części bliższej oraz 10,11,13 lub 15mm w cześci trzonowej. Śruba szyjkowa o średnicy 10,5 mm i dług. od 70 do 120mm z przeskokiem co 5 mm. Gwóźdź blokowany dystalnie śrubami o średnicy 5mm, dług. 25-90mm, z przeskokiem co 2,5 mm do długości 45mm i co 5mm od 45 do 90mm. Jeden otwór owalny do blokowania dystalnego w gwoździu krótkim, dwa otwory do blokowania dystalnego - jeden owalny i jeden okrągły - w gwoździu długim. W gwoździu długim możliwość zastosowania śrub kondylarnych, o dł. 40-90mm, z nakrętkami o dł. 17mm. W skład zestawu wchodzi również śruba ustalająca położenie śruby szyjkowej o średnicy 8mm i długości 17.5mm. System wykonany z tytanu.
a | gwóźdź krótki 180mm | szt. | 10
b | gwóźdź długi | szt. | 10
c | śruba szyjkowa | szt. | 10
d | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm i dł. 0 mm oraz ø 15,5 mm i dł. 5 i 10 mm | szt. | 20
e | śruba blokująca ø 5mm dł 25-90mm z przeskokiem co 2,5mm do dł 45mm i co 5mm w dł 45-90mm | szt. | 30
Razem
Na czs trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do implantacji oraz utworzy depozyt implantów w pełnym typoszeregu. Zamawiający wymaga zapewnienia na okres obowiązywania umowy instrumentarium do implantacji implantów. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w placówkach zewnętrznych minimum 3 razy w roku personelu medycznego Zamawiającego na koszt Wykonawcy w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów ortopedycznych. Zapewnia serwisu instrumentarium przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający może zażądać próbek oferowanych produktów do weryfikacji zgodności z ofertą, przed ostatecznym wyborem Wykonawcy. Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę implantów. Bank implantów jest własnością Wykonawcy do momentu zużycia przez Zamawiającego w procesie leczniczym.
Wykonawca zostaje zobowiązany do stworzenia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozytu towaru oraz dostarczenia pełnego instrumentarium opisanego wyżej w terminie do 21 dni od chwili podpisania umowy.
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Pak Nr 7 - Zestaw do przezskórnej wertebroplastyki 80 kpl
L.p | Opis | liczba szt | wartość jedn. netto za szt. | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów, czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej | 80
2. | Strzykawki do podawania cementu. W zestawie adapter do napełniania strzykawek. | 80
3. | Igły bocznie otwarte kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G, 12G, z możliwością bezpiecznej techniki wprowadzania (po drucie Kirschnera) | 80
4. | Na czas trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do złożenia depozytu implantów w ilościach: 2 zestawy igieł 8G, 1 zestaw igieł 10G, 3 zestawy strzykawek, 3 zestawy cementu.
Razem
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Pak Nr 8- Płyty tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości śródręcza
L.p | Opis | liczba szt | wartość jedn. netto za szt. | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | Płytki 1 otworowe haczykowe oraz wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe, drabinkowe skośne- anatomicznie wygięte oraz kształtu Y,TiL, pod śruby korowe z gniazdem gwieździstym | 30
2. | Śruby korowe | 150
3. | Zwykłe i kompresyjne, proste, proste dwurzędowe, płytki kształtu L,Y drabinkowe skośne wszystkie z dodatkową możliwością użycia Śrub blokujących. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Otwory pod śruby korowe oraz blokujące Gniazda śruby typu gwiaździstego. Płytki kodowane kolorystyczne, oznakowane nr katalogowym i lotu | 50
4. | Śruby korowe | 240
5. | Śruby blokowane | 240
3.
Razem
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Pak Nr-9 Zestaw do szycia artroskopowego łękotki
L.p | Opis | liczba szt | wartość jedn. netto za szt. | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | Zestaw do szycia łąkotki all - inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowo, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igłą poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym | 300
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Pak Nr 10- Sterylny zestaw do szycia łąkotki
L.p | Opis | liczba kpl | wartość jedn. netto za szt. | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | Sterylny zestaw do szycia łąkotki, złożony z 4 podłużnych implantów wykonanych z materiału PEEK. Cztery implanty załadowane na jednorazowy aplikatur - igłę zagiętą pod kątem 15 stopni. Implanty połączone mocną nitką w rozmiarze " # 0'' . Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiedzy wszczepionymi implantami. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzenia igły do stawu oraz służącą jako miarę uszkodzenia. System pozwalający na wykonanie trzech szwów, bez konieczności wychodzenia ze stawu. | 50
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Pakiet 11-Wielorazowe, autoklawowalne ostrza do "shavera" i końcówki - ostrza do piły sagitalnej w pełni kompatybilne z posiadanym sprzętem firmy Linvatec: Shover Ergo, typ D4240sn LAA12655
L.p | Opis | liczba szt | wartość jedn. netto za szt. | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | Końcówki do shavera | 60
2. | Ostrza do piły sagitalnej | 10
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Pakiet Nr 12-Jednorazowe, sterylne, jednokasetowe dreny kompatybilne z posiadaną przez szpital pompą endoskopową o nazwie CONMEDLINVATEC 10K
L.p | Opis | liczba szt | wartość jedn. netto za szt. | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | Jednorazowe, sterylne, jednokasetowe dreny kompatybilne z posiadana przez szpital pompą endoskopową o nazwie CONMEDLINVATEC 10K | 100
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Pak Nr 13Płytki tytanowe do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej
L.p | Opis | liczba szt | wartość jedn. netto za szt. | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | Płytki tytanowe do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej niskoprofilowe. Wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz dostępu dłoniowego, płytki o kształcie T i delta. Płytki z niegwintowanymi otworami na śrubach zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta+/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo.Gniazda śruby typu gwieździstego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystyczne, oznakowane nr katalogowym i lotu | 80
2. | Śruby blokowane | 500
3. | Śruby korowe | 100
Razem
Wykonawca zostaje zobowiązany do stworzenia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozytu towaru oraz dostarczenia pełnego instrumentarium w terminie do 21 dni od chwili podpisania umowy.
Szczegółowe wymagania odnośnie szkoleń, instrumentarium oraz depozytu są opisane w wzorze umowy.
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Pak Nr 14
L.p | Opis | liczba szt | wartość jedn. netto za szt. | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | Membrona Kolagenowa do leczenia ubytków chrzęstnych i chrzęstno- kostnych | 6
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Pak Nr 15
L.p | Opis | liczba szt | wartość jedn. netto za szt. | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | Zestaw do plastyki mozaikowej, leczenie ubytków chrzęstno - kostnych w stawach | 10
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Pakiet Nr 16 - System do separacji z osocza bogatopłytkowego PRP wraz z wirówką z wychylnym rotorem
L.p | Opis | liczba szt | wartość jedn. netto za szt. | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | a) system do separacji osocza bogatopłytkowego, umożliwiający pobranie min.9 ml krwi | 80
pacjenta i uzyskanie całościowo min. 5 ml osocza bogatopłytkowego.
b) możliwość zwiększenia koncentracji płytek do poziomu min. 8x poprzez usunięcie osocza ubogopłytkowego
c) pozyskanie preparatu metodą kożuszka leukocytarno-płytkowego,
d) zestaw jednorazowy składający się z;
1 x probówko-strzykawka,
1 x cytrynianu sodu min. 3,13% – antykoagulant,
1 x 70 mm igła do aspiracji lub do iniekcji do dużych stawów,
1 x motyl 26 G, igła 1 cal do pobrania antykoagulantu, małej objętości lub do iniekcji (w przypadku nie stosowania antykoagulantu),
1 x 3 ml strzykawka na PRP lub iniekcji małych stawów i zastosowania przy leczeniu ran,
1 x 5 ml strzykawka na PRP lub iniekcji do dużych stawów,
1 x motyl 21 G – igła z wężykiem do pobierania krwi,
2 x samoprzylepne etykiety z danymi numeru serii, daty produkcji i daty ważności,
1 x samoprzylepne etykiety z miejscem na wpisanie danych identyfikujących pacjenta,
1 x instrukcja przygotowania PRP
Razem
Wirówka do pozyskiwania osocza – w ilości 1 szt.
Marka i model oferowanej wirówki – rok produkcji nie wcześniej niż. 2018 (fabrycznie nowa )
(podać)………………………………………
| Nazwa handlowa wraz z numerem katalogowym ( podać ) | ..............................................................
| PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE
Tak, opisać
2. | Wirówka do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego posiadająca;
a) cyfrowy wyświetlacz prędkości i czasu pozostałego do końca wirowania, automatyczną konwersję RPM / RCF, z możliwością programowania min. 9 ustawień,
b) konstrukcja wewnętrzna jest chłodzona przepływem powietrza,
c) kompaktową konstrukcję z automatycznie otwieraną bezpieczną pokrywą zbudowaną z trzech warstw i wyposażoną w funkcję automatycznego zamykania „Auto-Lock”, wyposażona w blokadę otwarcia pokrywy
d) funkcję, która zapewnia łagodne przyspieszanie / hamowanie,
e) automatycznie rozpoznanie i sygnalizację w przypadku wykrycia nierównowagi, nadmiernej prędkości, przegrzania.
f) maksymalna liczba obr./ min. 3158
g) minimalną siła odśrodkowa 1.800 g
h) pojemność min. 4 x 10 ml.
i) czas pracy zakres 1 – 99 min.
j) poziom hałasu ≤ 60 dB
k) czas przyspieszania ≤ 31 sekund
l) czas zwalniania ≤ 31 sekund
m) napięcie i częstotliwość AC 220-230V; 50/60Hz
n) wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) mm - 325 x 502 x 395
o) waga maks. 22,5 kg
p) wirnik i pojemniki na probówki typ zamykany / wychylny
r) komora ze stali nierdzewnej
s) certyfikat CE
Wykonawca utrzyma w pełnej zdolności techniczno-eksplatacyjnej wirówke w okresie gwarancji ( nie krótszej niż 36 miesięcy)od chwili zakupu, odbioru i podpisania przez Zamawiającego końcowego protokółu odbioru bez zastrzeżeń, oraz wykona bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta.
Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi max 48 godz.-w dni robocze, w dni wolne - 72 godz. licząc od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego (pismem / emailem / fax).
wartość netto ................................................
wartość brutto ..................................
UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
Niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenie jest kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych
materiałów informacyjnych producenta. Termin dostawy – do czterech tygodni od chwili podpisania umowy
ogółem wartość netto Pak Nr 16 …………………………….
ogółem wartość brutto Pak Nr 16 …………………………..
data oraz podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela