Pakiet nr 1 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatorów

PARAMETRY WYMAGANE ( GRANICZNE ) ANALIZATORA 5-Diff
Lp.	Opis parametrów wymaganych ( granicznych )	tak/nie	Parametry oferowane ( potwierdzone ulotką, odpowiednią stroną z instrukcji obsługi )
1	Analizator typu 5 diff, nie starszy niż 2016 r.
2	Pięcioparametrowy rozdział krwinek białych, wyrażony w / liczbach względnych i bezwzględnych na neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty
3	Analizator posiada możliwość oznaczenia populacji / niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji / wyrażonej w wartościach bezwzględnych # i / procentowych % ( metamielocyty + mielocyty / +promielocyty ) w stosunku do ogólnej liczby / granulocytów. Parametry diagnostyczne przesyłane do LIS
4	Minimum 26 oferowanych parametrów
5	Technika pomiaru WBC za pomocą fluorescencyjnej / cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła / lasera półprzewodnikowego.
6	Rozdział WBC w oparciu o bezpośredni pomiar każdej / frakcji
7	Wydajność 60 badań na godz.
8	Łatwy wybór trybu pracy CBC, CBC/DIFF, BF
9	Objętość próbki do 35 ul krwi pełnej dla wykonania / pełnego 26 parametrowego różnicowania
10	Liniowość ( dla WBC, RBC, HGB, PLT, HTC) zaczynająca się od 0
11	Górny zakres liniowości ( bez wstępnego rozcieńczenia ) / dla WBC nie mniej niż 350x10/ml, RBC nie mniej niż / 7 mln/ml, PLT nie mniej niż 4 mln/ml
12	Możliwość wykonywania badań w materiale : krew pełna / EDTA, płyn z jam ciała, dializat, płyn mózgowordzeniowy.
13	Możliwość oznaczenia w płynach z jam ciała, dializatach i / w płynie mózgowo rdzeniowym co najmniej liczby / leukocytów ze zróżnicowaniem na jedno i wielojądrzaste jako odrębny tryb pomiaru. / Parametry diagnostyczne wysyłane do systemu LIS
14	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej
15	Możliwość wykonania morfologii u noworodków
16	Dodatkowy tryb pomiaru WBC przy próbkach / leukopenicznych, możliwość dodatkowej weryfikacji / pomiaru
17	Dostępność odczynników bezcjankowych do oferowanego / modułu analizatora
18	Stabilność odczynników nie krócej niż 6 miesięcy
19	Identyfikacja próbki : alfanumeryczne, kod kreskowy / czytnik
20	Oferent zapewni autoryzowany serwis potwierdzony / certyfikatem wydanym nie wcześniej niż 2016 r. dla oferowanych analizatorów.
21	Dostawca zapewni bezpłatny serwis i przeglądy w czasie / trwania umowy
22	Czas reakcji serwisu 48 godz. od zgłoszenia awarii
23	W przypadku niemożliwości usunięcia awarii w ciągu 72 / godz. Wykonawca będzie zobowiązany do wstawienia / analizatora zastępczego na okres trwania naprawy aparatu / podstawowego.
24	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z / analizatorem odpowiedni moduł oprogramowania LIS oraz / kompatybilny i zintegrowany z HIS-owym / oprogramowanie SPZOZZ ZZ oraz pokrywa koszty / podłączenia do sieci w czasie trwania umowy.
25	Wykonawca zapewni klimatyzację w pomieszczeniu gdzie / będzie pracował analizator
26	Moduł zdalnego dostępu serwisu technicznego w celu zapewnienia pomocy serwisowej i aplikacyjnej.
27	Zapewnienie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej producenta on-line w czasie rzeczywistym opartej na materiale kontrolnym używanym do kontroli codziennej.

PARAMETRY OCZEKIWANE
Lp.	Opis parametrów oczekiwanych	tak/nie	Opis parametrów oferowanych
1	Możliwość dokonania oceny statystycznej / - wybór norm więcej niż 10 / - pamięć wyników wraz z grafiką więcej niż 5000
2	Rozbudowany system flag i alarmów, flagi półilościowe
3	Możliwość oznaczenia erytroblastów
4	Możliwość kontroli zewnątrzlaboratoryjnej producenta

UWAGA : Brak spełnienia " Parametrów wymaganych( granicznych )" w/w
        jakimkolwiek punkcie powoduje odrzucenie ofrty.

FORMULARZ CENOWY ODCZYNNIKÓW

Odczynniki i materiały kontrolne do analizatora hematologicznego 5 diff
Lp	Asortyment	Ilość ozn/ / 3 lata	Wielkośc opakoań	Zamaw. Ilość opak.	Cena opak.netto	Cena opak. brutto	Cena ozn. brutto	Wartość brutto
		56000

Materiały kontrolne

	Razem

 Wartość netto .......................................
        brutto .....................................

Lp	Okres dzierżawy	Cena netto	Cena brutto
1	Kwartalny okres dzirżaway
2	Trzyletni okres dzierżawy

Wartość netto .....................................
        brutto .........................................

PARAMETRY WYMAGANE ( GRANICZNE ) ANALIZATORA 3-Diff
Lp.	Parametry wymagane	Tak/nie	Parametry oferowane ( potwierdzone ulotką, / odpowiednią stroną z instrukcji obsługi )
1	Analizator 3 diff, nie starszy niż 2016 r.
2	Nie mniej niż 18 parametrów krwi obwodowej
3	Wydajność nie mniejsza niż 55 ozn na godz.
4	Liniowość ( dla WBC, RBC, HGB, PLT) zaczynająca się od 0
5	Objętość próbki nie większa niż 11 ul krwi pełnej
6	Rozdział populacji WBC na : limfocyty, / granulocyty, i monocyty wyrażony w wart. / bezwzględnych i procentowyych
7	Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy
8	Dostępna wewnętrzna pamięć wyników pacjentów nie mniejsza niż 10 000
9	Więcej nią jeden protokół danych do systemu LIS
10	Na wyposażeniu zewnętrzny czytnik kodów / kreskowych
11	Informacja o stanie analizatora w czasie / rzeczywistym
12	Możliwość wpisania pełnych danych pacjenta ( imię, / nazwisko, płeć, data urodzenia ) do pamięci / analizatora
13	Zakres norm w zależności od płci i wieku
14	Zastosowane w analizatorze odczynniki i kontrole i / kalibrator muszą pochodzi / od producenta / analizatora
15	Możliwość posługiwania się wirtualną klawiaturą
16	Możliwość podłączenia analizatora do sieci / komputerowej PROFLAB
17	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z / analizatorem odpowiedni moduł oprogramowania / LIS oraz kompatybilny i zintegrowany z HIS-owym / oprogramowaniem SPZOZ ZZ oraz pokrywa koszty / podłączenia do sieci w czasie trwania umowy

UWAGA : Brak spełnienia " Parametrów wymaganych( granicznych )" w/w
        jakimkolwiek punkcie powoduje odrzucenie ofrty.

FORMULARZ CENOWY ODCZYNNIKÓW

Odczynniki i materiały kontrolne do analizatora hematologicznego 3diff
Lp	Asortyment	Ilość ozn/ / 3 lata	Wielkośc opakoań	Zamaw. Ilość opak.	Cena opak.netto	Cena opak. brutto	Cena ozn. brutto	Wartość brutto
		30000

Materiały kontrolne

	Razem

Wartość netto.................................

        brutto ..............................

Lp	Okres dzierżawy	Cena netto	Cena brutto
1	Kwartalny okres dzirżaway
2	Trzyletni okres dzierżawy

WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO........................................... słownie .............................................

        BRUTTO .................................... słownie ................................................

PAKIET NR 2 Odczyniki do RKZ wraz z dzierżawą analizatora

Wymagania dotyczące analizatora parametrów krytycznych

Parametry graniczne	Spełnia	Opis
Analizator nie starszy niż rok prod 2015	Tak/nie	Podać rok produkcji
Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na,K,CL,Ca, Hb,Hct, SO2	Tak/ Nie
Możliwość oznaczania równocześnie Na,K,Cl,Ca	Tak/ Nie
Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary	Tak/ Nie
Możliwość wykonania analizy z : surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów	Tak/ Nie
Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta	Tak/ Nie
Wbudowana drukrka	Tak/ Nie
Możliwość podłączenia komputera	Tak/ Nie
Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych	Tak/ Nie
Na wyposażeniu zewnętrzny czytnik kodów kreskowych	Tak/ Nie
Oznaczanie wszystkich parametrów w 1 torze pomiarowym	Tak/ Nie
Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach	Tak/ Nie
Oddzielny pojemnik na odpady	Tak/ Nie
Dostawca zapewnia bezpłatny serwis i przeglądy w czasie trwania umowy	Tak/ Nie
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z analizatorem odpowiedni moduł oprogramowania LIS oraz kompatybilny i zintegrowany z HIS-owym oprogramowaniem SPZOZ ZZ oraz pokrywa koszty podłączenia do sieci w czasie trwania umowy	Tak/ Nie
Dostawca zapewni klimatyzację w pomieszczeniu gdzie będzie stał analizator	Tak/ Nie

UWAGA : Brak spełnienia " Parametrów wymaganych( granicznych )" w/w
        jakimkolwiek punkcie powoduje odrzucenie ofrty.

Formularz cenowy
Odczynniki, materiały kontrolne i materiały zuzywalne do analizatora parametrów krytycznych
Lp	Nazwa odczynnika	Nr.kat	Liczba ozn/2lata	Cena 1 op. Netto	Vat %	Cena 1 op.brutto	Cena 1 ozn. Netto	Cena 1 ozn. Brutto		Wartość netto	Wartość brutto
			10000

Wartość netto ....................................

        brutto ...................................

Lp	Okres dzierżawy	Cena netto	Cena brutto
1	Kwartalny okres dzirżaway
2	Dwuletni okres dzierżawy

 Odczynniki do analizatora parametrów krytycznych Cobas b123 ( własność zamawiającego )
Formularz cenowy
Odczynniki, materiały kontrolne i materiały zuzywalne do analizatora parametrów krytycznych

Lp	Nazwa odczynnika	Nr.kat	Liczba ozn/2ata	Cena 1 op. Netto	Vat %	Cena 1 op.brutto	Cena 1 ozn. Netto	Cena 1 ozn. Brutto		Wartość netto	Wartość brutto
			4000

Wartość netto ....................................

        brutto ......................................

WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO........................................ słownie .........................................

        BRUTTO .................................... słownie ...........................................