Pakiet nr 2

Odczynniki do diagnostyki RKZ na analizator Corning 248 wraz z materiałami zużywalnymina okres 18 m-cy
Paski do analizy moczu z dzierżawa analizatora/ 18 mcy

Tabela nr 1 Odczynniki do diagnostyki RKZ na analizator Corning 248 wraz z materiałami zużywalnymi
Lp	Nazwa odczynnika	Nr kat.	Liczba ozn. / / 18 m-cy	Cena jedn. Netto opakowania	Vat w %	Cena jedn. Brutto opakowania	Cena 1 ozn. netto	Cena 1 ozn. Brutto	Ilość opakow. rocznie	Wartość netto	Wartość brutto
1	Bufor kalibrujący7.3/6.8 do C248		10000
2	Płyn płycząco-kondycjonujący do C248		10000
5	Zestaw pompek próbki i odczynnika do C248		8szt
9	Elektroda pH ( gwarancja 15 m-cy)		1 szt
10	Kaseta elektrody referencyjnej		1 szt
11	Element wewnetrzny elektrody ref.( gwarancja 24 m-cy )		1 szt
12	Elektroda pCO2( gwarancja 9 m-cy)		2 szt
13	Elektroda pO2 ( gwarancja 12 m-cy)		2 szt
14	Płyn do napełniania elektrody ref.		2 szt
16	Płyn do napełniania elektody pH		2 szt
17	Kontrola poz.1		3 op
18	Kontrola poz.2		3op
19	Kontrola poz 3		3 op
Wartość ogółem

Wymagania dotyczące odczynników i materiałów zużywalnych
1.Dostawca odczynników i materiałów eksploatacyjnych zapewnia obsługę serisową urządzeń, czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii w ciagu , co najwyżej 24 godzin
2.Dostawca udziela gwarancji na elektrody co najmniej w takim zakresie ( czas trwania gwarancji) jak producent analizatora
3..Oświadczenie serwisu dostawcy ,że odczynniki uzyte do sprzedaży nie uszkodzą toru pomiarowego elektrod. W przypadku uszkodzenia toru pomiarowego przez odczynniki koszt wymiany elektrod ponosi Wykonawca.
4.Wszystkie wymienione w specyfikacji odczynniki i materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne są od jednego producenta
5.Wykonawca posiada wdrozony system jakości
6.Oferent dołaczy do oferty wyniki precyzji i odtwarzalności dla pomiarów przeprowadzonych na w/w systemach z użyciem oferowanych odczynników
7.Oferent przedstawi wyniki badan porównawczych przeprowadzonych z użyciem oferowanych odczynników między systemami 865/348/248 a w przypadku HCT z wirówka hematokrytową
8.Oferent zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie odpowiednią ilość odczynników, materiałów kalibracyjnych i materiałów kontrolnych (metrykowanych) w celu przeprowadzenia walidacji wszystkich metod na w/w sysetach. Proces walidacji metod zawiera, co najmniej ocenę współczynnika zmienności w serii jednoczesnej i niejednoczesnej dla pomiarów wykonanych w oparciu o metrykowany materiał kontrolny dostarczony przez oferenta. Uzyskane współczynniki zmienności w procesie walidacji będą podsatą do przyęcia względnie odrzucenia oferty. Współczynniki zmienności metody po walidacji powinny być, co najwyżej takie, jakie dopusdzczone są przez producenta aparatu w instrukcji obsługi.
9.Ilość odczynników potzebnych do walidacji określa Zamawiający
10.Oferent dołączy do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników, których to dotyczy
11Oferent przedstawi listę referencyjną klientów wykorzystujących wszystkie w/w systemy i wykonyjących porównywalną ilość badań z zamiawiającym
12.Czas od dnia wpłynięcia zamówienia do dnia dostawy odczynników co najwyżej

Wymagania dotyczące analizatora pasków moczu
ANALIZATOR do analizy pasków moczu
Lp.	Wymagane parametry graniczne	Parametr wymagany
	W pełni zautomatyzowany, fabrycznie nowy nie starszy niż z 2016r analizator moczu, przystosowany do oznaczania testów w ilościach określonych w załączniku cenowym	Podać model/typ/producenta/rok produkcji
	Automatyczne definiowanie przez aparat barwy moczu, definiowanie klarowności moczu z aparatu, kompensacja własnego zabarwienia moczu	TAK/NIE
	Flagowanie i wydruk wyników w wybranych jednostkach	TAK/NIE
	Wprowadzanie wyników z badania osadu moczu bezpośrednio z ekranu dotykowego analizatora	TAK/NIE
	Możliwość analizy próbek pilnych.	TAK/NIE
	Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu, automatyczne usuwanie zużytych pasków	TAK/NIE
	Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru.	TAK/NIE
	Konsolidacja wyników ogólnego badania i osadu moczu w pamięci analizatora i na wydruku z analizatora	TAK/NIE
	Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji w aparacie	TAK/NIE
	Automatyczna kalibracja bez użycia zewnętrznych pasków kalibracyjnych, standaryzujących i wpisywania kodów	TAK/NIE
	Pamięć odczytów fizykochemicznych pacjentów – min 500, pamięć odczytów kontroli jakości - min 200	TAK/NIE
	Wydajność analizatora – min. 500 [ozn / h]	TAK/NIE
	Wprowadzanie numerów identyfikacyjnych pacjentów do analizatora poprzez ekran dotykowy aparatu, podłączony do analizatora czytnik kodów kreskowych i klawiaturę komputera	TAK/NIE
	Dotykowy, kolorowy ekran	TAK/NIE
	Serwis producenta analizatora	TAK/NIE
	Udział w międzynarodowej kontroli porównawczej producenta aparatów, z możliwością gromadzenia oraz statystycznego opracowania wyników kontroli.	TAK/NIE
	Paski i kontrole od jednego producenta, kompatybilne z oferowanymi aparatami	TAK/NIE
	Zestaw komputerowy z monitorem 17” z drukarką laserową i UPS wraz z oprogramowaniem do wpisywania osadów moczu	TAK/NIE
	Program komputerowy wspópracujący z analizatorem, umożliwiający z analizatorem, umożliwiający wpisywanie wyników osadu moczu, zarządzanie [osiadana bazą danych, prowadzenie statystycznej kontroli jakości badań z archiwizacją i prezentacje ( tabele i wykresy )	TAK/NIE
	Możliwość stawienia kolejności wyników na wydruku	TAK/NIE
	Analizator rozróżnia niezhemolizowane krwinki czerwone jako świeże i wyługoane	TAK/NIE
	Dosawca zapewnia przegląd walidacyjny 1X w roku i gwarancję na 2 lata	TAK/NIE
	Odczyt testów paskowych w kierunku mikroalbuminurii z możliwościa podania wskażnika alb/kreatynina i białko/ kreatynina	TAK/NIE
	Dostawca

Tab.nr 2
Lp	Okres dzierżawy	Cena netto	Cena brutto
1	Miesięczny okres dzierżawy
2	18 miesięczny okres dzierżawy

Tab.nr 3
l.p	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Paski testowe: odczyt 10 parametrów: glukoza, białko, bilirubina, krew, leukocyty, pH, urobilinogen, azotyny, ciężar właściwy, ciała ketonowe	Szt.	20000
2	Paski kontrolne do prowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na dwóch poziomach	Szt.	100
3	Paski testowe dwuparametrowe do oznaczania albuminy i kreatyniny w moczu	szt	100
4	Paski testowe 9 parametrowe do oznaczania glukozy, albuminy, białka i wsk alb/kreat , białko/kreat	szt	100
	RAZEM
RAZEM:

Oferent zobowiązuje się zapewnienia klimatyzacji w pomieszczeniu w którym pracuje analizator ( kubatura pomieszczenia

Wartość pakietu netto ( Tab.nr 1+ 2+3 )...........................................

Wartość pakietu brutto ...........................................................
  Wartość ogółem netto..............................................