Pakiet nr 1 – Odczynniki do metod manualnych
Lp	Nazwa odczynnika	Ilość ozn. / / 3 lata	Cena jednego ozn. brutto	Ilość / Opakowań/3 lata	Cena / jednego / opak. / netto	Cena / jedn / opak. / brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/kraj
1	Krew utajona w kale- test immunochromatograficzny kasetkowy , czułośc analityczna 10 ng/ml	1800
2	Test na obecność narkotyków i leków w moczu - kasetkowy / ( mor/coc/thc/amf, tca, mdma,met, BZO, BAR )	200
3	Test ELISA do wykrywania antygenu Giargia Lamblia w kale	280
4	Test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania antygenu Giagia Lamblia w kale	500
5	Test do wykrywania antygenu G.Lambia i Cryptosporidium / w kale	20
6	Test paskowy do wykrywania białka Bence Jonesda w moczu	20
7	Kontrola ciekła do moczu poz 1i 2	6 szt

Wartość ogółem netto....................................

Brutto.................................

		Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania
1. Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dn 20 kwietnia 2004 r / ( Dz.U z 2004r. Nr 93, poz 896 )	tak/nie	Oświadczenie wykonawcy
2. Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty : aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu, a w przypadku , gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu – należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu	tak/nie	Dołączyć do oferty i podać nr str w ofercie
3. Wymóg dołaczenia do oferty ulotek/instrukcji używania w języku polskim	tak/nie	Dołączyć do oferty i podać nr str w ofercie
4. Pakiet stanowi niepodzielną całośc	tak/nie
5.Dostarczyć karty charaktrerystyki substancji niebezpiecznych w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwsza dostawą odczynników	tak/nie	Oświadczenie wykonawcy
6.Trwałość odczynników min 6 m-cy	tak/nie

7.Zestaw do krwi utajonej w kale zawiera buteleczki z buforem i aplikatorem, pakowany pojedynczo , nie wymagający diety	tak/nie
8.Testy do narkotyków o następującej czułości / Kokaina – min 300ng/ml, THC – min 50 ng/ml / Amfetamina – min 1000ng/ml, TCA – min1000ng/ml, / MDMA – min 300 ng/ml, Metadon – min 300 ng/ml,,barbiturany – min 300 ng/ml, benzodwuazepiny – min 200 ng/ml / pakowane w zestawach, opakowanie min 10 zestawów	tak/nie
10. Zestaw do wykrywania Giargia lamblia -met.ELISA z przeciwciałami poliklonalnymi i 2 płukaniami, max czas inkubacji 75min, czułość 97,5%, specyficzność 99,5%	Tak/nie
11. Testy immunochromatograficzne, , zawierające własną kontrolę, o czułości 99%,min. Specyficzności 98%, czas odczytu testu 2-5min., każda kasetka indywidualnie pakowana + zakraplacz / 12.Test podwójny Giargia, Cryptosporidium dla antygenu charakterystycznego dla populacji europejskiej, pakowany po 20 testów, z pipetką do nakraplania supernanantu.Test podwójny na jednym pasku dla obu pasożytów
13Niespełnienie któregokolwiek z powyższyh wymgań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty

Pakiet nr 2

Odczynniki do diagnostyki RKZ na analizator Corning 248 wraz z materiałami zużywalnymina okres 18 m-cy
Paski do analizy moczu z dzierżawa analizatora/ 18 mcy

Tabela nr 1 Odczynniki do diagnostyki RKZ na analizator Corning 248 wraz z materiałami zużywalnymi
Lp	Nazwa odczynnika	Nr kat.	Liczba ozn. / / 18 m-cy	Cena jedn. Netto opakowania	Vat w %	Cena jedn. Brutto opakowania	Cena 1 ozn. netto	Cena 1 ozn. Brutto	Ilość opakow. rocznie	Wartość netto	Wartość brutto
1	Bufor kalibrujący7.3/6.8 do C248		20000
2	Płyn płycząco-kondycjonujący do C248		20000
5	Zestaw pompek próbki i odczynnika do C248		8szt
9	Elektroda pH ( gwarancja 15 m-cy)		1 szt
10	Kaseta elektrody referencyjnej		1 szt
11	Element wewnetrzny elektrody ref.( gwarancja 24 m-cy )		1 szt
12	Elektroda pCO2( gwarancja 9 m-cy)		2 szt
13	Elektroda pO2 ( gwarancja 12 m-cy)		2 szt
14	Płyn do napełniania elektrody ref.		2 szt
16	Płyn do napełniania elektody pH		2 szt
17	Kontrola poz.1		3 op
18	Kontrola poz.2		3op
19	Kontrola poz 3		3 op
Wartość ogółem

Wymagania dotyczące odczynników i materiałów zużywalnych
1.Dostawca odczynników i materiałów eksploatacyjnych zapewnia obsługę serisową urządzeń, czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii w ciagu , co najwyżej 24 godzin
2.Dostawca udziela gwarancji na elektrody co najmniej w takim zakresie ( czas trwania gwarancji) jak producent analizatora
3..Oświadczenie serwisu dostawcy ,że odczynniki uzyte do sprzedaży nie uszkodzą toru pomiarowego elektrod. W przypadku uszkodzenia toru pomiarowego przez odczynniki koszt wymiany elektrod ponosi Wykonawca.
4.Wszystkie wymienione w specyfikacji odczynniki i materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne są od jednego producenta
5.Wykonawca posiada wdrozony system jakości
6.Oferent dołaczy do oferty wyniki precyzji i odtwarzalności dla pomiarów przeprowadzonych na w/w systemach z użyciem oferowanych odczynników
7.Oferent przedstawi wyniki badan porównawczych przeprowadzonych z użyciem oferowanych odczynników między systemami 865/348/248 a w przypadku HCT z wirówka hematokrytową
8.Oferent zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie odpowiednią ilość odczynników, materiałów kalibracyjnych i materiałów kontrolnych (metrykowanych) w celu przeprowadzenia walidacji wszystkich metod na w/w sysetach. Proces walidacji metod zawiera, co najmniej ocenę współczynnika zmienności w serii jednoczesnej i niejednoczesnej dla pomiarów wykonanych w oparciu o metrykowany materiał kontrolny dostarczony przez oferenta. Uzyskane współczynniki zmienności w procesie walidacji będą podsatą do przyęcia względnie odrzucenia oferty. Współczynniki zmienności metody po walidacji powinny być, co najwyżej takie, jakie dopusdzczone są przez producenta aparatu w instrukcji obsługi.
9.Ilość odczynników potzebnych do walidacji określa Zamawiający
10.Oferent dołączy do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników, których to dotyczy
11Oferent przedstawi listę referencyjną klientów wykorzystujących wszystkie w/w systemy i wykonyjących porównywalną ilość badań z zamiawiającym
12.Czas od dnia wpłynięcia zamówienia do dnia dostawy odczynników co najwyżej 3 dni

Wymagania dotyczące analizatora pasków moczu

ANALIZATOR do analizy pasków moczu
Lp.	Wymagane parametry graniczne	Parametr wymagany	Opis/dane techniczne
	W pełni zautomatyzowany, fabrycznie nowy nie starszy niż z 2016r analizator moczu, przystosowany do oznaczania testów w ilościach określonych w załączniku cenowym	Podać model/typ/producenta/rok produkcji
	Automatyczne definiowanie przez aparat barwy moczu, definiowanie klarowności moczu z aparatu, kompensacja własnego zabarwienia moczu	TAK/NIE
	Flagowanie i wydruk wyników w wybranych jednostkach	TAK/NIE
	Wprowadzanie wyników z badania osadu moczu bezpośrednio z ekranu dotykowego analizatora	TAK/NIE
	Możliwość analizy próbek pilnych.	TAK/NIE
	Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu, automatyczne usuwanie zużytych pasków	TAK/NIE
	Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru.	TAK/NIE
	Konsolidacja wyników ogólnego badania i osadu moczu w pamięci analizatora i na wydruku z analizatora	TAK/NIE
	Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji w aparacie	TAK/NIE
	Automatyczna kalibracja bez użycia zewnętrznych pasków kalibracyjnych, standaryzujących i wpisywania kodów	TAK/NIE
	Pamięć odczytów fizykochemicznych pacjentów – min 500, pamięć odczytów kontroli jakości - min 200	TAK/NIE
	Wydajność analizatora – min. 500 [ozn / h]	TAK/NIE
	Wprowadzanie numerów identyfikacyjnych pacjentów do analizatora poprzez ekran dotykowy aparatu, podłączony do analizatora czytnik kodów kreskowych i klawiaturę komputera	TAK/NIE
	Dotykowy, kolorowy ekran	TAK/NIE
	Serwis producenta analizatora	TAK/NIE
	Udział w międzynarodowej kontroli porównawczej producenta aparatów, z możliwością gromadzenia oraz statystycznego opracowania wyników kontroli.	TAK/NIE
	Paski i kontrole od jednego producenta, kompatybilne z oferowanymi aparatami	TAK/NIE
	Zestaw komputerowy z monitorem 17” z drukarką laserową i UPS wraz z oprogramowaniem do wpisywania osadów moczu	TAK/NIE
	Program komputerowy wspópracujący z analizatorem, umożliwiający z analizatorem, umożliwiający wpisywanie wyników osadu moczu, zarządzanie [osiadana bazą danych, prowadzenie statystycznej kontroli jakości badań z archiwizacją i prezentacje ( tabele i wykresy )	TAK/NIE
	Możliwość stawienia kolejności wyników na wydruku	TAK/NIE
	Analizator rozróżnia niezhemolizowane krwinki czerwone jako świeże i wyługoane	TAK/NIE
	Dosawca zapewnia przegląd walidacyjny 1X w roku i gwarancję na 2 lata	TAK/NIE
	Odczyt testów paskowych w kierunku mikroalbuminurii z możliwościa podania wskażnika alb/kreatynina i białko/ kreatynina	TAK/NIE
	Dostawca

Tab.nr 2
Lp	Okres dzierżawy	Cena netto	Cena brutto
1	Miesięczny okres dzierżawy
2	Trzyletni okres dzierżawy

Tab.nr 3
l.p	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Paski testowe: odczyt 10 parametrów: glukoza, białko, bilirubina, krew, leukocyty, pH, urobilinogen, azotyny, ciężar właściwy, ciała ketonowe	Szt.	390
2	Paski kontrolne do prowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na dwóch poziomach	Szt.	300
3	Paski testowe dwuparametrowe do oznaczania albuminy i kreatyniny w moczu	szt	100
4	Paski testowe 9 parametrowe do oznaczania glukozy, albuminy, białka i wsk alb/kreat , białko/kreat	szt	25
	RAZEM
RAZEM:

Oferent zobowiązuje się zapewnienia klimatyzacji w pomieszczeniu w którym pracuje analizator ( kubatura pomieszczenia

Wartość pakietu netto ( Tab.nr 1+ 2+3 )...........................................

Wartość pakietu brutto ...........................................................
  Wartość ogółem netto...............................................

Pakiet Nr. 3 SPRZĘT JEDNORAZOWY DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH /3lata

L/P	Nazwa	Rozmiar	Jednostka	Ilość / /3 lata	Cena jedn. netto	Cena / jedn.brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Wymazówki Transportowe AMIES bez węgla / z aplikatorem plastykowym ,sterylne		Szt	36000
2	Wymazówka z podłożem płynnym		szt	3000
3.	Ezy sterylne, pakowane po 20	10 ul	szt	3000
4	Ezy sterylne, pakowane po 20	1 ul	szt	90000
5.	Wymazówki suche w probówce		Szt	6000
6.	Pojemniki stożkowe pakowane indywidualnie - sterylne	30 ml	Szt	3000
7	Butelki poboru próbek wody plastikowe, sterylne	1000ml	Szt	150
8	Worki na odpady z polipropylenu, do autoklawowania	300x200	Szt	4500
9	Worki na odpady z polipropylenu, do autoklawowania	500x300	Szt	1500
10	Stojak na odpady -biały, wykonany z drutu stalowego	Wys -25 cm / średnica - 12cm	Szt	20
11	Jednorazowa pęseta, pakowana indywidualnie ,sterylna	Długość / 105 mm	Szt	1500

   Wartość pakietu netto .................................................
   Wartość pakietu brutto ............................................

Do każdej pozycji dostarczyć próbki po 3 szt., z każdej pozycji ,do dnia …....................

Pakiet nr 4 Sprzęt jednorazowy do badań Serologicznych na 3 lata

Lp	Nazwa	Rozmiar	Jednostka	Ilość / /3lata	Cena jednostNetto	Cena jednost. / Brutto	Wartość / netto	Wartość brutto
1	Pipeta Pasteura jednorazowa, / z podziałką	3,5 ml	szt	6000
2	Jednorazowe płyty do / oznaczania grup krwi	5x6 / dołków / (łezka )	Szt	3000
3	Jednorazowe płyty do / oznaczania \	5x5 dołków / (łezka )	szt	3000

 Wartość pakietu netto .................................................
   Wartość pakietu brutto ............................................

Do każdej pozycji dostarczyć próbki po 3 szt., z każdej pozycji ,do dnia …....................

Pakiet nr 5
Sprzęt jednorazowy do pobierania krwi – system zamknięty wraz z dzierżawą wirówki
Tab nr 1
L/P	Nazwa	Rozmiar	j/m	Ilość	Cena jedn. netto	Cena / jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
	Strzykawkoprobówka do biochemii	Od 4 do 5 ml.	szt	200.000
	Strzykawkoprobówka EDTAK3	Od 2do 3 ml.	szt	100.000
	Strzykawkoprobówka EDTAK3	Od 0,5 / do1,2 ml	szt.	500
	Strzykawkoprobówka (cytrynian)krzepnięcie	Od 1 do 1,4 ml.	szt	200
	Strzykawkoprobówka (cytrynian)krzepnięcie	1,8 ml	szt	45.000
	Strzykawkoprobówka OB.	Od 1 do 2 ml.	szt	25.000
	Rurki do OB. Ze skalą		szt	27.000
	Igły do probówek	0,9ml	szt	58.000
	Probówki do gazometrii	Od 1 do 2 ml	szt	14.000
	Łączniki do pobierania krwi z wenflonów Multi-adapter		Szt	45.000
	Igły do probówek	0,8 ml.	szt	62.000
	Strzykawkoprobówka do Biochemi	Od 7 do 8 ml	Szt	200
	Łączniki membranowe Adapter		szt	15.000
	Uchwyt z Łopatką do rozmazóki		szt	1000
	Igły typu motylek, dren do 80mm dł. 0,8mm		szt	200
	Strzykawkoprob. Do pseudocytotrombopenii z odczynnikiem innym niż cytrynian i heparyna	Od 2 do / 3ml.	szt	200
	Mikrometoda do morfologii EDT A	200 ml	Szt	1000
	Strzykawkoprobówka do biochemii z fluorkiem sodu	Od 0,5 do 1,2 ml	szt	1000
	Strzykawkoprobówka do biochemii	Od 0,5 do 1,2 ml	szt	2000

        WYMAGANIA DOTYCZĄCA W/W ASORTYMENTU
1. Zapewnienie pobierania krwi zarówno metodą aspiracji jak i podciśnienia.
2. Morfologia - z napylonym na ściankach EDTA - K 3
3. Koagulologia - z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1 : 9
4. OB. - z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1 : 4
5. Probówki biochemiczne z granulatem do separacji surowicy.
6. Całkowite zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem
        biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek.
        7.	Probówki wystandaryzowane, zapewniające pobranie krwi zawsze w pożądanej Objętości.
1. Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem przy pobieraniu krwi
2. Jednoczęściowa igła (kaniula zespolona z nasadką)
3. Igły typu motylek dren max. Do 80 mm długości z końcówką systemową, pakowane pojedynczo, sterylne.
4. Probówki plastykowe zakręcane korkiem, na każdej probówce naklejone etykiety z polem do opisu
12.Wszystkie pozycje muszą być od jednego producenta ( w celu kompatybilności poszczególnych elementów systemu).
13.Do każdej pozycji dostarczyć próbki po 3 szt., z każdej pozycji ,wraz ofertą do dnia
 .14.Atesty dopuszczające przedmioty zamówienia do użytku na terenie kraju.
     Brak którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
Firma której zostanie udzielone zamówienie zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w posługiwaniu się sprzętem

WYMAGANIA DOTYCZACE WIRÓWKI
Lp	Parametry urządzenia	Wartość wymagana	Potwierdzenie spełnienia warunków

        CERTYFIKATY
1	Atest dopuszczający do stosowania na terenie apolski i świadectwo dopuszczajace do stosowania na terenie Krajów Unii Europejskiej	TAK
2	Spełnione wymagania norm bezpieczeństwa w Polsce i Krajach EU	TAK

Lp	Parametry urządzenia	Wartość wymagana	Potwierdzenie spełnienia warunków

        INSTRUKCJA

1	Instrukcja w języku polskim	Tak

        PARAMETRY WYMAGALNE

Lp	Parametry urządzenia	Wartość wymagana	Potwierdzenie spełnienia warunków

        INFORMACJE OGÓLNE

1	Wirówka laboratoryjna o wys prędkości obrotowej	tak
2	Ladowność maksymalna 24 probówki 17x 100mm	tak
3	Rotor wychylny 6-cio ramienny	tak
4	Skala przyspieszania i hamowania 10-cio stopniowa	tak
5	Automatyczne przeliczania rpm na jednostki g	tak
6	Licznik dokonanych wirowań	tak

Parametry wymagalne, certyfikaty i instrukcja są warunkami bezwzględnymi , ich nie spełnienie skutkuje odrzuceniem ofert
Tab.nr 2
Lp	Okres dzierżawy	Cena netto	Cena brutto
1	Miesięczny okres dzierżawy
2	Trzyletni okres dzierżawy

Wartość pakietu netto ( Tab,nr 1 + 2 ) ..................................................

Warość pakietu brutto ( Tab,nr 1 + 2 ) ................................................

Pak. Nr. 6- SPRZĘT JEDNORAZOWY DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

L/P	Nazwa	Rozmiar		Ilość/3 lata	Cena jedn. netto	Cena / jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
	Probówki do wirowania moczu z podziałką, wgłębieniem 0,5 i korkiem	12 ml.	Szt.	21.000
	Pojemnik na mocz z zakrętką	120 ml	Szt.	44.000
	Prob. Typ Eppendorf z korkiem	1,5 ml	Szt.	4.000
	Szkiełka podstawowe cięte z polem do opisu	76x26mm gr 1mm	Szt.	10000
	Probówki zPS / ( serologiczne)	4 ml	Szt.	110.000
	Korki do prob. PS		Szt.	115000
	Szkiełka nakrywkowe	22x22 mm	Szt.	25.000
	Pojemnik na kał z łopatką		Szt.	5000
	Szkiełka podstawowe cięte	76x26mm gr 2mm	szt	2800
	Pojemniki na dobową zbiórkę moczu	3500 ml.	Szt.	30
	Mieszadełka do kapilar		Szt.	4000
	Końcówka niebieska	1000 ml	szt	10000
	Końcówki żółte typ Gilson	200 ml	szt	50.000
	Cupsy z zatyczką , bez dziurki	0,7ml	szt	2000
	Końcówki białe bez podziałki	5 ml	szt	3000
	Końcówki białe	10 ul	szt	2000
	Korki zewnętrzne z uchwtem do probówek do wirowania moczu		Szt	1000

Wartość pakietu netto ........................................................

Warość pakietu brutto ......................................................

Do każdej pozycji dostarczyć próbki po 3 szt., z każdej pozycji ,do dnia …....................

Pakiet nr 7 Sprzęt jednorazowy do pobrań krwi kapilarnej/ 3 lata

L/P	Nazwa	Rozmiar		Ilość/3 lata	Cena jedn. netto	Cena / jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Nakłuwacze automat typu Medlance w kształcie „ grzybka“ / nożyk	2 mm	Szt.	107000
2	Nakłuwacz automat / typu Medlance w kształcie „ grzybka „ igła	1,8 mm	Szt.	7200

Wartość pakietu netto ........................................................

Warość pakietu brutto ......................................................

Do każdej pozycji dostarczyć próbki po 3 szt., z każdej pozycji ,do dnia …....................