Zał Nr 2

Pak Nr 1 – Aparat do hemodializy z fotelem dializacyjnym  - 26 sztuk

Pak Nr 1 poz. 1 –  Aparat  do hemodializy/hemodiafiltracji – 6 SZTUK

Wykonawca:

Nazwa i typ Numer katalogowy:

Producent/ Kraj :

Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany min. 2019r.  podać:.............

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE |  | PARAMETRY WYMAGANE |  | PARAMETR OCENIANY / PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE APARATU |  |  |  |  |
| 1. | Aparat wyposażony w dwie pompy krwi | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz/16A |  | TAK |  |  |
|  | Zasilanie wodne w zakresie min. 0,5 ÷ 6 bar |  | TAK |  |  |
|  | Wykonywane zabiegi: HD, ISO HF, HF, HDF on-line, UF. |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej w systemie zapewniającym stały przepływ krwi przez dializator |  | TAK |  |  |
|  | Pamięć składu koncentratu lub dializatu |  | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie proporcji mieszania bikarbonatu i koncentratu kwaśnego |  | TAK |  |  |
|  | Profilowanie sodu, wodorowęglanu, ultrafiltracji, heparyny, temperatury niezależne od pozostałych parametrów |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość podania bolusa heparyny automatycznie lub ręcznie |  | TAK |  |  |
|  | Ustawienia i komunikacja z aparatem w języku polskim poprzez czytelny, kolorowy, obrotowy, duży monitor dotykowy minimum 13 cali, maksimum 20 cali |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania ultrafiltracji: min. 10 profili własnych oraz 5 automatycznych.. |  | TAK , Podać |  |  |
|  | Regulacja przepływu krwi w zakresie minimum: 100 do 600 ml/min |  | TAK , Podać |  |  |
|  | Regulowany przepływ płynu dializacyjnego: 100 do 800 ml/min (max co 50 ml/min) |  | TAK , Podać |  |  |
|  | Ciągły, objętościowy pomiar ultrafiltracji |  | TAK |  |  |
|  | Całkowity brak zużycia wody oraz koncentratu w trybie oczekiwania na pacjenta |  | TAK |  |  |
|  | Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej |  | TAK |  |  |
|  | Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy środków dezynfekcyjnych różnych producentów |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość pełnego przygotowania aparatu do zabiegu w trakcie trwania dezynfekcji |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczna dezynfekcja ssawek koncentratu po każdym zabiegu |  | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja minimum 120 wykonanych dezynfekcji aparatu wraz z błędami i odczyt z poziomu programu użytkowego |  | TAK, Podać |  |  |
|  | Automatyczna pompa heparyny z możliwością programowania bolusa w dowolnym momencie. |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość przechodzenia z kapsuły na płynny bikarbonat i odwrotnie w czasie zabiegu. |  | TAK |  |  |
|  | Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu. |  | TAK |  |  |
|  | Łatwy dostęp do poboru próbki płynu dializacyjnego |  | TAK |  |  |
|  | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego. |  | TAK |  |  |
|  | Podgląd wszystkich parametrów technicznych w czasie zabiegu. |  | TAK |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne (min. 15 minut) |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury dializatu w zakresie minimum 34 oC , maksimum 39oC |  | TAK |  |  |
|  | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzania do sieci LAN |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania nieprzerwanego prowadzenia zabiegu w każdym typie filtracji przez minimum 20 godzin |  | TAK |  |  |
|  | Ostrzeganie użytkownika o możliwości wystąpienia wykrzepiania podczas terapii HF lub HDF |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z monitorem masy ciała, komunikacja za pomocą karty mikrochipowej |  | TAK |  |  |
|  | Czujnik powietrza - służący do wykrywania powietrza w liniach krwi |  | TAK |  |  |
|  | Monitor pomiaru dawki dializy w czasie zabiegu (on-line clearance monitoring), z prognozą dawki na koniec hemodializy. |  | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie przewodności płynu dializacyjnego |  | TAK |  |  |
|  | Czujnik wykrywający przeciek krwi do płynu dializacyjnego |  | TAK |  |  |
|  | Czujnik ciśnienia żylnego |  | TAK |  |  |
|  | Czujnik ciśnienia tętniczego |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia zabiegów przy pomocy dializatorów high-flux |  | TAK |  |  |
|  | Centralny system blokowania kół aparatu |  | TAK |  |  |

Ogółem wartość netto Pak Nr1 poz.1  ……………………………….

Stawka podatku VAT %   .............................

Ogółem wartość brutto Pak Nr 1 poz.1 ……………………………….

Pak Nr 1 . Poz . 2  Aparat  do hemodializy – 20 szt.

Wykonawca:

Nazwa i typ Numer katalogowy:

Producent/ Kraj :

Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany min. 2019r.  podać:.............

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETR OCENIANY / PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE APARATU |  |  |
|  | Aparat wyposażony w jedną pompę krwi | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz/16A | TAK |  |
|  | Zasilanie wodne w zakresie min. 0,5 ÷ 6 bar | TAK |  |
|  | Wykonywane zabiegi: HD, UF. | TAK |  |
|  | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej metodą click-clack | TAK |  |
|  | Pamięć składu koncentratu lub dializatu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie proporcji mieszania bikarbonatu i koncentratu kwaśnego | TAK |  |
|  | Profilowanie sodu, wodorowęglanu, ultrafiltracji, heparyny, temperatury niezależne od pozostałych parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość podania bolusa heparyny automatycznie lub ręcznie | TAK |  |
|  | Ustawienia i komunikacja z aparatem w języku polskim poprzez czytelny, kolorowy, obrotowy, duży monitor dotykowy minimum 13 cali, maksimum 20 cali | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania ultrafiltracji: min. 10 profili własnych oraz 5 automatycznych | TAK , Podać |  |
|  | Regulacja przepływu krwi w zakresie minimum: 100 do 600 ml/min | TAK , Podać |  |
|  | Regulowany przepływ płynu dializacyjnego: 100 do 800 ml/min (max co 50 ml/min) | TAK , Podać |  |
|  | Ciągły, objętościowy pomiar ultrafiltracji | TAK |  |
|  | Całkowity brak zużycia wody oraz koncentratu w trybie oczekiwania na pacjenta | TAK |  |
|  | Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej | TAK |  |
|  | Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy środków dezynfekcyjnych różnych producentów | TAK |  |
|  | Możliwość pełnego przygotowania aparatu do zabiegu w trakcie trwania dezynfekcji | TAK |  |
|  | Automatyczna dezynfekcja ssawek koncentratu po każdym zabiegu | TAK |  |
|  | Archiwizacja minimum 120 wykonanych dezynfekcji aparatu wraz z błędami i odczyt z poziomu programu użytkowego | TAK, Podać |  |
|  | Automatyczna pompa heparyny z możliwością programowania bolusa w dowolnym momencie. | TAK |  |
|  | Możliwość przechodzenia z kapsuły na płynny bikarbonat i odwrotnie w czasie zabiegu. | TAK |  |
|  | Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu. | TAK |  |
|  | Łatwy dostęp do poboru próbki płynu dializacyjnego | TAK |  |
|  | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego. | TAK |  |
|  | Podgląd wszystkich parametrów technicznych w czasie zabiegu. | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne (min. 15 minut) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury dializatu w zakresie 34-39oC | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzania do sieci LAN | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z monitorem masy ciała, komunikacja za pomocą karty mikrochipowej | TAK |  |
|  | Czujnik powietrza-służący do wykrywania powietrza w liniach krwi | TAK |  |
|  | Monitor pomiaru dawki dializy (on-line clearance monitoring) ), z prognozą dawki na koniec hemodializy. | TAK |  |
|  | Monitorowanie przewodności płynu dializacyjnego | TAK |  |
|  | Czujnik przecieku krwi do płynu dializacyjnego | TAK |  |
|  | Czujnik ciśnienia żylnego | TAK |  |
|  | Czujnik ciśnienia tętniczego | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia zabiegów przy pomocy dializatorów high-flux | TAK |  |
|  | Centralny system blokowania kół aparatu | TAK |  |

Ogółem wartość netto Pak Nr1 poz.2  ……………………………….

Stawka podatku VAT %   .............................

Ogółem wartość brutto Pak Nr 1 poz.2 ……………………………….

Pak Nr 1.poz. 3 - FOTEL DIALIZACYJNY – 26 SZTUK

Wykonawca:

Nazwa i typ Numer katalogowy:

Producent/ Kraj :

Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany min. 2019r.  podać:.............

| 1. | Fotel przeznaczony do ustalenia i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej lub leżącej podczas zabiegu hemodializy hemodializy. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Długość x szerokość całkowita siedziska 2100 do 2200 x 550 do 600 mm | TAK, Podać |  |
| 3. | Całkowita szerokość fotela wraz z podłokietnikami: maksimum 820 mm | TAK , Podać |  |
| 4. | Płynna regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min. : +750 do - 150 | TAK , Podać |  |
| 5. | Płynna mechaniczna regulacja siedziska i wysokości fotela | TAK |  |
| 6. | Przechył Trendelenburga: min. -150 | TAK , Podać |  |
| 7. | Konstrukcja fotela oparta wyłącznie na metalowych elementach – malowanych proszkowo | TAK |  |
| 8. | Ustawienie pozycji fotelowej – siedzącej dokonywana jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym | TAK |  |
| 9. | Fotel przejezdny, 4 koła o wymiarach 7-11 cm z możliwością blokady – indywidualna blokada kół | TAK , Podać |  |
| 10. | Segment podudzia wyposażony w tapicerowane oparcie stóp o regulowanym wysuwie w zakresie min. 28 cm | TAK , Podać |  |
| 11. | Płynna zmiana pozycji fotela od siedzącej do horyzontalnej oraz Trendelenburga | TAK |  |
| 12. | Fotele miękkie, tapicerka wykonana z tworzywa skóropodobnego, łatwego do dezynfekcji i czyszczenia. Materiały odporne na promienie UV, ślinę oraz pot, wodoodporne i ognioodporne, testowane w kierunku biozgodności i toksyczności, | TAK |  |
| 13. | Poduszka | TAK |  |
| 14. | Możliwość wyboru koloru z gamy min. 20 kolorów | TAK , Podać |  |
| 15. | Fotel wyposażony w dwa odchylane i składane podłokietniki z regulowaną wysokością oraz kątem ustawienia | TAK |  |
| 16. | W pozycji TRB, podłokietniki składane na równo z segmentem siedziska. | TAK |  |
| 17. | Maksymalna waga fotela 75kg | TAK , Podać |  |
| 18. | Maksymalne obciążenie min. 200kg | TAK , Podać |  |
| 19. | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim 1szt. przy dostawie i wersja elektroniczna na płycie CD dołączona do oferty | TAK |  |

Ogółem wartość netto Pak Nr1 poz.3  ……………………………….

Stawka podatku VAT %   .............................

Ogółem wartość brutto Pak Nr 1 poz.3 ……………………………….

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- przystosowanie (modernizacja/adaptacja) pomieszczenia  dla potrzeb nowych  aparatów, foteli   jeśli  dostarczony aparat fotele  będą  wymagały  takich modernizacji adaptacji.

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez Zamawiającego miejscu, pomieszczeniu, salach ,

- wszystkie wykonywane prace związane  z oddaniem do eksploatacji w/w urządzeń  muszą być wykonywane w taki sposób by nie  zaburzały  wykonywania procedur  medycznych  na  Oddziale  Stacji Dializ .

- dostawa, montaż i uruchomienie  oraz podłączenie do systemu HIS   Zamawiającego  przez protokół  HL7 aparatów do hemodializ  , wdrożenie  (kompleksowe) podłączenie oraz licencja bezterminowa po stronie Wykonawcy,

- po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp. przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia,

- wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych i przekazanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu, jeśli przepisy dotyczące tego typu urządzenia oraz użytkowania go w placówkach służby zdrowia są wymagane,

- dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej.

- bezpłatne przeglądy ( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie gwarancji nie krótszym niż 5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

min. 5 lat  (podać )  ..............................

Termin wykonania zamówienia   (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  do 15 czerwca 2019r

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2019r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę . W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane   w pakiecie .

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych niniejszym opisie.

Ogółem wartość netto Pak Nr  1  ……………………………….

Stawka podatku  VAT %  ............................................

Ogółem wartość brutto Pak Nr 1   ……………………………

miejscowość, data			                      ......................................	                                           
                                                                                pieczęć Wykonawcy  oraz podpis osoby uprawnionej