Pak Nr 1A  Aparaty do multifiltracji  – 2 szt.

Wykonawca:

Nazwa i typ Numer katalogowy:

Producent/ Kraj :

Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany min. 2019r.  podać:.............

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETR OCENIANY / PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenie oznaczone znakiem CE | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno - żylnej hemofiltracji (CVVH) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegu wysokoobjętościowej ciągłej żylno - żylnej hemofiltracji (HV - CVVH). Substytucja podawana jednocześnie przed i po hemofiltrze | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegu żylno - żylnej hemodializy (CVVHD) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegu żylno - żylnej hemodiafiltracji (CVVHDF) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji (SCUF) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy (PF) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji (HP) | TAK |  |
|  | Wydajność pompy krwi w zakresie minimum 10-500 ml/min | TAK |  |
|  | Przepływ dializatu od 10 - 70 ml/min. | TAK |  |
|  | Regulowana ultrafiltracja 0 - 100 ml/min. | TAK |  |
|  | Zakres przepływu substytutu w zakresie minimum 10-130 ml/min | TAK |  |
|  | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |
|  | W przypadku braku zasilania sieciowego bateria ma zapewnić pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | TAK |  |
|  | Pełne przygotowanie aparatu do zabiegu (wraz z wypełnieniem) w czasie max. 15 min. | TAK |  |
|  | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego. | TAK |  |
|  | Dwa indywidualne, zintegrowane systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu. | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia podgrzewania płynu w trakcie zabiegu | TAK |  |
|  | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | TAK |  |
|  | System bilansujący: cztery niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafiltratu, itp. | TAK |  |
|  | Dokładność ważenia - 1 g | TAK |  |
|  | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu. | TAK |  |
|  | Odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu, filtratu -niezależne | TAK |  |
|  | Moduł cytrynian - wapń: pompa i kroplomierz antykoagulantu cytrynianowego oraz pompa i kroplomierz roztworu wapnia. Roztwory podawane do pozaustrojowego układu drenów krwi. | TAK |  |
|  | Cztery pompy umożliwiające podaż i oddawanie krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, ultrafiltratu lub osocza | TAK |  |
|  | Ciągła hemodializa/hemodiafiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową (CVVHD lub CVVHDF CiCa) | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja przepływu krwi przy zmianach ciśnienia tętniczego i żylnego. | TAK |  |
|  | Detektor przecieku krwi | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczasowego podłączenia 4 worków po 5 litrów z płynem dializacyjnym | TAK |  |
|  | Dwa niezależne detektory powietrza | TAK |  |
|  | Dwie niezależne pułapki powietrza (za i przed hemofiltrem) | TAK |  |
|  | Aparat jezdny na min. 4 kołach z blokadą. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą). |  |  |

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- przystosowanie (modernizacja/adaptacja) pomieszczenia  dla potrzeb nowych  aparatów  jeśli  dostarczony aparat   będą  wymagały  takich modernizacji adaptacji.

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez Zamawiającego miejscu, pomieszczeniu, salach ,

- wszystkie wykonywane prace związane  z oddaniem do eksploatacji w/w urządzeń  muszą być wykonywane w taki sposób by nie  zaburzały  wykonywania procedur  medycznych  na  Oddziale  Stacji Dializ .

- dostawa, montaż i uruchomienie  oraz podłączenie do systemu HIS   Zamawiającego  przez protokół  HL7 aparatów do hemodializ  , wdrożenie  (kompleksowe) podłączenie oraz licencja bezterminowa po stronie Wykonawcy,

- po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp. przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia,

- wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych i przekazanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu, jeśli przepisy dotyczące tego typu urządzenia oraz użytkowania go w placówkach służby zdrowia są wymagane,

- dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej.

- bezpłatne przeglądy ( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie gwarancji nie krótszym niż 5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

min. 5 lat  (podać )  ..............................

Termin wykonania zamówienia   (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  do 15 czerwca 2019r

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2019r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę . W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane   w pakiecie .

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych niniejszym opisie.

Ogółem wartość netto Pak Nr1 A ……………………………….

Stawka podatku VAT %   .............................

Ogółem wartość brutto Pak Nr 1 A ……………………………….

miejscowość, data			                      ......................................	                                           
                                                                                pieczęć Wykonawcy  oraz podpis osoby uprawnionej