Zał.  Nr 2

Pak Nr 12- Kolonoskop z torem wizyjnym -  Gastroskop bez toru wizyjnego

Zestaw Videogastroskop, videokolonoskop z procesorem obrazu HD

Poz.

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Zestaw fabrycznie nowy wyprodukowany  nie wcześniej niż. 2018 (podać)………………………………

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ, Numer katalogowy | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| WIDEOGASTROSKOP HD |  |  |  |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |  |
| 5 | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak |  |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,0 mm | Tak |  |  |
| 7 | Długość robocza min 1050 mm | Tak |  |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,0mm | Tak |  |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm | Tak |  |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 2100 -w dół. 900 -w lewo .1000 -w prawo 1000 | Tak |  |  |
| 11. | Dodatkowo do zestawu dołączony będzie Bronchoskop Intubacyjny przenośny o niżej wymienionych wymaganiach i parametrach |  |  |  |
| 11.1 | Endoskop optyczny, giętki, w pełni zanurzalny | Tak |  |  |
| 11.2 | Średnica kanału roboczego: min 2,5mm | Tak |  |  |
| 11.3 | Zewnętrzna średnica tuby wziernikowej: max 5,2mm | Tak |  |  |
| 11.3 | Zewnętrzna średnica końcówki dystalnej: max 5,1mm | Tak |  |  |
| 11.5 | Kierunek patrzenia: 0˚ | Tak |  |  |
| 11.6 | Pole widzenia: min 95˚ | Tak |  |  |
| 11.7 | Głębia ostrości obrazu: min 3-50mm | Tak |  |  |
| 11.8 | Korekcja ostrości obrazu zakresie min.: +2 ~ -8dptr. | Tak |  |  |
| 11.9 | Wychylenie końcówki w górę/w dół: min 160˚/130˚ | Tak |  |  |
| 11.10 | Długość robocza: min 600 mm | Tak |  |  |
| 11.11 | Długość całkowita: max 890 mm | Tak |  |  |
| 11.12 | Wykonany jako aparat mobilny/przenośny, w komplecie autonomiczne źródło światła zasilane z własnej baterii/akumulatora (źródło światła typu LED ze wskaźnikiem stanu baterii, czas ciągłej pracy na baterii: min. 10godz., masa źródła światła: max 120g) | Tak |  |  |
| 11.13 | Wejście kanału roboczego typu LUER | Tak |  |  |
| 11.14 | Przyłącze ssaka zamocowane na stałe | Tak |  |  |
| 11.15 | Okular endoskopu typu RIGID umożliwiający podpięcie kamery endoskopowej bezpośrednio (bez konieczności stosowania adapterów) | Tak |  |  |
| 11.16 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznej w środkach i preparatach różnych producentów (dołączyć przykładową listę z min. 5 zestawami) | Tak |  |  |
| 11.17 | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO | Tak |  |  |
| 11.18 | W komplecie manometryczny tester szczelności (z wyraźnym oznaczeniem strefy ciśnienia bezpiecznej dla endoskopu) | Tak |  |  |
| 11.19 | Kontener do bezpiecznego transportu oraz sterylizacji oferowanego bronchoskopu | Tak |  |  |
| 11.20 | Walizka do przechowywania bronchofiberoskopu | Tak |  |  |
| # WIDEOKOLONOSKOP HD |  |  |  |  |
| 11 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |  |
| 12 | Głębia ostrości 3-100 mm | Tak |  |  |
| 13 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,8 mm | Tak |  |  |
| 14 | Długość robocza min 1690 mm | Tak |  |  |
| 15 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 13,0mm | Tak |  |  |
| 16 | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | Tak |  |  |
| 17 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 1800 -w dół. 1800 -w lewo .1600 -w prawo 1600 | Tak |  |  |
| # PROCESOR WIZYJNY HD |  |  |  |  |
| 18 | Przetwornik CCD „KOLOR” | Tak |  |  |
| 19 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 20 | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: ksenon lub halogen | Tak |  |  |
| 21 | Wyostrzanie obrazu | Tak |  |  |
| 22 | Automatyczny balans bieli | Tak |  |  |
| 23 | Wyjścia wideo: S-VHS; RGB; DVI | Tak |  |  |
| 24 | Edycja opisów na ekranie | Tak |  |  |
| 25 | Wyostrzenie obrazu | Tak |  |  |
| 26 | Zamrażanie obrazu | Tak |  |  |
| 27 | Zoom elektroniczny | Tak |  |  |
| 28 | Pełna kompatybilność procesora z endoskopami firmy Fujinon, znajdującymi się na wyposażeniu pracowni. | Tak |  |  |
| # ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |  |  |  |  |
| 29 | Źródło światła xenon | Tak |  |  |
| 30 | Moc oświetlenia min 150 W | Tak |  |  |
| 31 | Lampa zapasowa włączana automatycznie w momencie awarii lampy głównej | Tak |  |  |
| 32 | Zapasowa lampa halogenowa | Tak |  |  |
| 33 | Wbudowana pompa powietrza regulowana | Tak |  |  |
| MONITOR MEDYCZNY LCD |  |  |  |  |
| 34 | Przekątna obrazu min 19” | Tak |  |  |
| 35 | Sygnał wejścia PAL, S-VHS, DVI | Tak |  |  |
| 36 | Rozdzielczość obrazu min. 1024/745 linii | Tak |  |  |
| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY |  |  |  |  |
| 37 | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |  |
| 38 | Zasilanie centralne wózka | Tak |  |  |
| 39 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |  |
| 40 | Wieszak na endoskopy | Tak |  |  |

Wartość netto Kolonoskopu z torem wizyjnym ......................................

Stawka podatku VAT % ..................................

Wartość brutto  Kolonoskopu z torem wizyjnym ......................................

Wartość netto Gastroskopu bez toru wizyjnego  ......................................

Stawka podatku VAT % ..................................

Wartość  brutto  Gastroskopu bez toru wizyjnego  ......................................

W podane wartości powyżej  Wykonawca podaje cały koszt wyspecyfikowanego urządzenia podanego w tabeli z wszystkimi kosztami jakie poniesie oddając urządzenie do eksploatacji oraz udzielonej gwarancji.

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

Podać okres gwarancji  ( minimum 5 lat ) ..............................

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż Kolonoskopu z torem wizyjnym -  Gastroskopu  bez toru wizyjnego  w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego  miejscach w sali/salach oraz uruchomienie,

- po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp. przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia,

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń.

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania zamówienia do  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  15.06.2019

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Ogółem wartość netto Pak  Nr 12  ……………………………….

Ogółem wartość brutto Pak Nr 12 ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca