Zał Nr 2

Pak Nr- 19 Myjnia dezynfektor 11 szt. (+ montaż+ uruchomienie, doprowadzenie niezbędnych przyłączy w miejscach wskazanych)

Nazwa urządzenia /model/ Numer katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r, podać rok  produkcji:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Automat myjąco-dezynfekujący

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji naczyń takich jak baseny, i ich pokrywki, kaczki, wiaderka, miski nerkowate i inne naczynia sanitarne | TAK |  |
| 2 | Wymiary (max): szerokość: 500 mm głębokość: 450 mm wysokość: 1.730 mm | TAK |  |
| 3 | Stojące na posadzce | TAK |  |
| 4 | Wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5 | Ładowanie od frontu | TAK |  |
| 6 | Drzwi komory uchylne otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu | TAK |  |
| 7 | Opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi | TAK |  |
| 8 | Blokada drzwi podczas trwania procesu | TAK |  |
| 9 | Brak przecieków pary wodnej przez drzwi komory | TAK |  |
| 10 | Komora myjąca i inne zbiorniki wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 11 | Komora głęboko tłoczona bez spoin, z zaokrąglonymi narożnikami, sufit komory z nachyleniem ułatwiający samooczyszczenie i samo dezynfekcję | TAK |  |
| 12 | Posiadające własną wytwornicę pary | TAK |  |
| 13 | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą (z możliwością podwyższenia temperatury ponad 80° C oraz wydłużeniem czasu trwania dezynfekcji) | TAK |  |
| 14 | Kontrola poprzez regulację procesu dezynfekcji stosownie do wartości Ao ustawionej w urządzeniu sterowniczym A0 = 60 | TAK |  |
| 15 | Samoczyszczenie i samodezynfekcja komory i dysz | TAK |  |
| 16 | System 12 dysz myjących o różnej intensywności: 1 dysza główna, wysuwana, teleskopowa, rotacyjna. 7 dysz obrotowych, 4 dysze wirujące do naczyń do kaczek szpitalnych | TAK |  |
| 17 | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza | TAK . |  |
| 18 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę i wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz | TAK |  |
| 19 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu do 50 dB | TAK |  |
| 20 | Mikrokomputerowe sterowanie pracą urządzenia | TAK |  |
| 21 | Ekran wyświetlający 4 linie po 20 znaków informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 22 | Membranowy panel dotykowy | TAK |  |
| 23 | Optyczna i akustyczna informacja o usterkach | TAK |  |
| 24 | Urządzenie powinno posiadać pompę dozującą środek chemiczny i dodatkową lancę ssącą do pojemnika ze środkiem chemicznym i sondą do kontroli stanu napełnienia | TAK |  |
| 25 | Wewnątrz urządzenia specjalnie przeznaczone miejsce na pojemnik ze środkiem chemicznym | TAK |  |
| 26 | Stosowanie środków myjących i odkamieniających różnych producentów | TAK |  |
| 27 | Zasilanie 3N PE~400V | TAK |  |
| 28 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody | TAK |  |
| 29 | Podłączenie odpływu podłogowe DN 100 | TAK |  |
| 30 | Urządzenie spełnia normą jakości wg DIN | TAK |  |

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

Podać okres ( minimum 5 lat ) ..............................

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie, doprowadzenie niezbędnych przyłączy w miejscach oraz pomieszczeniach  wskazanych przez  Zamawiającego,

- po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp. przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia,

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń.

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzeń  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania zamówienia do  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  15.06.2019

Ogółem wartość netto  1 sztuki ……………………………….

Stawka podatku VAT %   .............................

Ogółem wartość brutto 1 sztuki ……………………………….

W podane wartości powyżej  Wykonawca podaje cały koszt wyspecyfikowanego urządzenia w tabeli  z wszystkimi kosztami jakie poniesie oddając urządzenie do eksploatacji oraz udzielonej gwarancji.

Ogółem wartość netto  Pak Nr 19  ……………………………….

Stawka podatku VAT %   .............................

Ogółem wartość brutto Pak Nr 19  ……………………………….

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski ,dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie.

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

............ ...............                                                .............................................................

miejscowość, data		     pieczęć Wykonawcy  oraz podpis osoby uprawnionej