Zał Nr 2

| # Pak Nr 2- Stacja uzdatniania wody z instalacją dystrybucyjną |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
|  | Nazwa aparatu, producent, typ, model, rok produkcji 2019 | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model, Numer Katalogowy ...................... |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
|  | PODSTAWOWE PARAMETRY | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Stacja uzdatniania wody przeznaczona do prowadzenia dializ, dla przewidzianych 35 stanowisk z planem rozbudowy do 40 stanowisk | TAK |  |
|  | System powinien składać się z: - urządzenia wspomagającego - filtra odżelaziający - filtra węglowego - systemu zmiękczania wody - zespołu filtrów mechanicznych - urządzenia odwróconej osmozy - pętla wody uzdatnionej z panelami | TAK opisać |  |
|  | Przyłącze wody z zaworem antyskażeniowym i elektrozaworem odcinającym zasilanie w przypadku wycieku wody | TAK opisać |  |
|  | Urządzenie wspomagające - zbiornik wody surowej o pojemności. minimum 1000 litrów - pompa Grundfos CR sterowana falownikowo - z urządzeniem chlorującym wodę - filtrem z automatycznym płukaniem wstecznym (80-100 mikronów) | TAK opisać |  |
|  | Filtr odżelaziający - złożony z 1 kolumny filtrującej o pojemności min. 170 litrów - głowica ze sterownikiem typu Performa lub Clack - możliwość ominięcia filtra | TAK opisać |  |
|  | Filtr węglowy - złożony z 2 kolumn filtrujących połączonych równolegle min. wielkość każdej z kolumn min 170 litrów - głowice ze sterownikiem typu Performa lub Clack - możliwość ominięcia każdego z filtrów | TAK opisać |  |
|  | System zmiękczania wody - złożony z 2 połączonych równolegle zmiękczaczy - z możliwością automatycznej, naprzemiennej regeneracji zmiękczaczy - z dwoma elektronicznymi sterownikami typu Performa lub Clack - wyposażony w 2 przepływomierze z impulsatorami - wyposażony w 2 zbiorniki na solankę pojemność każdej z kolumn zmiękczacza min. 100 litrów złoża. | TAK opisać |  |
|  | Zespół filtrów mechanicznych - z 2 równolegle połączonymi filtrami - z wymiennymi wkładami 1-mikronowymi - z manometrami mierzącymi spadek ciśnienia w filtrze | TAK opisać |  |
|  | Aparat odwróconej osmozy RO: - podwójna (dwustopniowa) filtracja RO-dwie błony odwróconej osmozy | TAK |  |
|  | Budowa kompaktowa (jeden moduł), elementy hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej | TAK opisać |  |
|  | Wydajność pozwalająca podłączyć 40 stanowisk aparatów HDF przy przeciwciśnieniu 2 bar | TAK opisać |  |
|  | System automatycznej redukcji odrzutu wody RO w celu oszczędzania wody | TAK opisać |  |
|  | Programowalna efektywność (uzysk wody oczyszczonej) w zakresie do min 80% | TAK opisać |  |
|  | Możliwość pracy w trybie awaryjnym (jeden stopień RO), pierwszy lub drugi stopień RO | TAK opisać |  |
|  | Automatyczne, programowalne płukanie membran RO przepływem odwróconym podczas produkcji wody uzdatnionej (ochrona przed ich blokowaniem i przedłużenie żywotności) | TAK opisać |  |
|  | Automatyczne wyłączanie pompy 2-go stopnia przy niskim poborze wody (oszczędzanie prądu) | TAK opisać |  |
|  | Automatyczne, programowalne chwilowe zwiększanie prędkości przepływu w pętli podczas dezynfekcji i trybu nocnego (usuwanie biofilmu) | TAK opisać |  |
|  | System automatycznego płukania zapobiegający rozwojowi bakterii podczas postojów | TAK opisać |  |
|  | System sterująco – pomiarowy zapewniający: - pomiar przewodności wody wejściowej i wyjściowej - programowanie parametrów pracy i dezynfekcji - programowanie czasu uruchomienia i zatrzymania urządzenia - pomiar ciśnienia na produkcji i odrzucie każdego ze stopni RO | TAK opisać |  |
|  | Możliwość monitorowania pracy systemu RO przy pomocy zdalnego komputera | TAK opisać |  |
|  | Sygnalizacja świetlna poszczególnych trybów pracy, możliwość obsługi ze zdalnego panelu użytkownika | TAK opisać |  |

|  | Pętla dystrybucyjna - rura PEX - przy każdym stanowisku reduktor ciśnieniowy z przyłączem formie wtórnej pętli doprowadzającej wodę do aparatu dializacyjnego. - pętle wtórne zakończone szybkozłączami AISI umożliwiającymi dołączanie aparatów dializacyjnych | TAK opisać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Panele dializacyjne - typ ścienny natynkowy (lub wpuszczany), z przyłączami wody i ścieku z przerwą powietrzną - panele stanowiskowe wykonane z tworzywa sztucznego (PE, PVC), kształt wytłoczony tak, aby odpływ zbierał ewentualne wycieki ze złącz, dostosowane do wyprowadzenia wody i ścieku - ilość paneli zgodnie z projektem (35 stanowisk dializacyjnych i 1 techniczne) -gniazda sieciowe w ilości 4 sztuk/1 stanowisko dializacyjne - instalacja ściekowa wykonana rurą ϕ 50 - gniazdo przyłączeniowe do sieci internetowej( 1 sztuka / 1 stanowisko dializacyjne) | TAK opisać |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. | TAK załączyć do oferty | Załącznik do oferty nr strony............................... |
|  | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim w ofercie (w formie wydrukowanej). Skrócona instrukcja przy aparacie –po 1 egz. (Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji również przy dostawie aparatów (w formie wydrukowanej) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, nie krótszy jednak niż 5 LAT Okres pełnej nieodpłatnej gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji nie krótszej niż 5 lat. | TAK do oferty załączyć oświadczenie podać okres | Oświadczenie o wystawieniu gwarancji na stronie................. min. 5 lat (podać ) .............................. |

### Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- nieniszczący  demontaż obecnej   Stacja uzdatniania wody z instalacją dystrybucyjną wraz wyposażeniem i przetransportowanie go do miejsca wskazanego w obrębie budynków szpitala, urządzenie przetransportowane w miejsce wskazane przez Zamawiającego w  takim stanie technicznym i wizualnym  jak  przed rozpoczęciem demontażu.

- przystosowanie (modernizacja/adaptacja) pomieszczenia  wskazanego przez Zamawiającego  dla potrzeb nowej  Stacja uzdatniania wody z instalacją dystrybucyjną  jeśli  dostarczona  stacja z wyposażeniem  będzie wymagało takich modernizacji adaptacji.

- dostawa, montaż, uruchomienie stacji uzdatniania wody  w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez Zamawiającego miejscu, pomieszczeniu,

- wszystkie wykonywane prace związane  z oddaniem do eksploatacji Stacja uzdatniania wody z instalacją dystrybucyjną muszą być wykonywane w taki sposób by nie  zaburzały  wykonywanie procedur  medycznych  na  Oddziale  Stacji Dializ .

- po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp. przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia,

- wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych i przekazanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu, jeśli przepisy dotyczące tego typu urządzenia oraz użytkowania go w placówkach służby zdrowia są wymagane,

- dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej.

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie gwarancji nie krótszym niż 5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania zamówienia   (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  do 15 czerwca 2019r

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2019r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę . W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane   w pakiecie .

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Ogółem wartość netto ……………………………….

Stawka podatku  VAT %  ............................................

Ogółem wartość brutto………………………………

.......................................................	                                                             .............................................................

miejscowość, data				                                            pieczęć Wykonawcy  oraz podpis osoby uprawnionej

prace  które zaburzały by wykonywanie procedur medycznych  będą wykonywane po ich wykonaniu  w godzinach nocnych w soboty oraz w niedziele  w godzinach nocnych