# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Załącznik Nr 2-  Pak  Nr 4 : Łóżko szpitalne regulowane z leżem dwu – segmentowym  – 154  sztuk.

1 sztuka łóżka  to -  jedno   łóżko  wyposażone   w materac,  szafkę i stolik składany

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ,  Nr katalogowy:

Fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r- podać ..........................................

Kolor łóżek oraz szafek uzgodniony po podpisaniu umowy

| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne, minimum 2 segmentowe. Regulacja wysokości leża regulowana hydraulicznie lub elektrycznie, segmentów oparcia pleców, ud realizowane mechanicznie | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych. Konstrukcja podwozia połączona z leżem poprzez min 4 punkty podparcia | TAK |  |
| 3 | Łóżko wyposażone w poręcze boczne , jednoczęściowe, składane wzdłuż leża poniżej poziomu górnej powierzchni materaca, nie wystające poza obrys i wymiar zewnętrzny łóżka. Poręcze z zabezpieczające min. 70% długości leża. | TAK |  |
| 4 | Całkowita długość łóżka: 2200mm (+/- 40mm) Długość leża 2000mm(+)-20mm | TAK |  |
| 5 | Całkowita szerokość łóżka z poręczami bocznymi: 940 mm (+/- 20mm. Szerokość leża 800mm(+/-20mm Max szerokość z najdalej wysuniętym elementem łóżka | TAK |  |
| 6 | Leże 2 segmentowe posiadające minimum 2 ruchome segmenty (oparcie pleców , ud i podudzi) | TAK |  |
| 7 | Segmenty leża wypełnione siatką stalową lub tworzywem. | TAK |  |
| 8 | Łóżko wyposażone w szczyty szybko i łatwo wyjmowane w przypadku wykonywania reanimacji pacjenta, bez konieczności użycia narzędzi oraz bez dodatkowych blokad. Szczyty lakierowane z wypełnieniem z płyty HPL mocowanym na stałe | TAK |  |
| 9 | Funkcja auto-kontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym | TAK |  |
| 10 | Sterownik ręczny z możliwością blokowania poszczególnych funkcji regulacyjnych przez personel medyczny | TAK |  |
| 11 | Zakres regulacji wysokości leża łóżka (bez materaca) min 330 - 830mm (+/- 20mm). Max wysokość z najdalej wysuniętymi elementami ramy wyciągowej 1930mm | TAK |  |
| 13 | Zakres regulacji segmentu oparcia pleców w zakresie od min 0° do 75° (+/- 3°) | TAK |  |
| 14 | Funkcja autoregresji oparcia pleców min 100 mm | TAK |  |
| 15 | Zakres regulacji segmentu ud w zakresie od min 0° do 45° (+/- 3°) | TAK |  |
| 16 | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy mechanizmu zapadkowego od 00 do250 /(+)-50 / | TAK |  |
| 18 | Koła jezdne o średnicy min. 125 mm, w obudowie tworzywowej, niebrudzące powierzchni. Układ zapewniający pewne blokowanie łóżka. Jedno z kół z możliwością ustawienia jako koło do jazdy kierunkowej. Układ centralnego hamowania. | TAK |  |
| 19 | Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: - krążki odbojowe łóżka stanowiące najbardziej wysunięte elementy w rogach łóżka - Listwy odbojowe po bokach łóżka, umieszczone na najbardziej wysuniętych elementach konstrukcyjnych łóżka lub poręczy, aby chronić boki łóżka podczas przejazdu | TAK |  |
| 20 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min 220 kg | TAK |  |
| 21 | 3.Wyposażenia łóżka: - 1 wysięgniki do podnoszenia się pacjenta wraz z uchwytami do rąk, z możliwością montowania po obu stronach łóżka od strony głowy. Nie uginające się podczas podnoszenia. Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg/uchwyt. - Regulowany mechanicznie kąt ustawienia wysięgnika względem łóżka. - Minmum 2 stopnie regulacji kąta ustawienia wysięgnika uchwytu ręki wzgledm wzdłużnym osi leża 10° i 30 st. | TAK |  |
|  | 4)Wyposażenie łóżka: szafka oraz składany stolik do karmienia: - Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV, - Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym, z możliwością wyboru kolorów z palety, - Blat szafki oraz półka boczna wykonane z płyty meblowej, z możliwością wyboru kolorów zakończony tworzywową obramówką PCV, | TAK |  |
|  | - Szerokość całkowita szafki: 410 mm (+/-30 mm), szerokość szafki wraz z mechanizmem blatu bocznego 550 mm (+/-30 mm), | TAK |  |
|  | - Wysokość całkowita szafki: 840 mm (+/-30 mm) | TAK |  |
|  | - Głębokość szafki: 410 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
|  | - Wymiary blatu bocznego 550x360 (+/-20mm) | TAK |  |
|  | - Blat boczny posiadający bezstopniową regulację wysokości w zakresie 750-1140mm (+/-20mm) oraz z możliwością regulacji pochylenia kąta pochylenia blatu o 30 lub 60 stopni, | TAK |  |
|  | - Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym, wysokość szuflady min. 110 mm | TAK |  |
|  | - Pomiędzy szufladą a komorą zamykaną drzwiczkami wolna przestrzeń na podręczne rzeczy – wysokość półki min. 100 mm | TAK |  |
|  | - Komora zamykana drzwiczkami o wysokości min. 330 mm | TAK |  |
|  | - Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników | TAK |  |
|  | - Szafka przejezdna. Podstawa szafki wyposażona w pięć kół tworzywowych o średnicy min 50mm, (cztery pod korpusem szafki, jedno koło pod podporą blatu bocznego) bieżnik kół wykonany z tworzywa niebrudzącego powierzchni, | TAK |  |
|  | - Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej z pręta o średnicy 4 mm, pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów, ulokowana poniżej skrzyni w odległości 115 mm (+/- 5 mm). | TAK |  |
|  | - Szafka z możliwością w późniejszym czasie zamiany stron montażu blatu bocznego, i kierunku otwierania się drzwi półki (ustawienie prawo i lewostronne) bez konieczności dokonywania przeróbek konstrukcyjno technologicznych; | TAK |  |
| 22 | - Pozostałe wymagania: Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty 5) Wyposażenie łóżka: materac przeciwodleżynowy pasywny o następujących parametrach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Grubość min 100 mm - Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 180 kg - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej 35 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikanie mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Atest higieniczny na wkład – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 22 | Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 24 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |
| 26 | Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 27 | Oferent musi posiadać autoryzację na sprzedaż i serwisowanie oferowanych łóżek – autoryzację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 28 | - Okres pełnej nieodpłatnej gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji nie krótszej niż 5 lat. | min. 5 lat (podać ) .................... |  |

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniu/salach,

- dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę . W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane  w pakiecie .

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie gwarancji nie krótszym niż 5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- w sytuacji uszkodzenia pomieszczeń w których były montowane łóżka Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu pierwotnego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania zamówienia   (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  do 15 czerwca 2019r

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski.

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

ogółem wartość netto 1 sztuki  …………………

Stawka podatku VAT %  .................

ogółem wartość brutto 1sztuki …………………

ogółem wartość netto Pak Nr 4   …………………

Stawka podatku VAT%  .................

ogółem wartość brutto  Pak Nr 4 …………………

……….............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca