Zał.  Nr 2 - Pak Nr 7 –  PSV, SIMV-PC,SIMV-VC  manualne  pętlą  oddechowa –   3 sztuk

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa urządzenia /model/ Numer katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r, podać rok  produkcji:

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deklaracja zgodności i certyfikat CE (podać nr certyfikatu) | TAK |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Respirator stacjonarny | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w sprężone powietrze z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar. Respirator musi mieć możliwość podłączenia do centralnej instalacji sprężonego powietrza | TAK |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz +/-5% | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 45 minut | TAK Podać czas pracy |  |
| - II | - TRYBY WENTYLACJI |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK |  |
|  | CMV/ Assist | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | CPAP/PSV | TAK |  |
|  | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP, i podobne. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna we wszystkich trybach wentylacji. | TAK |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu. | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK |  |
|  | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
| - III | - PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres 1–100 odd./min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 30– 2000 ml | TAK |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 –8 s | TAK |  |
|  | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:9 | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie co 1% -100% | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 80 cm/H2Omin | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 50 cmH2O | TAK |  |
|  | PEEP minimalny zakres 0 – 30 cmH2O | TAK |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O | TAK |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-30 cmH2O | TAK |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 15 sekund | TAK |  |
|  | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 15 sekund | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 15 l | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 10 cmH2O | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 50 [%] | TAK |  |
| - IV | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
|  | Wbudowany kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali | TAK Opisać, podać przekątną ekranu |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu na kg masy należnej pacjenta, Vte/IBW | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
|  | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia Duto PEEP | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |
|  | Minutowa objętość przecieku | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |
|  | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | TAK |  |
|  | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
|  | Pomiar wskaźnika RSBI | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania minimum 2 przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania 1 pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych min. 24 godziny | TAK |  |
| - V | - ALARMY |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Brak zasilania bateryjnego | TAK |  |
|  | Niskie ciśnienie gazów zasilających | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta lub rozłączenia | TAK |  |
|  | Wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Bezdechu lub niska częstotliwość oddechu | TAK |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 500 zdarzeń | TAK |  |
| - VI | INNE WYMAGANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | - Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK Opisać dokładnie jak działa zabezpieczenie |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o pomiar standardowy kapnograficzny z prezentacją krzywej na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | - Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |
|  | - Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK |  |
|  | - Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
|  | - Kompletny układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych – 10 szt. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny nebulizator. Wymagany minimalny zakres czasu: | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
|  | Szyny boczne do mocowania akcesoriów | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy- konieczne lub przyciski i pokrętło. | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do montażu na kolumnie. | Parametr nie jest wymagany |  |
|  | Aparat musi być podłączany do systemu RIS/PACS ( producent CGM LUBLIN ) Zamawiającego przez protokół HL7 , wdrożenie (kompleksowe) podłączenie oraz licencja bezterminowa po stronie Wykonawcy | TAK |  |
|  | Worek testowy 1 sztuka | TAK |  |
| - II | - POZOSTAŁE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie respiratora w języku polskim | TAK |  |
|  | Rurki , maski itd. 20 kpl./respirator | TAK |  |
|  | Okres pełnej nieodpłatnej gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji nie krótszej niż 5 lat. | Podać okres ( minimum 5 lat ) |  |

    - Uwaga :

    - w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali/salach,

- w sytuacji uszkodzenia pomieszczeń w których były montowane aparaty  Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu pierwotnego,

- bezpłatne przeglądy dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, która biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania zamówienia   (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym)  do 15 czerwca 2019r

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

- Niniejszym Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę . 
W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie .

- Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych i przekazanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu, jeśli przepisy dotyczące tego typu urządzenia oraz użytkowania go w placówkach służby zdrowia są wymagane.

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

ogółem wartość netto 1 sztuki   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

Ogółem wartość netto Pak Nr 7 ……………………………….

Stawka podatku  VAT %  ............................................

Ogółem wartość brutto Pak Nr 7 ………………………………

...........................	                                        ..................................

miejscowość, data			pieczęć Wykonawcy  oraz podpis osoby uprawnionej