Zał. Nr 2- Pak Nr  14 - Napędy ortopedyczne-  3 sztuki :

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa urządzenia /model/Nr katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r, podać rok  produkcji:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| Poz. | Opis parametru | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | NAPĘD ORTOPEDYCZNY DO DUŻYCH KOŚCI – 2 sztuki (2 KOMPLETY) |  |  |
| Piła ortopedyczna do dużych kości |  |  |  |
|  | Piła ortopedyczna oscylacyjna z dwoma prędkościami oscylacji – 2szt. | TAK |  |
|  | Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | TAK |  |
|  | Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego | TAK |  |
|  | Zakres ruchu oscylacyjnego 0-12 000 cykli/min | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-10 000 i 0-12 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem | TAK |  |
|  | Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5° | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45° | TAK |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | TAK |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | TAK |  |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | TAK |  |
|  | Kompatybilność z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion | TAK |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania napędu: min 9.5 V | TAK |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | TAK |  |
|  | Klasa ochronna obudowy piły oscylacyjnej IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | TAK |  |
|  | Maksymalna temperatura części piły oscylacyjnej stykających się z ciałem pacjenta <51°C | TAK |  |
|  | Maksymalna waga piły oscylacyjnej nieprzekraczająca: 1,3 kg | TAK |  |
|  | Pakiet 20 szt. sterylnych jednorazowych ostrzy do piły oscylacyjnej do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Dostępnych ponad 150 ostrzy o różnej geometrii do piły oscylacyjnej | TAK |  |
| Wiertarka ortopedyczna do dużych kości |  |  |  |
|  | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji – 2szt. | TAK |  |
|  | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | TAK |  |
|  | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja | TAK |  |
|  | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) | TAK |  |
|  | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie | TAK |  |
|  | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego | TAK |  |
|  | Napęd z wbudowaną przekładnią do zwiększania momentu obrotowego napędu | TAK |  |
|  | Wybór między trybami pracy napędu: wiercenia i rozwiercania (frezowania) - realizowany przełącznikiem w napędzie | TAK |  |
|  | Zakres obrotów wiercenia 0-1200±5% obr/min na wszystkich nasadkach | TAK |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia 4.8±5% Nm | TAK |  |
|  | Zakres obrotów rozwiercania (frezowania) 0-270±5% obr/min na wszystkich nasadkach | TAK |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania (frezowania) 18.5±5% Nm | TAK |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | TAK |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | TAK |  |
|  | Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.3±5% mm | TAK |  |
|  | Zatrzaskowy montaż nasadek, akumulatorów, adapterów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | TAK |  |
|  | Kompatybilność z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion | TAK |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania napędu: min 9.5 V | TAK |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | TAK |  |
|  | Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | TAK |  |
|  | Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C | TAK |  |
|  | Waga napędu nieprzekraczająca: 1,3 kg | TAK |  |
| Nasadki do wiertarki ortopedycznej do dużych kości |  |  |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 0.7-2.0 mm – 2szt. | TAK |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 2.0-3.2 mm – 2szt. | TAK |  |
|  | Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają zintegrowany trójzakresowy mechanizm optymalizacji aktywnej średnicy roboczej nasadki | TAK |  |
|  | Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut (zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki) | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa bezkluczykowa z zakresem roboczym średnic 0.0-6.35 mm – 2szt. | TAK |  |
|  | Kaniulacja nasadki wiertarskiej trójszczękowej bezkluczykowej min.: 4.3±5% mm | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa bezkluczykowa wyposażona jest w dodatkowy „awaryjny” mechanizm odblokowujący z wykorzystaniem kluczyka | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu Hudson/Modified Trinkle – 2szt. | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu duży AO – 2szt. | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu mały AO – 2szt. | TAK |  |
|  | Wszystkie nasadki do wiertarki ortopedycznej pracują zarówno w trybie wiercenia jak i rozwiercania | TAK |  |
|  | Współpraca z min. 14 różnymi nasadkami do wiercenia i rozwiercania | TAK |  |
| Pojemniki do automatycznego mycia i sterylizacji zestawu napędów ortopedycznych do dużych kości |  |  |  |
|  | Dedykowana kaseta sterylizacyjna z wyjmowaną tacą do napędów ortopedycznych wraz z akcesoriami – 2szt. | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne kasety (wys. x długość x szerokość mm): 191 x 285 x 277 ±5% mm | TAK |  |
|  | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu | TAK |  |
|  | Wszystkie narożniki kasety i tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK | TAK |  |
|  | Materiał kasety i tacy: stal nierdzewna | TAK |  |
| II | NAPĘD ORTOPEDYCZNY DO MAŁYCH KOŚCI – 1 sztuka (1 KOMPLET) |  |  |
| Wiertarka ortopedyczna do małych kości |  |  |  |
|  | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji – 2szt. | TAK |  |
|  | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | TAK |  |
|  | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja | TAK |  |
|  | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) | TAK |  |
|  | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie | TAK |  |
|  | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego | TAK |  |
|  | Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek | TAK |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi min.: 0 - 1500±5% obr/min | TAK |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) min.: 0 - 300±5% obr/min | TAK |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi min. 3.45±5% Nm | TAK |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania min. 16.5±5% Nm | TAK |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | TAK |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | TAK |  |
|  | Kaniulacja wzdłuż osi napędu min.: 4.3±5% mm | TAK |  |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | TAK |  |
|  | Kompatybilność z akumulatorami: Li-Ion, NiMH, NiCd | TAK |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania napędu: min 9.5V | TAK |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | TAK |  |
|  | Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | TAK |  |
|  | Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C | TAK |  |
|  | Waga napędu nie przekraczająca 555±5% g | TAK |  |
|  | Współpraca z min. 25 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną | TAK |  |
| Nasadki do wiertarki ortopedycznej do małych kości |  |  |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 0.7-1.8 mm - 2szt. | TAK |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 2.0-3.2 mm - 2szt. | TAK |  |
|  | Nasadka piły oscylacyjnej – 2szt. doszła 1 szt | TAK |  |
|  | Płynna regulacja prędkości oscylacji nasadki piły w zakresie min.: 0 – 30 000 osc/min | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy nasadki piły w 8 pozycjach (zakres 360˚) | TAK |  |
|  | Skok ostrza (wychylenie kątowe) nasadki piły min.: 5˚±5% | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia ostrza w głowicy nasadki piły w 5 pozycjach (zakres 180˚) | TAK |  |
|  | Wymiana ostrzy w głowicy nasadki piły za pomocą szybkozłączki | TAK |  |
|  | Pakiet 10 szt. sterylnych jednorazowych ostrzy do nasadki piły oscylacyjnej do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Dostępnych ponad 100 ostrzy o różnej geometrii do nasadki piły oscylacyjnej | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa (typu Jacobs) z kluczem z zakresem roboczym średnic min.: 0 - 6.35 mm - 1szt. | TAK |  |
|  | Kaniulacja nasadki wiertarskiej trójszczękowej (typu Jacobs) min.: 4.3±5% mm | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa bezkluczykowa z zakresem roboczym średnic min.: 0 - 6.35 mm - 2szt. | TAK |  |
|  | Kaniulacja nasadki wiertarskiej trójszczękowej bezkluczykowej min.: 4.3±5% mm | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarska z gniazdem zatrzaskowym typu mały AO – 1szt. | TAK |  |
|  | Nasadka wolnoobrotowa (redukcja 5:1) do rozwiercania z gniazdem zatrzaskowym typu duży AO – 1szt. | TAK |  |
|  | Nasadka wolnoobrotowa (redukcja 5:1) do rozwiercania z gniazdem zatrzaskowym typu Hudson/Modified Trinkle – 1szt. | TAK |  |
| Pojemniki do automatycznego mycia i sterylizacji zestawu napędów ortopedycznych do małych kości |  |  |  |
|  | Dedykowana kaseta sterylizacyjna z wyjmowaną tacą do napędów ortopedycznych do małych kości wraz z akcesoriami – 2szt. | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne kasety (wys. x długość x szerokość mm): 146 x 285 x 277 ±5% mm | TAK |  |
|  | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu | TAK |  |
|  | Wszystkie narożniki kasety i tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK | TAK |  |
|  | Materiał kasety i tacy: stal nierdzewna | TAK |  |
| III | ŁADOWARKA UNIWERSALNA z AKUMULATORAMI I OBUDOWAMI STERYLNYMI NA AKUMULATORY DO NAPĘDÓW ORTOPEDYCZNYCH DO DUŻYCH I MAŁYCH KOŚCI |  |  |
|  | Ładowarka uniwersalna 4-portowa – 1szt. | TAK |  |
|  | Ładowarka wyposażona w 4 wymienne moduły do ładowania akumulatorów | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do 4 akumulatorów | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z różnymi rodzajami ogniw: NiCd, NiMH i LI-Ion | TAK |  |
|  | Elektroniczna kontrola procesu testowania, ładowania i rozładowania (kondycjonowania) w zależności od rodzaju ogniw akumulatora | TAK |  |
|  | Ekran informacyjny - dla każdego modułu ładowania akumulatora wyświetlający informacje min.: ładowanie, rozładowywanie, gotowość i konieczność wymiany, liczba pełnych cykli ładowania oraz graficzne przedstawienie możliwości akumulowania energii przez akumulator (w odniesieniu do nowego akumulatora) | TAK |  |
|  | Przyciski szybkiej aktywacji - umożliwiają współdziałanie z ładowarką. Ekran informacyjny wyświetla odpowiednie etykiety przycisków w zależności od sekwencji ładowania zestawu baterii | TAK |  |
|  | Czas trwania sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: 5 – 90 min | TAK |  |
|  | Wskaźniki świetlne - lampki kontrolne (zielona i żółta) dostarczają informacji odpowiadającej danemu modułowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, modułu lub zestawu baterii. | TAK |  |
|  | Izolowany port diagnostyczny Ethernet zapewniający komunikację z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów i akumulatorów za pośrednictwem Internetu | TAK |  |
|  | Napięcie wejściowe ładowarki: 230V~, 1.5A, 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Akumulator niesterylny mały – 2 szt. | TAK |  |
|  | Akumulator niesterylny duży – 4 szt. – doszła 1 szt | TAK |  |
|  | Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion | TAK |  |
|  | Napięcie wyjściowe akumulatorów: min 9.5V | TAK |  |
|  | Pojemność małego akumulatora niesterylnego min.: 1.1 Ah | TAK |  |
|  | Waga małego akumulatora niesterylnego nieprzekraczająca: 200±5% g | TAK |  |
|  | Pojemność dużego akumulatora niesterylnego min.: 2.2 Ah | TAK |  |
|  | Waga dużego akumulatora niesterylnego nieprzekraczająca: 330±5% g | TAK |  |
|  | Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora | TAK |  |
|  | Akumulatory wyposażone w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora) | TAK |  |
|  | Akumulatory wyposażone w elektroniczny moduł pamięci do rejestracji min. liczby cykli ładowania akumulatora, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa | TAK |  |
|  | Akumulatory wyposażone w elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów | TAK |  |
|  | Dedykowana obudowa sterylna do dużego akumulatora niesterylnego – 4 szt. doszła 1 szt | TAK |  |
|  | Dedykowana obudowa sterylna do małego akumulatora niesterylnego – 2 szt. | TAK |  |
|  | Dedykowane obudowy sterylne wyposażone w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem | TAK |  |

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

Podać okres ( minimum 5 lat ) ..............................

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniu/sali.

- dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie,

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie gwarancji nie krótszym niż 5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- w sytuacji uszkodzenia pomieszczeń w których były montowane urządzenia  Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu pierwotnego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania zamówienia   (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  do 15 czerwca 2019r

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie,

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

ogółem wartość netto    ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto   ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca