Pak Nr 16 - Wyposażenie pracowni RTG

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM I 2 DETEKTORAMI |  |  |  |  |
| # I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / rok produkcji 2018-2019 /Numer Katalogowy | Podać |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nierekondycjonowany - rok produkcji 2018-2019 | TAK |  |  |
|  | Deklaracja zgodności i CE na cały aparat | TAK |  |  |
|  | Najważniejsze podzespoły, minimum generator, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, zawieszenie sufitowe wyprodukowane przez tego samego wytwórcę. Dopuszcza się lampę RTG oraz detektory od innych producentów - konieczność posiadania deklaracji zgodności i certyfikatu CE | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w opcję tomosyntezy | TAK / NIE |  |  |
|  | Funkcja separacji (różnicowania) tkanki miękkiej od twardej (kości) realizowana przy użyciu dwóch energii oparta na 2 ekspozycjach z dwoma energiami (ekspozycji niskoenergetycznej i wysokoenergetycznej) | TAK / NIE |  |  |
| 7. | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |  |
| 8. | Moc generatora | Min. 65 kW |  |  |
| 9. | Zakres napięć | Min. 40-150 kV |  |  |
|  | Zakres miliamperosekund dla trybu AEC i trybu ręcznego | Min. 0,25-630 mAs |  |  |
|  | Zakres prądów | min. 10-800 mA |  |  |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) | TAK |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji | Min. 1 ms |  |  |
|  | Możliwość doboru ręcznego parametrów ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Możliwość edycji i definiowania protokołów badania | TAK |  |  |
|  | Zasilanie trójfazowe 400V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Liczba programów anatomicznych | Min. 500 |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych szablonów, możliwość tworzenia kilku protokołów do jednej partii anatomicznej | TAK |  |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z układem AEC generatora | TAK |  |  |
|  | Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli operatora | TAK |  |  |
|  | KOLUMNA SUFITOWA RTG |  |  |  |
|  | Producent lampy RTG | OPISAĆ |  |  |
|  | Zakres poprzecznego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem prostopadle do stołu RTG | min. 1900 mm |  |  |
|  | Zakres wzdłużnego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem wzdłuż stołu RTG | min. 3000 mm |  |  |
|  | Zmotoryzowany i manualny ruch lampy: - pionowy - wzdłużny - poprzeczny - obrotowy wokół osi pionowej i poziomej | TAK |  |  |
|  | Zakres pionowego ruchu kołpaka | Min. 1750 mm |  |  |
|  | Zakres obrotu kolumny teleskopowej wokół osi pionowej | Min. +110°/-220° |  |  |
|  | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej | Min. ±135° |  |  |
|  | Możliwość przemieszczania lampy rtg wzdłuż stołu rtg bez konieczności przemieszczania szyn poprzecznych (przesuw samej kolumny z lampą) | TAK |  |  |
|  | System nadążny: - Automatyczny ruch nadążny kołpaka rtg za pionowym ruchem detektora w stojaku do zdjęć odległościowych - Automatyczny ruch nadążny kołpaka rtg, dla zachowania odległości SID, za pionowym ruchem detektora w stole i w stojaku - Automatyczny ruch nadążny detektora w stole za poziomym ruchem lampy wzdłuż blatu stołu - Automatyczne centrowanie lampy do pionowej i poziomej pozycji detektora w stojaku oraz detektora w stole. | TAK |  |  |
|  | Zdalne autopozycjonowanie lampy w zależności od wybranego programu anatomicznego, liczba zapamiętywanych pozycji lampy RTG | MIN. 500 |  |  |
|  | System zabezpieczeń antykolizyjnych zabezpieczających przed kolizją lampy z innymi komponentami systemu jak również przed zderzeniem lampy RTG z łóżkiem mobilnym. | TAK |  |  |
|  | Wielofunkcyjny, kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 7 cali zlokalizowany na kołpaku umożliwiający pionowy odczyt i wpisywanie danych niezależnie od położenia kołpaka z lampą. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku zmiany miejsca ekspozycji: stół, stojak lub wolna ekspozycja bezpośrednio na detektorze | TAK |  |  |
|  | Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku modyfikacji parametrów ekspozycji: kV, mAs, kolimacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku danych pacjenta - min. imię i nazwisk | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru danych pacjenta, które mają być widoczne na monitorze podczas badania: data urodzenia, ID (numer identyfikacyjny), płeć, wiek | TAK/NIE |  |  |
|  | Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze na kołpaku kąta lampy, odległości SID, kąta rotacji kolumny | TAK/NIE |  |  |
|  | Możliwość indywidualnej konfiguracji wyglądu ekranu na kołpaku w zależności od potrzeb | TAK/NIE |  |  |
|  | Możliwość podglądu zdjęcia, powiększenia i pomniejszenia na ekranie dotykowym znajdującym się na kołpaku lampy | TAK/NIE |  |  |
|  | Możliwość obsługi ekranu w rękawiczkach medycznych | TAK/NIE |  |  |
|  | Centralny aretaż 3 ruchów liniowych kolumny i wysięgnika kołpaka zwalniany za pomocą jednej ręki. | TAK |  |  |
|  | Wymiary małego ogniska lampy RTG | Min. 0.6 mm |  |  |
|  | Wymiary dużego ogniska lampy RTG | Min. 1.0mm |  |  |
|  | Moc małego ogniska | Min. 30 kW |  |  |
|  | Moc dużego ogniska | Min. 60 kW |  |  |
|  | Szybkość wirowania anody | Min 8 500 obr/min |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody | Min. 350 kHU |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | Min. 75 kHU/min |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | Min. 1,5 MHU |  |  |
|  | Sygnalizacja poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy (w dowolnych jednostkach np. HU, | TAK |  |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  |  |
|  | Wstępna kolimacja ustawiana automatycznie z programów anatomicznych oraz ręcznie | TAK |  |  |
|  | Filtry dodatkowe niezasłaniające wiązki świetlnej kolimatora | MIN. 3 |  |  |
|  | Zmotoryzowane filtry wymienne w zakresie: 1mmAl+0,1 mm Cu, 1mm Al.+0,2mm Cu i 2 mm Al. Lub 1 mmAl lub odpowiednie filtry miedziane | TAK |  |  |
|  | Każdy filtr jest opisany w sposób umożliwiający natychmiastową jego identyfikację | TAK |  |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK |  |  |
|  | Światło kolimatora wyłączające się automatycznie po zaprogramowanym czasie | TAK/NIE |  |  |
|  | Miarka centymetrowa | TAK |  |  |
|  | Obrót kolimatora wokół osi pionowej ( niezależnie od obrotu lampy rtg) | MIN. +/- 45 stopni |  |  |
|  | Kolimator z przesłonami prostokątnymi automatycznie dostosowujący maksymalna wartość kolimacji programu APR z możliwością korekcji rozmiaru przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie pola obrazowania uruchamiające się automatycznie po poruszeniu stołem | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania granicy kolimacji do górnej lub dolnej krawędzi detektora (nie do środka detektora) pozwalającej na określenie górnej i dolnej krawędzi obrazu przy obrazowaniu kości długich (stitching) | TAK |  |  |
|  | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP, zintegrowany z generatorem, zapewniający przesyłanie informacji o dawce z obrazem lub kalkulacja wielkości DAP z parametrów wyjściowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczne centrowanie lampy RTG do detektora w statywie i w stole | TAK |  |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie lampy RTG za pomocą zdefiniowanych programów anatomicznych (zmotoryzowane ruchy w 5 osiach) | TAK |  |  |
|  | Kołpak wyposażony w przycisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie ekspozycji i ruchów systemów w dowolnym momencie | TAK/NIE |  |  |
|  | STÓŁ ROBOCZY RTG |  |  |  |
|  | Stół o konstrukcji jedno lub dwukolumnowej z łatwym dostępem do stołu pacjentowi, personelowi i obsłudze serwisowej | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary blatu stołu | Min. 85 x 240 cm |  |  |
|  | Pływający blat stołu | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu | Min. 280 mm |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | Min. +/-300 mm |  |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi | Max. 55 cm |  |  |
|  | Zakres pionowego ruchu blatu stołu | Min. 35 cm |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości stołu w całym zakresie | TAK |  |  |
|  | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta | Max 0.7 mm Al |  |  |
|  | Odległość górna powierzchnia blatu stołu-detektor | Max. 80 mm |  |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem w stole z zachowaniem odległości SID (Source Image Distance) – dla ekspozycji z detektorem w stole. | TAK |  |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole zgodnie z pionowym ruchem lampy RTG znajdującej się nad blatem stołu – oś lampy wycentrowana do detektora | TAK/NIE |  |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z poziomym ruchem uchwytu z detektorem w stole z zachowaniem odległości SID (Source Image Distance) – dla ekspozycji z detektorem w stole. | TAK |  |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole zgodnie z poziomym ruchem lampy RTG znajdującej się nad blatem stołu – oś lampy wycentrowana do detektora | TAK |  |  |
|  | Zakres poziomego ruchu detektora w stole | Min. 65 cm |  |  |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta dla obciążenia statycznego i dynamicznego stołu | Min. 250 kg |  |  |
|  | Stół wyposażony w min. 3-komorowy system automatyki AEC | TAK |  |  |
|  | Stół umożliwiający obrazowanie kości długich- system obrazowania pozwalający na automatyczne uzyskanie jednego (sklejonego) obrazu oraz możliwość robienia zdjęć telemetrycznie kończyn dolnych system obrazowania pozwalający na automatyczne uzyskanie jednego (sklejonego) obrazu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęcia całego pacjenta (min. 180 cm) bez jego przemieszczania | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi. Podać parametry kratki | Ogniskowa kratki w zakresie 100 cm≤ f0≤ 115cm MIN. 40l/cm, R 10:1 |  |  |
|  | Przyciski nożne do sterowania ruchami stołu niezintegrowane ze stołem- na kablu lub bezprzewodowe, lub przyciski nożne zintegrowane ze stołem | TAK |  |  |
|  | Pilot na kablu służący do ręcznego sterowania ruchami stołu oraz kolimatorem, z uchwytem do umieszczenia pilota z boku blatu stołu | TAK/NIE |  |  |
|  | Stół wyposażony w uchwyt do wykonywania zdjęć bocznym promieniem wykonywanych na stole, z możliwością regulacji kąta położenia kasety względem płaszczyzny stołu, mocowanie do stołu oraz możliwość wykonywania zdjęć bazowym promieniem na łóżku. | TAK/NIE |  |  |
|  | Stół wyposażony w pas uciskowy samozwijający się | TAK/NIE |  |  |
|  | Wyposażenie stołu w komplet uchwytów do rąk pacjenta. | TAK/NIE |  |  |
|  | Zestaw pozycjonerów dla pacjenta: podgłówek, klin, prostopadłościan | TAK/NIE |  |  |
|  | Stół wyposażony w przycisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie ekspozycji i ruchów systemów w dowolnym momencie | TAK/NIE |  |  |
|  | System antykolizyjny zabezpieczający przed zderzeniem komponentów systemu rtg | TAK/NIE |  |  |
| # II STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego | TAK |  |  |
|  | Statyw zamocowany na stałe do podłogi | TAK |  |  |
|  | Zmotoryzowany przesuw detektora w pionie w zakresie | Min. 150 cm |  |  |
|  | Uchwyt górny do rąk pacjenta | TAK |  |  |
|  | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi | Max. 35 cm |  |  |
|  | Automatyka AEC min 3 komorowa | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi, umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc min. z 170 cm. Podać parametry kratki | ≥ 40 lp./cm, R 10:1 |  |  |
|  | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta statywu | Max. 0,8 mm Al |  |  |
|  | Uchylny panel –zakres regulacji | Min. ≥+90/-20º |  |  |
|  | Zmotoryzowany albo manualny ruch pochylenia panela | TAK |  |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie statywu w pozycji poziomej w przypadku detektora zabudowanego na stałe w statywie lub detektor mobilny | Min. 20 kg |  |  |
|  | Nadążanie lampy za położeniem detektora znajdującego się w ściance | TAK |  |  |
|  | Synchronizacja ruchu pionowego detektora z obrotem lampy rtg przy obrazowaniu kości długich i zdjęć sylwetkowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczny dobór liczby wykonywanych zdjęć do obszaru badania przy obrazowaniu kości długich i zdjęć sylwetkowych | TAK |  |  |
|  | Określenie zakresu badanego obszaru za pomocą wskaźnika laserowego | TAK |  |  |
|  | Przyciski nożne lub ręczne do sterowania ruchem szuflady w statywie płucnym | TAK |  |  |
|  | Pilot do sterowania funkcjami statywu płucnego | TAK |  |  |
|  | Statyw wyposażony w przycisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie ekspozycji i ruchów systemów w dowolnym momencie | TAK |  |  |
| # III DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |  |
|  | Jednoelementowy, elektroniczny płaski detektor wykonany w technologii aSi | TAK |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | TAK |  |  |
|  | Wymiar aktywnego obszaru obrazowania | min. 40x40 cm |  |  |
|  | Współczynnik DQE dla 0 lp/mm | Min 60% |  |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela | Max. 200 µm |  |  |
|  | Matryca obrazowania detektora | Min. 4 MPix |  |  |
|  | Głębokość akwizycji | Min.14 bit |  |  |
|  | Czas wyświetlania pełnego obrazu | Max. 9 s |  |  |
|  | Detektor mobilny | TAK |  |  |
| # IV DETEKTOR CYFROWY W STOLE KOSTNYM |  |  |  |  |
|  | Jednoelementowy, elektroniczny płaski detektor wykonany w technologii aSi | TAK |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | TAK |  |  |
|  | Wymiary aktywnego obszaru obrazowania | MIN. 35x43 cm |  |  |
|  | Współczynnik DQE dla 0lp/mm | Min. 60% |  |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela | Max. 200 µm |  |  |
|  | Matryca obrazowania detektora | Min. 4 MPix |  |  |
|  | Głębokość akwizycji | Min. 14 bit |  |  |
|  | Detektor mobilny, wyjmowany do pracy poza stołem pracujący w technologii bezprzewodowej | TAK |  |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowego detektora z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu | TAK |  |  |
|  | Autodetekcja promieniowania – brak konieczności integracji z detektorem | TAK |  |  |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne baterie (min. 2 baterie) które można ładować w nastołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V. | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa do zdjęć wykonywanych poza statywem | TAK |  |  |
|  | Ciężar detektora wraz z baterią | MAX. 4,5 kg |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego na nim | Min. 150kg |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim (nacisk na powierzchnię o średnicy 40 mm) | Min. 100 kg |  |  |
|  | Czas podglądu obrazu | MAX. 5 s |  |  |
|  | Czas wyświetlania pełnego obrazu | MAX. 9 s |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed utratą obrazu w przypadku zerwania połączenia sieciowego (braku dostępu do sieci) zapewniające zachowanie ostatniego obrazu i automatyczne przesłanie go do konsoli operatora po odzyskaniu połączenia sieciowego | TAK/NIE |  |  |
|  | Liczba ekspozycji możliwa do wykonania na jednej baterii | Min. 140 ekspozycji |  |  |
|  | Ładowanie detektora w stole | TAK |  |  |
|  | Świetlna sygnalizacja gotowości detektora do ekspozycji | TAK/NIE |  |  |
| Stacja techniczna |  |  |  |  |
|  | Konsola technika zintegrowana z systemem RTG obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  |  |
|  | Monitor LCD do obsługi aparatu | Min. 1 monitor, min 19”, rozdzielczość min. 1,3 MP |  |  |
|  | Dźwiękowa i świetlna sygnalizacja ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Pojemność dysku obrazowego | MIN. 10 000 obrazów |  |  |
|  | Możliwość zmiany danych pacjenta po ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazów | TAK |  |  |
|  | Możliwość umieszczania znaczników, wprowadzanie komentarzy | TAK |  |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z szpitalnego systemu HIS / RIS za pomocą interfejsu DICOM WORKLIST (Licencja DICOM WORKLIST i MPPS) oraz manualna | TAK |  |  |
|  | Adnotacje na obrazach | TAK |  |  |
|  | Obracanie i powiększanie obrazów | TAK |  |  |
|  | Automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane przez użytkownika serwery PACS | TAK |  |  |
|  | Funkcje DICOM Send, Print, Store, Storage commitment, MPPS, WORKLIST | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do obrazowania kości długich i wykonywania zdjęć sylwetkowych na stole i statywie zapewniające automatyczne „sklejanie” obrazów | TAK |  |  |
|  | Zasilacz UPS o parametrach zapewniających zapisanie badań | TAK |  |  |
|  | Podłączenie konsoli do szpitalnego systemu PACS i RIS oraz jej konfiguracja. Możliwość zmiany parametrów serwerów PACS i WORKLIST przez użytk. | TAK |  |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR | TAK |  |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | TAK |  |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja na CD-R i/ lub DVD-R z przeglądarką DICOM | TAK |  |  |
|  | Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub lekarza | TAK |  |  |
|  | Interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim lub piktogramy | TAK |  |  |
|  | ROBOT DO DRUKOWANIA PŁYT 2 SZTUKI |  |  |  |
|  | Wbudowane napędy optyczne (nagrywarki), min 2 szt., format płyt DVD/CD, opcja Blue-ray | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana (wbudowana w urządzenie) drukarka o rozdzielczości min. 4800 DPI z oddzielnymi zasobnikami na atramenty kolorowe i czarny | TAK |  |  |
|  | Zasobnik na 100 czystych płyt (magazynek podawczy) min 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Zasobnik na 100 nagranych płyt (magazynek odbiorczy) min 1 szt. | TAK |  |  |
|  | W pełni automatyczna praca: automatyczne pobieranie, nagrywanie, drukowanie i odkładanie wyprodukowanych płyt do magazynka odbiorczego | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdalnego zarządzania | TAK |  |  |
|  | Interfejs USB 3.0 | TAK |  |  |
|  | Podłączenie do sieci Ethernet za pomocą komputera sterującego | TAK |  |  |
|  | Komputer sterujący: - Obudowa typu mikrowieża, monitor LCD min 22" z funkcją zmniejszającą emisję światła niebieskiego obniżającą zmęczenie oczu, klawiatura, myszka - Procesor min: dwurdzeniowy - RAM min: 4GB z możliwością rozbudowy do 32GB - Dyski twarde min: 2 x 500GB - Gigabitowa karta sieciowa zintegrowana - System operacyjny z interfejsem graficznym i aktualnym wsparciem technicznym - Nagrywarka DVD; - Port USB 3.0 | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające stworzenie własnego projektu nadruku | TAK |  |  |
|  | Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych: - 600 szt. płyt do nadruku atramentowego (białe) - zestaw wkładów atramentowych: czarny (1 szt), CMY (2 szt.) | TAK |  |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS | TAK |  |  |
| Stacja diagnostyczna ( 3 monitory ) |  |  |  |  |
|  | Obudowa typu Tower | TAK |  |  |
|  | Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.50GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10000 punktów z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 2133MHz z kontrolą parzystości ECC. | TAK |  |  |
|  | Pamięć RAM DDR4 2x4GB 2133 MHz ECC niebuforowane możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę | TAK |  |  |
|  | Karta graficzna zintegrowana z procesorem | TAK |  |  |
|  | Porty: Z przodu obudowy: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Power USB 2.0, 1x Wejście mikrofonowy, 1x Wyjście słuchawkowe, 1x Czytnik kart SD zlicowany z obudową (nie zajmujący żadnego slotu 2,5”, 3,5” 5,25”) Z tyłu obudowy: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x DVI-I singiel link, 2x DisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny), 1x Wejście audio, 1x Wejście audio, 1x Wejście mikrofonowe, 2x PS2 (klawiatura i mysz) 1x RJ45 1Gb Ethernet Wewnętrzne na płycie głównej: 1xUSB 3.0, 3xUSB 2.0 | TAK |  |  |
|  | Dysk twardy: Min. 2x1TB SATA III 7200 obr./min., Konfiguracja dysków - RAID 1 Maxymalnie 4x port SATA 6Gb/s | TAK |  |  |
|  | Porty rozszerzeń: 1x PCI Express Generacja 3 x16 1x PCI Express Generacja 3 x4 elektryczne/x16 złącze mechaniczne 1x PCI Express Generacja 3 x4 elektryczne/x4 złącze mechaniczne 1x PCI Express Generacja 3 x1 1x PCI 32bit (opcjonalnie) 1x M.2 (PCI Express Generacja 3 x4; obsługa pamięci do 110 mm długości) Zatoki zewnętrzne: 2x 5,25” 1x 9,5 mm Slim Optical Drive Bay Zatoki wewnętrzne: 2x 3,5” | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet | TAK |  |  |
|  | Nagrywarka DVD +/- RW DL Slim ODD | TAK |  |  |
|  | System operacyjny z interfejsem graficznym i aktualnym wsparciem technicznym | TAK |  |  |
|  | Zasilacz 400W o sprawności minimum 90% | TAK |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera | TAK |  |  |
|  | Dedykowana przez producenta monitorów karta medyczna o następujących wymaganiach: - PCI Express x 16 Gen 3.0, - Pamięć DDR5 2GB, - 4 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort, - Możliwość podłączenia 6 monitorów jednocześnie, - Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7(32/64 bit) Windows 8.1 (32/64 bit), - Pobór mocy do 50W - Karta nisko-profilowa (Low Profile) | TAK |  |  |
|  | 3 x Medyczny LCD monitor monochromatyczny min. 21” o rozdzielczości 1600x1200 i jasności min. 1200 cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM. Licznik rzeczywistego czasu pracy monitora w OSD. LUT 13-bitowy, Matryca 10-bitowa, certyfikat Medical Device Class I, | TAK |  |  |
|  | 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. | TAK |  |  |
|  | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy | TAK |  |  |
|  | Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego, uruchamiana z menu monitora . | TAK |  |  |
|  | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | TAK |  |  |
|  | Wymagane złącza1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream | TAK |  |  |
|  | Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np.:CT,CR | TAK |  |  |
|  | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika | TAK |  |  |
|  | Czujnik mierzący jasność otoczenia | TAK |  |  |
|  | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED | TAK |  |  |
|  | Komplet kabli zasilających i połączeniowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość zintegrowania z obudową monitorów diagnostycznych opcjonalnego oświetlenia obszaru za monitorem, z dodatkowym punktowym oświetleniem przestrzeni roboczej przed monitorem na elastycznym ramieniu, z możliwością regulacji poziomu jasności i opcją selektywnego wyłączenia obu podświetleń. | TAK |  |  |
|  | Monitor LCD min.22” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1680x1050, wielkość piksela 0,282 mm, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1 | TAK |  |  |
|  | Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE1 w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania | TAK |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać minimum 4gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio 6 i 11 minut dla obciążenia 70% i 50%) i 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1) | TAK |  |  |
|  | Funkcja odłączania urządzeń peryferyjnych w czasie czuwania. Możliwość montażu naściennego lub w szafie montażowej przy zastosowaniu dodatkowego zestawu montażowego. | TAK |  |  |
|  | Drukarka zdjęć RTG – 2 SZTUKI |  |  |  |
| V. OPROGRAMOWANIE LEKARSKIEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną | TAK |  |  |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej | TAK |  |  |
|  | Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych | TAK |  |  |
|  | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które są przechowywane lokalnie; | TAK |  |  |
|  | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - rodzaj badania | TAK |  |  |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | TAK |  |  |
|  | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - jak korzystać z systemu pomocy - opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - nawigacja po systemie - wyszukiwanie badań - odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań | TAK |  |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | TAK |  |  |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | TAK |  |  |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: - funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, - funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, - funkcja podglądu wydruku, - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 obiektów na wydruk. | TAK |  |  |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | TAK |  |  |
|  | Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny” | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie, | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, | TAK |  |  |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | TAK |  |  |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), | TAK |  |  |
|  | Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli, - interpolacji. | TAK |  |  |
|  | Pomiar kątów | TAK |  |  |
|  | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | TAK |  |  |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | TAK |  |  |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | TAK |  |  |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo | TAK |  |  |
|  | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia | TAK |  |  |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | TAK |  |  |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami: - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). | TAK |  |  |
|  | Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania | TAK |  |  |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import kolorowego lub monochromatycznego formatu TIFF, - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii. | TAK |  |  |
|  | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania | TAK |  |  |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie min. IIa lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie min. IIa stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |  |
| VI. AKCESORIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Zestaw indywidualnej ochrony radiologicznej składający się z: - Fartuch dwustronny zamknięty, 60x120 cm, przód 0,35 mm Pb tył 0,25 mm Pb - Fartuch dwustronny dziecięcy zamknięty, 46x60 cm przód 0,35 mm Pb tył 0,25 mm Pb - osłona tarczycy – śliniak 12 cm, 0,35 mm Pb - osłona na gonady 1,0 mm Pb | TAK |  |  |
|  | Komplet sprzętu i wyposażenia do wykonywania testów podstawowych zestawu cyfrowego | TAK |  |  |
|  | Dwukierunkowy interkom | TAK |  |  |
| VII.WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
|  | Okres pełnej gwarancji na wszystkie oferowane komponenty systemu, wraz z lampą RTG i detektorami (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia) Okres pełnej nieodpłatnej gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji nie krótszej niż 5 lat. | min. 5 lat podać |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 24 godziny | TAK |  |  |
|  | Czas naprawy od momentu zgłoszenia awarii maks. 48 godz. Podać w pełnych godzinach. | TAK |  |  |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 876 tekst jednolity ze zmianami) | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatem w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |  |
|  | Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem po instalacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego przez okres 5 dni | TAK |  |  |
|  | Możliwość usuwania zdalnie drobnych usterek | NIE/TAK |  |  |

Ogółem wartość netto – Stacja diagnostyczna ( 3 monitory )……………………………….

Stawka podatku  VAT %  ............................................

Ogółem wartość brutto- Stacja diagnostyczna ( 3 monitory )………………………………

Ogółem wartość netto – Robot do drukowania płyt 2 szt. ……………………………….

Stawka podatku  VAT %  ............................................

Ogółem wartość brutto- Robot do drukowania płyt 2 szt ………………………………

Ogółem wartość netto – Stacja techniczna . ……………………………….

Stawka podatku  VAT %  ............................................

Ogółem wartość brutto- Stacja techniczna ………………………………

Ogółem wartość netto – Kolumna sufitowa RTG . ……………………………….

Stawka podatku  VAT %  ............................................

Ogółem wartość brutto- Kolumna sufitowa RTG ………………………………

Ogółem wartość netto –Stół roboczy  RTG . ……………………………….

Stawka podatku  VAT %  ............................................

Ogółem wartość brutto- Stół roboczy  RTG ………………………………

Ogółem wartość netto –Drukarka zdjęć RTG 2 sztuki . ……………………………….

Stawka podatku  VAT %  ............................................

Ogółem wartość brutto- Drukarka zdjęć RTG 2 sztuki ………………………………

W podane wartości powyżej  Wykonawca podaje cały koszt wyspecyfikowanego urządzenia w tabeli  z wszystkimi kosztami jakie poniesie oddając urządzenie (Wyposażenie pracowni RTG) do eksploatacji oraz udzielonej gwarancji.

Ogółem wartość netto Pak Nr 16  ……………………………….

Stawka podatku  VAT %  ............................................

Ogółem wartość brutto Pak Nr 16 ………………………………

W cenę Wykonawca wlicza:

- nieniszczący  demontaż obecnego urządzenia  posiadanego przez Zamawiającego aparatu RTG wraz wyposażeniem i przetransportowanie go do miejsca wskazanego w obrębie budynków  szpitalnych, urządzenie przetransportowane w miejsce wskazane przez Zamawiającego w  takim stanie technicznym i wizualnym  jak  przed rozpoczęciem demontażu.

- przystosowanie (modernizacja/adaptacja) pomieszczenia pracowni RTG dla potrzeb nowego  aparatu RTG z wyposażeniem jeśli  dostarczony aparat, wyposażenie będzie wymagało takich modernizacji adaptacji.

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu-  miejscu ,

- dostawa, montaż i uruchomienie nowego  aparatu RTG z wyposażeniem oraz podłączenie do systemu RIS/PACS  Zamawiającego ( producent  CGM LUBLIN ) Zamawiającego  przez protokół  HL7  , wdrożenie  (kompleksowe) podłączenie oraz licencja bezterminowa po stronie Wykonawcy,

- po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp. przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia,

- wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych i przekazanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu,

- dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie,

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie gwarancji nie krótszym niż 5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

Szkolenie specjalistyczne dla personelu Zamawiającego z obsługi aparatu:

- przez 3 dni po 5 godz. dziennie od uruchomienia aparatu

w terminie uzgodnionym z użytkownikiem do 15 h w pracowni RTG

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania zamówienia   (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  do 15 czerwca 2019r

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie.

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

.......................................................	                                                                                           .............................................................

miejscowość, data				                                            pieczęć Wykonawcy  oraz podpis osoby uprawnionej