Zał. Nr 2

Pak Nr 21 – Monitor intensywnego nadzoru  – 15 sztuki

Fabrycznie nowe  wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r – podać ......................................

(podać producenta )………………………………

Nazwa własna oraz numer katalogowy    ( podać ) ……………………………………………….

Parametry Kardiomonitora

| Lp. | Parametr/opis | Potwierdzenie | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane ogólne aparatu |  |  |
| 8. | Kardiomonitor modułowy- 15 sztuk z min. 4 portami na moduły, wyposażony w rączkę lub uchwyt do przenoszenia – możliwa wymiana modułów w locie, w trakcie pracy urządzenia | tak |  |
| 9. | Waga maks. 11 kg | tak |  |
| 10. | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 17” lub większy, rozdzielczość 1280x1024 pixeli | tak |  |
| 11. | Obsługa za pomocą pokrętła nawigacyjnego i klawiszy szybkiego dostępu oraz przy pomocy ekranu dotykowego, menu i oprogramowanie w języku polskim/angielskim | tak |  |
| 12. | Jednoczesna prezentacja min. 10 krzywych na ekranie | tak |  |
| 13. | Co najmniej 168-godzinne trendy ( graficzne i tabelaryczne ) wszystkich mierzonych parametrów, rozdzielczość 1-60 minut | tak |  |
| 14. | Prezentacja krótkich odcinków trendów towarzyszących krzywym dynamicznym wyświetlanym na ekranie, możliwość wyboru skali czasowej w zakresie min. 5-120 minut, z rozdzielczością maksymalną min. 5 sekund | tak |  |
| 15. | Pamięć wewnętrzna: - min. 120 epizodów arytmii z zapisem krzywych z okresu min. 8 sekund - min. 1000 grup pomiarów NIBP Możliwość przeglądania na ekranie danych i krzywych z pamięci wewnętrznej | tak |  |
| 16. | Napęd kart pamięci zewnętrznej typu SD | tak |  |
| 17. | Min. 4 porty USB – możliwość podłączenia klawiatury i myszki | tak |  |
| 18. | Alarmy wielostopniowe wizualne i dźwiękowe wszystkich parametrów , trzystopniowe z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe; możliwość regulacji głośności alarmu | tak |  |
| 19. | Min. 5 predefiniowanych ekranów użytkownika: standard, duże cyfry, oksykardiorespirogram, 7 odprowadzeń EKG, trendy | tak |  |
| 20. | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania ekranów użytkownika z możliwością zapamiętania w pamięci wewnętrznej | tak |  |
| 21. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne | tak |  |
| 22. | Komunikacja w języku polskim | tak |  |
| 23. | Każdy kardiomonitor wyposażony w wieloparametrowy moduł transportowy z ekranem min. 3,5”, monitorowanie EKG 3/5 odprow., SpO2, NIBP, 2 x temperatura, respiracja, IBP z zasilaniem akumulatorowym zapewniającym min.60 minut monitorowania. | tak |  |
|  | Warunki pracy |  |  |
| 24. | Zasilanie 230V/50Hz oraz z wbudowanego akumulatora, czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min.60 minut | tak |  |
| 25. | Klasa ochronności I zgodnie z PN-EN 60601-1 i PN-EN 60601-1-2 | tak |  |
| 26. | Stopień ochrony: CF: EKG, RESP, TEMP, IBP, NIBP, SpO2, ICG BF: gazy anestetyczne, CO2 | tak |  |
| 27. | Warunki pracy: temperatura otoczenia od 5 do 45ºC wilgotność względna od 15 do 85% | tak |  |
|  | Moduł EKG |  |  |
| 28. | Możliwość jednoczesnej prezentacji 7 kanałów EKG | tak |  |
| 29. | Pełen zakres częstości akcji serca | tak |  |
| 30. | Zakres regulacji wzmocnienia EKG min. 2,5 do 40 mm/mV | tak |  |
| 31. | Prędkość przesuwu krzywej EKG na ekranie min.12,5 do 50 mm/sek. | tak |  |
| 32. | Wykrywanie min.18 kategorii arytmii | tak |  |
| 33. | Analiza odcinka ST ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | tak |  |
| 34. | Zakres pomiaru odcinka ST min. -2 mV do +2 mV | tak |  |
|  | Moduł pomiaru oddechu |  |  |
| 35. | Metoda pomiarowa z wykorzystaniem elektrod EKG | tak |  |
| 36. | Pełen pomiar częstości oddechu | tak |  |
| 37. | Regulacja amplitudy krzywej oddechowej min. x1 do x4 ( co najmniej 3 ustawienia ) | tak |  |
| 38. | Wybór pary odprowadzeń do pomiaru oddechu respiracji ( bez przepinania elektrod ) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą, co najmniej 2 pary podprowadzeń | tak |  |
| 39. | Opóźnienie alarmu bezdechu regulowane w zakresie min. 10 – 60 sek. | tak |  |
|  | Moduł pomiaru temperatury |  |  |
| 40. | Min. 2 kanały pomiarowe | tak |  |
| 41. | Pomiar w zakresie min. 0 - 50ºC ? | tak |  |
| 42. | Na wyposażeniu czujnik powierzchniowy – 1 sztuka i głęboki – 1 sztuka | tak |  |
|  | Moduł pomiaru ciśnienia NIBP |  |  |
| 43. | Wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | tak |  |
| 44. | Zakres pomiaru min. 10 – 300 mmHg ? | tak |  |
| 45. | Pomiar ciągły ( 5 minut ), na żądanie, automatyczny w określonych odstępach czasu w zakresie 1 min. do 12 godzin ( min.12 wartości ) | tak |  |
| 46. | Pomiar wartości pulsu w zakresie 40 – 240 / minutę | tak |  |
| 47. | Funkcja stazy – czas podtrzymania ciśnienia w mankiecie min. 180sekund | tak |  |
|  | - mankiety: - 2szt. duże, - 1szt.średnia, - 1szt. bardzo duża | tak |  |
|  | Moduł pomiaru ciśnienia IBP |  |  |
| 48. | Min. 2 Kanały pomiarowe | tak |  |
| 49. | Zakres pomiaru min. -50 do ̃ +300 mmHg | tak |  |
| 50. | Dokładność pomiaru +/-2 mmHg lub 2% | tak |  |
| 51. | Czułość wejściowa 5µV/V/mmHG | tak |  |
| 52. | Prezentacja fali ciśnienia | tak |  |
| 53. | Na wyposażeniu komplet akcesoriów oraz dodatkowo 1 przetwornik do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego | tak |  |
|  | Moduł pulsoksymetru SpO2 + 1 czujnik Nellcor |  |  |
| 54. | Pomiar w technologii Nellcor lub Masimo zakresie min. 1 – 100% | tak |  |
| 55. | Pomiar pulsu min. 0 – 300 bpm | tak |  |
| 56. | Min. 3 wartości czasu uśredniania pomiaru SpO2 | tak |  |
| 57. | Akustyczna sygnalizacja wartości saturacji | tak |  |
| 58. | Prezentacja fali tętna obwodowego | tak |  |
|  | Dodatkowe wymagania |  |  |
| 68. | Uchwyt ścienny z możliwością szybkiego wpięcia/wypięcia kardiomonitora do kolumny | tak |  |
| 69. | Stacja dokująca na monitor transportowy zapewniająca ciągłość pracy modułu transportowego do każdego monitora + monitor transportowy | tak |  |
|  | Dodatkowe opcje/wyposażenie |  |  |
| 70. | Pulsoksymetria w technologii Nellcor/Masimo, rzut serca lub ICG, kapnometria w strumieniu głównym , bocznym, Microstream | tak |  |
| 71. | Możliwość wpięcia do systemu centralnego monitorowania przewodowo oraz bezprzewodowo | tak |  |
|  | Centrala monitorująca 3 sztuki |  |  |
| 72. | 1 kolorowy monitor o przekątnej min.19 cali. Komputer klasy PC, dysk twardy min. 300 GB, min 1 GB RAM, CD-ROM, klawiatura, mysz, Windows XP lub Windows 2000, drukarka laserowa, dodatkowe urządzenie ( np. monitor ) kopiujące o przekątnej min. 32 cali – możliwość obsługi minimum 7 kardiomonitorów bez ponoszenia dodatkowych opłat. | tak |  |
| 73. | Historia minimum monitorowanych pacjentów | tak |  |
| 74. | Zapis zdarzeń alarmowych dla każdego monitorowanego stanowiska | tak |  |
| 75. | Zapis trendów dla każdego monitorowanego stanowiska | tak |  |
| 76. | Podgląd wstecz krzywych dynamicznych EKG | tak |  |
| 77. | Możliwość ustawiania granic alarmowych z pozycji centrali | tak |  |
| 78. | Alarmy: sygnalizacja optyczna i akustyczna. Min. 3 kategorie alarmów | tak |  |
| 79. | Możliwość podglądu wszystkich krzywych dla jednego pacjenta | tak |  |
| 80. | Możliwość zamrożenia krzywych | tak |  |
| 81. | Podgląd wybranej przez użytkownika ilości stanowisk jednocześnie | tak |  |
| 82. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach | tak |  |
| 83. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego UPS -35 minut | tak |  |
| 84. | System jest zgodny z wymogami ustawy o Informatyzacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2018 poz.1515 z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Kompatybilność ze standardami HL 7 |  |  |

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego miejscu, pomieszczeniu /pomieszczeniach,

- po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp. przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia,

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń.

- komunikacja pomiędzy kardiomonitorami a centralami  przez sieć Ethernet.

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzeń  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

Podać okres ( minimum 5 lat ) ..............................

Termin wykonania zamówienia do  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  15.06.2019

Ogółem wartość netto   ……………………………….

Stawka podatku VAT %   .............................

Ogółem wartość brutto   ……………………………….

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie.

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

............ ...............                                       .............................................................

miejscowość, data		     pieczęć Wykonawcy  oraz podpis osoby upoważnionej