Zał.  Nr 2- Pak Nr  3- Łóżko wielofunkcyjne   OIOM  z napędem elektrycznym  – 34 sztuki

Łóżka wielofunkcyjne  to -  łóżko  wyposażone   w materac,  szafkę i stolik składany

Fabrycznie nowe  wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r (podać producenta)……………………

Nazwa własna oraz numer katalogowy   ( podać ) ……………………………………………….

Nazwa Wykonawcy  : ........................................

Rok produkcji:  ........................................

Kolor łóżek oraz szafek uzgodniony po podpisaniu umowy

Opis :

- łóżko szpitalne posiada leże 4 segmentowe - leże 4 segmentowe posiadające 3 ruchome segmenty (oparcie pleców, ud i podudzi).

- Segmenty leża wypełnione płytą z wodoodpornego tworzywa HPL lub z siatki mocowanej na stałe. Regulacje wysokości, przechyłów wzdłużnych, segmentów oparcia pleców, ud realizowane są przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem.

- Regulacja segmentu podudzia realizowana jest przy pomocy mechanizmu zapadkowego.

- Konstrukcja łóżka wykonana jest z prostokątnych profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Łóżko posiada sterownik ręczny z możliwością blokowania wszystkich funkcji regulacyjnych przez personel medyczny.

- Łóżko posiada funkcję autokontur: jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym, funkcję CPR segmentu oparcia pleców i ud przy pomocy dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka.

- W łóżku znajduje się bateria umożliwiająca wykonanie podstawowych ruchów leżem i segmentami w czasie, gdy łóżko nie jest podłączone do zasilania sieciowego.

- Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia umieszczona jest na całej ich długości i szerokości.

- Szczyty łóżka są łatwo odejmowalne jednym ruchem.

- Łóżko wyposażone jest w koła jezdne o średnicy 125 mm, w obudowie tworzywowej, niebrudzące powierzchni, w układ centralnego hamulca zapewniający pewne blokowanie łóżka 4 kół (jedno z kół z możliwością ustawienia jako koło do jazdy kierunkowej) lub koła z indywidualną blokadą wszystkich kół (hamulec przy każdym kole).

- Boki kół osłonięte są tworzywowymi osłonami. Łóżka może zostać wyposażone dodatkowo w podwójną ramę wyciągową. Elementami odbojowymi chroniącymi łóżko przed uszkodzeniami są: krążki odbojowe łóżka elastyczne oraz listwy odbojowe po bokach łóżka.

Dane techniczne :

- Całkowita długość- 2180mm.

- Całkowita szerokość – 960 mm.

- Wymiary leża 2000x850mm

- Zakres regulacji wysokości 350 do 810 mm.

- Regulacja oparcia pleców  - 00 do 740

- Regulacja oparcia uda   - 00 do 440

- Regulacja oparcia  podudzia - 240

- Trendelenburg - 180

- Anty-Trendelenburg- 180

- Autoregresja opcja pleców – 110 mm

- Autoregresja segmentu uda – 50mm

- Średnica kół jezdnych – 125 mm

- Maksymalne obciążenie 220kg

Wyposażenie łóżka

Materac przeciwodleżynowy pasywny o następujących parametrach:

- wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka

- grubość min 100 mm

- dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 180 kg

- wkład – pianka

- pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej 35 kg/m3

- bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu,

- wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych,

- pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2,

- wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny),

- oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze,

- przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C,

- pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą,

- materiał pokryty powłoką  o właściwościach antybakteryjnych  i przeciwgrzybicznych odporny na przenikanie mikroorganizmów,

- odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru,

- pranie w temp. do 95°C,

- odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C,

- pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty,

- atest higieniczny na wkład – dołączyć do oferty.

Łóżko wyposażone w szafkę i stolik składany umożliwiający komunikację:

- Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV,

- Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym, z możliwością wyboru kolorów z palety,

- Blat szafki oraz półka boczna wykonane z płyty meblowej, z możliwością wyboru kolorów zakończony tworzywową obramówką PCV,

- Szerokość całkowita szafki: 410 mm (+/-30 mm), szerokość szafki wraz z mechanizmem blatu bocznego 550 mm (+/-30 mm),

- Wysokość całkowita szafki: 840 mm (+/-30 mm)

- Głębokość szafki: 410 mm (+/- 30 mm)

- Wymiary blatu bocznego 550x360 (+/-20mm)

- Blat boczny posiadający bezstopniową  regulację wysokości w zakresie 750-1140mm (+/-20mm) oraz z możliwością regulacji pochylenia kąta pochylenia blatu o 30 lub 60 stopni,

- Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym, wysokość szuflady min. 110 mm

- Pomiędzy szufladą a komorą zamykaną drzwiczkami wolna przestrzeń na podręczne rzeczy – wysokość półki min. 100 mm

- Komora zamykana drzwiczkami o wysokości min. 330 mm

- Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników

- Szafka przejezdna. Podstawa szafki wyposażona w pięć kół tworzywowych o średnicy min 50mm, (cztery pod korpusem szafki, jedno koło pod podporą blatu bocznego) bieżnik kół wykonany z tworzywa niebrudzącego powierzchni,

- Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub  pojemników urologicznych  wykonana z siatki stalowej z pręta o średnicy 4 mm, pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem   przedmiotów, ulokowana poniżej skrzyni w odległości 115 mm (+/- 5 mm).

- Szafka z możliwością w późniejszym czasie  zamiany stron montażu blatu bocznego, i kierunku otwierania się drzwi półki  (ustawienie prawo i lewostronne) bez konieczności dokonywania przeróbek konstrukcyjno technologicznych;

- Pozostałe wymagania:

- Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

Podać okres gwarancji  ( minimum 5 lat ) ..............................

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali/salach,

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń.

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania zamówienia do  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  15.06.2019

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie.

.

ogółem wartość netto 1 sztuki   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

ogółem wartość netto Pak  Nr 3   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto Pak Nr 3   ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca