Załącznik Nr 2-  Pak Nr 6- Respirator Transportowy, kliniczny – 4 sztuki

Urządzenie  fabrycznie nowe wyprodukowane  nie wcześniej niż. 2018 (podać)…………………

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model, Numer katalogowy:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-EN 794-3 | TAK |  |
| 2 | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu | TAK |  |
| 3 | Maksymalna waga respiratora ≤4kg | TAK |  |
| 4 | Tryb IPPV/ CMV | TAK |  |
| 5 | Funkcja automatyczna blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 6 | Minimalna objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza niż 150 ml | TAK |  |
| 7 | Wentylacja bierna 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| 8 | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” - podciśnienie max. 3 cmH2O | TAK |  |
| 9 | Układ pacjenta z zaworem antyinhalacyjnym - możliwość wentylacji biernej 100% tlenem w atmosferze skażonej | TAK |  |
| 10 | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej | TAK |  |
| 11 | Zakres regulacji częstości oddechowej min. 8-40 cykli/min. | TAK |  |
| 12 | Zakres regulacji objętości oddechowej min. 100 - 1300 ml | TAK |  |
| 13 | Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cmH2O | TAK |  |
| 14 | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) | TAK |  |
| 15 | Przepływ w trybie wentylacji biernej (na żądanie) regulowany automatycznie w funkcji podciśnienia w układzie oddechowym, min. 0-100 l/min |  |  |
| 16 | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 17 | Alarmy (dopuszcza się elektryczne zasilane modułu alarmów): - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu, - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia), - stałego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 18 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK |  |
| 19 | Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI (rezonans magnetyczny) o natężeniu pola do min. 3 Tesli | TAK |  |
| 20 | Silikonowy układ pacjenta do sterylizacji w autoklawie, długość min. 120 cm | TAK |  |
| 21 | Przewód zasilający zakończony wtykiem szybkozłącza AGA, długość min. 120 cm | TAK |  |
| 22 | Przenośny zestaw tlenowy: | TAK |  |
|  | torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy | TAK |  |
|  | butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm | TAK |  |
|  | reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem | TAK |  |
| 23 | Okres pełnej nieodpłatnej gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji nie krótszej niż 5 lat. | Podać okres ( minimum 5 lat ) |  |

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez Zamawiającego miejscu, pomieszczeniu/salach

- w sytuacji uszkodzenia pomieszczeń w których były montowane respiratory Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu pierwotnego,

- wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych i przekazanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu, jeśli przepisy dotyczące tego typu urządzenia oraz użytkowania go w placówkach służby zdrowia są wymagane,

- dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej.

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie gwarancji nie krótszym niż 5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Termin wykonania zamówienia   (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  do 15 czerwca 2019r

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę . 
W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane   w pakiecie .

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

ogółem wartość netto 1 sztuki   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

Ogółem wartość netto Pak Nr 6 ……………………………….

Stawka podatku  VAT %  ............................................

Ogółem wartość brutto Pak Nr 6 ………………………………

.............................................................

...........................	                                        ..................................

miejscowość, data			pieczęć Wykonawcy  oraz podpis osoby uprawnionej