Zał. Nr 2- Pak Nr 9 – Stół operacyjny uniwersalny  – 2 sztuki

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r (podać producenta, rok produkcji)………………………………

Nazwa własna oraz numer katalogowy  stołu  ( podać ) ……………………………………………….

Parametry

Stół operacyjny elektromechaniczny/ elektro hydrauliczny , sterowanie z pilota góra/dół, przechyły antytrendelenburga/Trendelenburga, przechyły boczne, przechył wzdłużny, sterowanie manualne lub z pilota : segment pleców, podgłówek, podnóżki niezależnie. Nośność stołu nie mniejsza niż 160kg. Blat przezierny dla RTG, odejmowalne materace, konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej. Akumulator  umożliwiający pracę minimum 24h, ładowanie z sieci 230V.

Regulacja wysokości:

Parametry pracy:

720-1020mm, przechyły wzdłużne: minimum  20°, wzdłużny przesuw minimum 310mmm,  przechyły boczne: minimum  15°, segment pleców: -10°/+75°, podgłówek: +/-30° minimum ,

podnóżki: -90°/+20°.

Wyposażenie dodatkowe:

- podpora ręki – 2 szt.

- podpory boczne – 2 szt

- pasy mocowanie pacjenta – 1kpl.

- ekran anestezjologiczny –- 1 szt.

- wieszak na płyny inf. -1 szt.

- podpory ginekologiczne + miska ze stali nierdz. – 1 kpl.

- przystawka ortopedyczna do operacji kończyn dolnych + przystawka do ułożenia na boku + przystawka do operacji

kolana i podudzia,

- kolor: inox

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali/salach,

- w sytuacji uszkodzenia pomieszczeń w których były montowane łóżka Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu pierwotnego,

- bezpłatne przeglądy dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, która biegnie od daty  podpisania protok-ołu odbioru  bez zastrzeżeń,

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia wyznaczonego personelu  przez Zamawiającego.

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy .

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

Podać okres gwarancji  ( minimum 5 lat ) ............................................

Termin wykonania  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym ) do 15 czerwca 2019r

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie.

ogółem wartość netto 1 sztuki   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

ogółem wartość netto Pak  Nr 9  ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto Pak Nr 9  ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca