## Arkusz1
PAKIET NR 1
L/p | Nazwa asortymentu | J/m | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli wsadu sterylizacji parą wodną, w postaci pasków pokrytych polimerem, samoprzylepnych, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne z posiadanymi przyrządami testowymi procesu, z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego, zgodne z normą PN EN 867-5, ISO 11 140-1 Op. a 250 szt. | op. | 13
2 | Przyrząd testowy do testów kontroli wsadu Compact PCD składający się z rurki metalowej kwasoodpornej i obudowy z tworzywa sztucznego zgodny z norma EN ISO 11140-1 | szt | 2
3 | Wskaźniki do kontroli pracy sterylizatorów parowych - Bowie Dick(134°C; 3,5 min), w postaci samoprzylepnych pasków, pokrytych polimerem, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne z posiadanymi przyrządami testowymi procesu walidowane zgodnie z normą PN EN 867-4, EN ISO 11 140-4 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego 1op/250 szt. | op | 5
4 | Przyrząd testowy do testów symulacyjnych Bowie Dick Compact PCD składający się z rurki metalowej kwasoodpornej i obudowy z tworzywa sztucznego zgodny z norma EN ISO 11140-1 | szt | 2
5 | Wskaźnik chemiczny do pary wodnej nie emitujący substancji toksycznych pakowany nie więcej niż 240- 250/480-500 szt klasa IV | Op | 260
6 | Przyrząd do testów biologicznych Compact PCD zgodnie z normą EN 867-5, ISO 1140-6, rurka ze stali kwasoodpornej, obudowa z tworzywa sztucznego, kompatybilny z poz. nr 8 | szt | 1
7 | Test biologiczny fiolkowy do sterylizacji parowej z ostatecznym odczytem po trzech godzinach inkubacji, kompatybilny z autoczytnikiem AUTO READER. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej. | szt | 1300
8 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny Mini Bio Plus z testem chemicznym klasy V według normy EN ISO 1140-1 w środku do rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej kompatybilny z przyrządem testowym Compact PCD ostateczny odczyt po 24h | szt | 500
9 | Test do rutynowej kontroli dezynfekcji termicznej 10min/93C w myjni dezynfektorze do narzędzi medycznych | szt | 2200
10 | Test do rutynowej kontroli mycia mechanicznego o substancji testowej zgodnej z EN ISO 15 833 nośnik z tworzywa sztucznego | szt | 2200
11 | Test kontroli zgrzewu w formie arkusza do rutynowej wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych | szt | 750
12 | Etykiety do sterylizacji parowej dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilne z metkownicą 3 rzędową alfanumeryczną jedna rolka 750 szt Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami | rolka | 228
13 | Koperty do dokumentacji sterylizacji (para/tlenek etyl) | szt | 1200
14 | Taśma do sterylizacji parą wodną ze wskaźnikiem 1,8cm x 55m | rolka | 160
15 | Taśma bez wskaźnika do sterylizacji parą wodną 1,9cm x 50m | rolka | 120
16 | Szczotka fi 2x60 mm x 350mm do czyszczenia narzędzi MIC | szt | 20
17 | Szczotka fi 2,5x50 mm x 610mm do czyszczenia narzędzi MIC | szt | 20
18 | Zestaw szczotek do czyszczenia narzędzi skład: dwustronna szczotka do czyszczenia zaworów śr. 52/11mm dł. 156mm - 6 szt; szczotka nylonowa śr 2x100x300mm - 3 szt; szczotka nylonowa śr 3x100x300mm-3 szt; szczotka nylonowa śr. 5x100x300mm - 3 szt; szczotka nylonowa śr. 5x80x405mm - 6 szt; szczotka nylonowa śr 2,5x50x610mm - 3 szt; szczotka do czyszczenia zabrudzeń dł całkowita 235mm dł szczotki 75mm - 10 szt; szczotka nylonowa śr 10x50x405mm - 6 szt | zestaw | 1
19 | Ochraniacze do narzędzi bez zawiasów, zapobiegające przedziurawieniu opakowania, ze wskaźnikiem chemicznym do pary wodnej i tlenku etylenu rozmiar 5 x 12,5cm | szt. | 2200
20 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor do 10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1μg. W opakowaniu 25 testów | op | 5
21 | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). | szt. | 1
RZAEM
Dotyczy wskaźników do sterylizacji
Wymagany przewodnik w języku polskim
Normy PN/EN
Aktualna data ważności od początku do połowy terminu ważności
Certyfikat bezpieczeństwa (CE)
Etykiety do metkownicy alfa – numerycznej, zapis informacji wzdłuż kierunku
przesuwu etykiety